## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

根据临床需要，采购临床检验设备一批 1、全自动血细胞分析仪1台，用于快速、准确地分析血液样本中的血细胞数量和形态，是临床实验室中不可或缺的设备。 2、全自动免疫分析仪1台，主要用于检测各种生物分子的含量和活性,例如蛋白质、抗体、激素、细胞因子、肿瘤标志物等。3、全自动尿干化沉渣检测系统1台，采用显微图像全自动识别技术对尿液中的有形成份进行自动定位及捕捉，通过形态学方法对尿液中的有形成分进行自动识别和分类计数的一种常规检验设备。 4、纯水处理设备1台，将原水经过一系列的处理,去除水中的杂质、颗粒、有机物、微生物等，以满足实验室用水要求。

### 3.2采购内容

#### 3.2.1标的清单

采购包1：

采购包预算金额（元）: 175,000.00

采购包最高限价（元）: 175,000.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及采购节能产品 | 是否涉及采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血细胞分析仪 | 1.00 | 50,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 全自动免疫分析仪 | 1.00 | 70,000.00 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 全自动尿干化沉渣检测系统 | 1.00 | 30,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 纯水处理设备 | 1.00 | 25,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：全自动血细胞分析仪

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | ★1.仪器要求为全自动五分类血液分析仪 ▲2.仪器能提供血液报告参数≥36项（不含散点图、直方图、报警信息等），IG应为定量报告参数，NRBC应为定量报告参数，自动修正WBC计数结果 3.单机检测速度≥100样本/小时，支持3台以上任意机型组合扩展 ★4.样本用血量：全自动进样模式时用血量≤90ul 5.采样系统：为避免模式间差异，仪器仅需一套采样系统 ★6.有核红细胞、全血细胞计数、白细胞五分类、网织红细胞等指标 7.红细胞及血小板检测原理为：鞘流电阻抗法 8.HGB检测方法应当与氰化高铁血红蛋白检测法相关性良好，同时试剂应具备无毒优势 9.光源要求为：半导体激光光源 10.进样模式：全血模式、预稀释模式、末梢血模式、低值白细胞模式等 11.在检测每一个样本时都可以同时得到有核红细胞定量报告参数，自动修正白细胞计数结果，且不用额外消耗试剂，也不用独立检测通道 ▲12.仪器需满足核酸荧光染色法检测RET检测功能，提供不少于7项定量报告参数 ▲13.仪器需具有单独血小板（PLT）检测通道 14.标配全自动样本进样装置，能实现标本自动封闭穿刺，自动批量进样，并具备急诊标本优先插入进样功能 15.能提供至少5个图形报告，含2个直方图，3个散点图 ▲16.提供大血小板数值（P-LCC）参数 ▲17.线性范围：WBC：0～500.0×109/L,RBC: 0～8.60×1012/L,PLT: 0～5000×109/L，检测精度：WBC：≤2.5% ，RBC：≤1.5%，HGB：≤1.0%，PLT：≤4.0% 18.能实现异常细胞的识别及报警功能 ▲19.采样针自动清洗：具有取样针内外壁自动清洗设计，且无需专用探头清洗液 20.清洁液采用一次性包装 21.试剂管理：有试剂用量监测和提示功能，染色液采用射频卡管理； 22.样本存储：存储不少于20万份样本的全部信息 23.中文操作系统、中文报告，用户可自定义报告格式 24.仪器能与医院的HIS、LIS数据管理系统实现双向无缝连接 25.具有L-J、X-Bar、X-BarM等多种质控功能 26.提供经NMPA注册的质控品和校准品；经CNAS血液学参考实验室赋值 27.标配ICSH推荐的国际41条镜检复片规则，自动提示异常标本的镜检，仪器能根据镜检规则的设定自动完成复检功能。 注：1.带“★”为实质性参数，投标人须提供说明书、产品彩页、检测报告技术文件作为佐证（至少包含其中之一），参数有要求的按要求提供，并加盖投标人公章，否则视为无效投标；2.“▲”为重要参数，投标人须提供说明书、产品彩页、检测报告技术文件作为佐证（至少包含其中之一），参数有要求的按要求提供，并加盖投标人公章，否则视为负偏离；3.提供的佐证材料需注明在投标文件中的位置。 |

标的名称：全自动免疫分析仪

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.全自动模块化单管式化学发光免疫分析仪，支持连接两个相同分析模块 ★2.方法学：采用吖啶酯直接化学发光或电化学发光反应原理检测速度：≥300测试/小时 ▲3.首个结果出报告时间≤14分钟 ▲4.轨道式进样，一次性最大样本加载量≥200个，可以连续添加样本，具有样品条码自动识别功能 ▲5.具有样本自动重测功能 6.具有急诊优先测定功能 7.最小样品量≤5微升 8.加样针采用钢针，具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能 9.可检测样本类型：血清、血浆、尿液、全血 10.采用浓缩的清洗缓冲液，仪器自动配制使用 11.仪器试剂位≥30个，试剂仓冷藏温度4-10℃ 12.检测完成后，仪器自动吸取反应废液，反应杯无液体残留 13.试剂瓶采用一体瓶设计，试剂条码中内置出厂定标信息，可采用2点或多点校正；试剂信息采用RFID管理 ▲14.采用一次性反应杯，倾倒式添加，一次性装载数量≥2000个，可连续加载；反应杯从加样位开始，全程孵育，直至检测结束 ▲15.采用独立的机械模块实现试剂盒不停机加载与卸载 16.可以跟LIS系统进行单项或双向通讯连接 ▲17.乙肝五项检测要求全定量，并溯源至国际标准品 18.配套试剂包含有术前八项、甲功五项、肿瘤标志物五项、前列腺特异性抗原、性激素六项、心肌标志物、HCG、BNP、PCT、贫血三项、胰岛素、C肽、25羟基维生素D、乙型肝炎病毒前SI抗原、白介素-6检测项目 19.丙型肝炎病毒检测原理需为双抗原夹心法。 注：1.带“★”为实质性参数，投标人须提供说明书、产品彩页、检测报告技术文件作为佐证（至少包含其中之一），参数有要求的按要求提供，并加盖投标人公章，否则视为无效投标；2.“▲”为重要参数，投标人须提供说明书、产品彩页、检测报告技术文件作为佐证（至少包含其中之一），参数有要求的按要求提供，并加盖投标人公章，否则视为负偏离；3.提供的佐证材料需注明在投标文件中的位置。 |

标的名称：全自动尿干化沉渣检测系统

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.一台仪器可同时具备尿干化学及尿有形成分一体化的检测功能 ▲2.检测项目：干化学测定参数≥14个（包含尿微量白蛋白、尿肌酐、尿钙等），尿有形成分测定参数≥12项 ▲3.检测原理：尿有形成分分析采用流式细胞显微图像技术；尿干化学检测采用4波长光电比色法 4.采图量：为保证检测结果准确性，10秒采图量≥800帧/样本 5.检测速度：整机检测≥恒速60样本/小时 6.检测单元：通过平面鞘流层显示单层粒子（无需等待粒子沉降，无需高低倍镜头转换） 7.进样方式：全自动进样架，一次可放置≥50个样本（可扩展至270个样本位） 8.样本处理方式：无需离心，无需染色，一次吸样可完成干化学及尿有形成分检测 9.临床报告方式：既可提供有形成份数据信息，同时可显示有形成份真实图像 10.临床信息：提供红细胞来源信息提示 ▲11.检测重复性要求：CV≤5% 12.图片分割技术：能够自动分割有形成分图像，区分单个粒子 ▲13.干化学A/C：具有尿微量白蛋白/尿肌酐测值 14.提供真实图像：问题标本可通过图片回顾复核 ▲15.系统配套性要求：具有原厂配套试剂、质控品（有形成分复合质控品） ▲16.识别功能：采用人工神经智能视网膜识别技术 注：1.带“▲”为重要参数，投标人须提供说明书、产品彩页、检测报告技术文件作为佐证（至少包含其中之一），参数有要求的按要求提供，并加盖投标人公章，否则视为负偏离；2.提供的佐证材料需注明在投标文件中的位置。 |

标的名称：纯水处理设备

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术参数 1 .产水量≥500L/H（25℃），电导≤0.1us/cm，菌落总数≤10CFU/mL。 ▲2.整机采用一体式设计，所有增压泵、预处理、配电箱等都设置于主机机架上。 3 .控制系统及功能要求 3.1 控制方式：运用可编程PLC控制技术、全自动运行。 3.2 预处理提示功能：当系统运行时，预处理发生时间错误，导致再生和冲洗时，会自动关闭进水阀，出现报警并提示请将预处理调整到正常工作位置，防止硬水和无过滤水进入反渗透系统。 3.3智能安全保护措施，密码进入操作界面，有运行温度/电导率显示和记录，具有记录高压泵、电磁阀等部件使用程度的长期数据，以备运行状态分析所用，同时自动保存。 ▲3.4在线监测原水、纯水水质，具有纯水水质超标报警功能：具有完善的无水、压力、电源保护多种安全自锁功能 ,在线监测电导率仪，电导超标自动检测并排放。 3.5具有故障自检功能、多种应急方案。 ▲3.6纯水箱容积≥500L，采用PE材质，锥底式，液位采用液位模拟量控制，可根据客户要求来设置高、中、低的水位。 3.7系统封闭式全自动运行，采用预处理+RO膜技术+EDI后处理系统，反渗主机具有自动脉冲冲洗功能。 二、设备配置 ▲1.控制屏：全彩触摸屏、尺寸≥7"，全自动一键式操作，数据内部储存、故障查询、故障解除，定时、延时开关机等功能。 2.采用无死腔反渗透膜壳，使反渗透膜在运行时实现全循环，避免反渗透膜细菌的滋生，减少院感交叉感染的风险；反渗透膜自动冲洗，间隔时间可调，开机、关机自动大流量冲洗，排出淤积水，同时运行中自动检测工作状况，随时进行冲洗；停用后，具有反渗透膜及管道自动冲洗功能。 ▲3.工艺采用单级反渗透+EDI模块，配备EDI系统，采用EDI电分离技术,减少传统混合树脂的消耗，EDI系统需具备一键式自动再生，无需转换任何阀门。 注：1.带“▲”为重要参数，投标人须提供说明书、产品彩页、检测报告技术文件作为佐证（至少包含其中之一），参数有要求的按要求提供，并加盖投标人公章，否则视为负偏离；2.提供的佐证材料需注明在投标文件中的位置。 |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订之日起15日

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

绵阳市中医医院

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 经安装、培训、验收合格后，按照入库日期满一个月 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 60.00%。

采购包1： 付款条件说明： 按照入库日期满半年 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包1： 付款条件说明： 按照入库日期满一年 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 10.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

按照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016)205号)、《绵阳市财政局关于进一步做好政府采购项目履约验收工作的通知》(绵采(2021)15 号)及招标文件、投标文件、承诺、合同和国家、行业标准进行验收。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

1、质保期：1年 2、售后服务要求： 1）接到采购人设备故障2小时内响应、12小时内到达现场维修，若24小时内无法完成维修，应提供备用机； 2）质保期外，需要更换配件的仅收取配件成本费，免收人工费 ，提供易损配件清单及报价 ★3、其他要求：与医院的HIS、LIS数据管理系统实现连接的仪器，接口费用由供投标人承担。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

合同履行过程中若发生争议，由甲乙双方协商解决，协商一致可解除合同，解除合同必须采取书面形式，缔约过失责任按责任承担，若协商不成可向甲方所在地法院提起诉讼

### 3.5其他要求

提供项目实施方案包括但不限于①包装运输安装、②培训验收内容。