技术参数及要求（实质性要求）

| 序号 | 名称 | 主要分项及参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高锰酸盐指数自动分析仪★（22.8万） | 测量范围：0~50mg/L，精度≤+5% 2、零点漂移：±0.9%；量程漂移：±0.5%；重复性误差： ±0.8% ；MTBF： ≥720h/次（需提供具有 CMA或CNAS认证标志的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖供应商公章） 3、示值误差： ±10.0%；测量周期： ≤60min；绝缘电阻 ：20MΩ以上 4、接口：RS232或RS485,4-20mA模拟量输出 5、环境温度： 5 ºC ~35 ºC；环境湿度：(20~85) %RH 6、电源电压： AC(220±25) V；电源频率 ：(50±0.5) Hz；额定功率 ≤100W 7、具有设定、校对和显示时间。能通过蜂鸣器报警并显示故障内容。（需提供具有 CMA或CNAS认证标志的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖供应商公章） 8、配备COD测试试剂，剂型为粉剂，检测次数≥360次 | 套 | 2 |
| 2 | 氨氮自动分析仪★（24.8万） | 1、测量范围：0-10/20/50/100 mg/L 2、24h低浓度漂移≤0.01mg/L；24h高浓度漂移≤0.05%；示值误差：测试溶液浓度相对于检测范围的百分比为20%时 ：± 7%、测试溶液浓度相对于检测范围的百分比为50%时 ：±2%、测试溶液浓度相对于检测范围的百分比为80%时 ：±1.5%；定量下限≤0.04mg/L；（需提供具有 CMA或CNAS认证标志的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖供应商公章） 3、测量周期≤60min；绝缘电阻 ：20MΩ以上；MTBF ≥720h/次； 4、接口： RS232或RS485,4-20mA模拟量输出 5、环境温度： 5 ºC ~35 ºC；环境湿度：(20~85) %RH 6、电源电压： AC(220±25) V；电源频率 ：(50±0.5) Hz；额定功率 ≤100W 7、配备氨氮测试试剂，剂型为粉剂，检测次数≥360次 | 套 | 2 |
| 3 | 总磷自动分析仪★（24.8万） | 1、测量范围 ：0-2/10/20/50mg/L 2、准确度: -10%~+10% 3、零点漂移 ：±0.5 %；量程漂移：±1.5%；直线性：±2%； MTBF ≥720h/次（需提供具有 CMA或CNAS认证标志的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖供应商公章） 4、定量下限： 0.2mg/L 5、重复性 ≤5.0% 6、测量周期： ≤60min；绝缘电阻： 20MΩ以上 7、接口： RS232或RS485,4-20mA模拟量输出 8、环境温度： 5 ºC ~35 ºC；环境湿度：(20~85) %RH 9、电源电压： AC(220±25) V；电源频率 ：(50±0.5) Hz；额定功率 ≤100W 10、配备总磷测试试剂，剂型为粉剂，检测次数≥360次 11、具有设定、校对和显示时间。能通过蜂鸣器报警并显示故障内容。（需提供具有 CMA或CNAS认证标志的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖供应商公章） | 套 | 2 |
| 4 | 总氮自动分析仪★（24.8万） | 1、测量范围：0-2.5/20/50/100mg/L 2、当水样≤0.5mg，测量精度为±0.025mg/L;当水样>0.5mg，测试精度为±5% 3、零点漂移：±0.5%；量程漂移：±1%；直线性：± 2%； MTBF ≥720h/次（需提供具有 CMA或CNAS认证标志的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖供应商公章） 4、定量下限：1mg/L；重复性≤5.0%；测量周期 ≤60min；绝缘电阻：20MΩ以上 5、接口： RS232或RS485,4-20mA模拟量输出 6、环境温度： 5℃ ~35℃；环境湿度：(20~85) %RH 7、电源电压： AC(220±25) V；电源频率 ：(50±0.5) Hz；额定功率 ≤100W 8、配备总氮测试试剂，剂型为粉剂，检测次数≥360次 | 套 | 2 |
| 5 | 多参数水质传感器★（18.1万） | 1、溶解氧范围:0~20毫克/升 2、电导率范围:0~20mS/cm(0~20000uS/cm) 3、浊度范围:0~1000NTU 4、pH范围:0~14pH，精度:±0.1pH 5、温度范围:5°C~+50℃，精度:±0.5°C 6、工作条件:环境温度为0~60°C,相对湿度≤90% 7、工作电压:220VAC±10%、50/60Hz 8、防护等级:≥IP65 9、配备多参数水质传感器标液，剂型为液体，检测次数≥360次 | 套 | 2 |
| 6 | 采水与预处理系统★（10万） | （一）采水单元 1.采水方式：采水单元需方便采样泵的提升与安装，以便进行人工的日常清洗和维护。 2.采水泵 （1）采水单元采用双泵设计，一备-用，当一路出现故障时，自动切换至另一路，保证系统的稳定运行。 （2）采水泵具有停电后来电再启动的自动恢复功能。 3.采水管路：配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试。 4.工作方式 （1）采水系统可采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次。 （2）保证停电后重新上电时，采水单元、控制单元能自动恢复工作，达到无人值守的目的。 （二）配水单元 5、配水单元是将采水单元采集到的样品根据所有分析仪器和设备的用水水质、水压和水量的要求分配到各个分析单元和相应设备，并采取必要的清洗、保障措施以确保系统长周期运转。配水单元分为流量和压力调节、预处理及系统清洗三个部分。 6、配水单元的功能是将采水单元所采集到的样品根据所有分析仪器和设备的用水水量、水质和水压的要求分配到各个分析单元和相应设备。 7、配水单元包括流量和压力调节、预处理及系统清洗三个部分。其中流量和压力调节部分保证各分析仪表进水压力和流量满足其分析要求；预处理单元可以保证各分析仪表对进水水质的要求；系统清洗单元用于保证系统长周期稳定可靠运行。 （三）预处理单元 8、预处理主要是对样品水的过滤，去除水中的固体杂质，一方面起到保护作用，防止杂质损坏仪器设备，另一方面，减少杂质对测量产生影响。 9、预处理单元应包括泥沙去除、过滤、反冲洗及除藻设计，应排除比色法仪器受浊度干扰问题。 10、针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期等浊度影响较大的情况，具有预处理旁路系统，可自行设定浊度触发阀值，自动切换预处理系统工作状态。 | 套 | 2 |
| 7 | 采集控制系统★（15万） | 1、数据采集传输单元 （1）应能按照标准传输协议要求，将所有监测数据传输至指定的平台，包括仪器的实时状态、关键参数和监测数据、校准记录、现场环境状态、报警状态、系统工作状态等。 （2）数据采集应完整、准确、可靠，监控现场各设备状态，并以图形化的界面显示其运行状态，同时能够对数据采集和控制单元的参数进行设置，具备自检和死机自动恢复功能。 （3）应具备关键参数、各仪器监测结果、状态参数(如测量、空闲、故障等)、运行流程、报警信息（如采水故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等）、环境参数等显示记录功能，并上报指定平台。 （4）应能采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存。 （5）应能采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存。 （6）断电后应能自动保存历史数据和参数设置，并能储存 1年以上各测量参数的原始数据。 2、控制单元 （1）控制系统由工控机、可编程逻辑控制器、总空气开关、各仪表设备空气开关、接触器、直流电源、继电器和接线端子等部分组成。 （2）系统控制单元采用PLC作为系统逻辑控制器，并结合继电器、接触器等器件实现对外部泵阀及辅助设备的控制功能；控制系统采用工控机对系统实现统一监控，包括对系统任务控制、各种信号的采集的控制以及数据的上传等。 （3）具备单点控制功能，能够对单一控制点(阀、泵等)进行调试及反控，并显示关键部件工作状态。 | 套 | 2 |
| 8 | 电力保障系统★（9万） | 1、额定容量≥5400W；输入电压：120~275VAC；输入频率：40~70HZ； 2、输入功率因子≥0.99；输出电压：220VAC；输出精度：±1%；输出频率：50/60HZ±0.2HZ；输出波形：纯正正弦波； 3、蓄电池12V/7Ah，15只； 4、效率：市电模式>94%，ECO高效模式>98%。 | 套 | 2 |
| 9 | 室外站房★（30万） | 1、使用温度-25ºC~45ºC； 2、具有保温和及温度控制功能； 3、整体尺寸≥3000mm*5000mm*2500mm； 4、采用钢结构、防火岩棉板。 | 套 | 2 |
| 10 | 高清网络球机★（10万） | 1、不低于500万像素1/1.8英寸CMOS传感器球型摄像机 2、最低照度：彩色：≤0.002lx（AGC ON）黑白：≤0.001lx（AGC ON） 3、设备需内置双核GPU芯片，镜头焦距不低于4.6mm～110mm；支持不低于23倍光学变倍和16倍数字变倍；红外灯数量不少于10颗，有效红外补光距离不小于120m 4、支持不少1个电源接口、1个RJ45 网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、 1个 Micro SD 卡槽（最大支持 512GB 存储卡）；支持1路报警输入、1路报警输出 5、支持 H.265、H.264 、M-JPEG编码等 6、支持红外灯补光，具有不少于10颗红外补光灯。支持红外灯照明角度应能随设备成像视角同步自动调节，照明范围可覆盖整个监控画面；红外灯开启时，设备应能根据被摄物的距离自动或手动调节红外灯亮度。在浏览器下，应具有红外灯变倍匹配设置选项。红外灯应具有10级灯光亮度可调，应具有手动/定时开关的功能 （需提供具有安全防范产品检测资质的法定检测机构出具的检验报告复印件并加盖供应商公章证明） 7、应支持热度图统计，应能分别对空间和时间进行热度图统计，并显示成像图或折线图，支持热度图导出（需提供具有安全防范产品检测资质的法定检测机构出具的检验报告复印件并加盖供应商公章证明） 8、当智能分析设置为区域入侵、绊线检测、进入区域侦测、离开区域侦测时，应能设置智能行为分析目标为人、车或全部 9、启用安全帽检测功能后，设备应能自动识别进入检测区域的人员是否佩戴安全帽；应能配合NVR根据安全帽颜色进行检索 10、应支持设置遮盖区域位置，每个场景可设置 不少于24个不规则四边形区域；每个区域可以设置不同的颜色或马赛克；应支持通过浏览器界面设置正北方向，并快速调用；应能对画面中距离设备300m处的移动目标(人或车)进行检测并对该目标跟踪，通过放大变倍、设备转动使目标始终处于图像中心；应能通过客户端设置不少于16个不同的检测场景，在每个场景内可设置不少于8个智能分析区域；内置双核 GPU 芯片，1 个 EMMC 芯片，1 个 NPU(神经网络处理)芯片，1 个 IVE(硬件加速算子)，1 个 NNIE（神经网络加速引擎）（需提供具有安全防范产品检测资质的法定检测机构出具的检验报告复印件并加盖供应商公章证明） 11、应具有 TCP、UDP、HTTP、HTTPS、UPnP、DHCP、DDNS、NFS、FTP、NTP、RTSP、SMTP、SNMP等网络协议设置 12、水平分辨力：≥1600TVL（H.265、分辨率为2592×1944,帧率为25fps，码率为 4Mbps) 13、应支持通过浏览器设置视频压缩码率为 32Kbps～16Mbps（H.265，分辨率为 2592×1944），视频码率可调 14、应支持最大抓拍分辨率为 2592×1944 15、应支持200×200像素、24位的BMP图像叠加。应能通过菜单设置功能开启/关闭，位置可调 16、应支持通过浏览器在视频图像上叠加字符，字符可选项包括通道名称、时间、日期、10行自定义字符等信息；字体可设置为 16×16 像素、32×32 像素、48×48 像素、64×64 像素、96×96 像素，字体颜色可设置 17、应支持自动切换不同的滤光片进行成像，具有白天、夜晚及有雾三种场景设置选项 18、当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，应能通过客户端软件或 浏览器给出报警提示区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、物品移除、物品遗留、徘徊、快速移动、非法停车、人群聚集、人脸检测、人数统计、单人值岗 19、釆用5人依次循环通行进行试验，试验人员通过速度不小于1m/s，人员通过时间间隔不小于1s，重复20次，人脸检出人次应不小于99人次；最多可设置48个人脸检测区域，单画面最多支持同时抓拍人脸数32个，支持最远抓拍距离300m，人脸抓拍图片可设置为不小于19×19像素的单人脸部图片，支持通过浏览器或客户端软件配置人脸检测和抓拍功能，查看抓拍结果 20、预置位：预置位数目应不小于2500个，存预置位和调取预置位功能应正常 21、自动扫描：应可在设定好的两点间扫描或 360°顺、逆时针交替扫描，可完成水平扫描、垂直扫描、随机扫描、帧扫描、全景扫描、螺旋扫描 22、自动巡航：应可按照所设置的预置位完成不少于640条巡航路径的巡航 23、应支持通过浏览器或者客户端软件显示检测区域内移动目标的属性信息，包含人脸属性(性别、年龄、眼镜、是否戴口罩)、人体属性（性别、年龄、上下衣类型和颜色、帽子类型和颜色、发型、发色） 24、应支持在视频预览界面叠加人脸框，应支持对人脸进行自动曝光，曝光强度、时间可设 25、应能在AC24V±30%、DC24V～DC48V的供电条件下正常工作 26、应能在高温（+70±2）℃、2h，低温（-40±3）℃、2h 条件下正常工作 27、外壳防护等级≥IP67 | 套 | 50 |
| 11 | 硬盘录像机★（7.5万） | 1、应支持不少于1个SATA硬盘接口，应支持接入1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB容量的SATA接口硬盘，配备容量≥2T硬盘 2、可接入不少于10路视频信号；带宽总资源≥80M（接入带宽≥40M，转发带宽≥40M） 3、支持解码不少于8路分辨率为1280×720 或4路分辨率为1920×1080格式的视频图像；可同时正放不少于3路1080P、25fps格式的视频图像或4路720p、25fps格式的视频图像 4、应支持接入编码格式为MJPEG、H.264、H.265的视频图像；应具有Onvif、GB/T 28181平台启用设置选项；可通过Onvif协议接入H.265编码格式的前端设备 5、具有不少于3个RJ-45 10M/100M自适应以太网接口，1个前置USB2.0接口，1个后置USB2.0接口，1个HDMI接口， 1个VGA接口，应具有内置风扇；可一键添加不同网段的前端摄像机；可支持接入NVR设备，并选择通道进行添加（需提供具有安全防范产品检测资质的法定检测机构出具的检验报告复印件并加盖供应商公章证明） 6、设备应能预录报警触发前60s及以上的视（音）频；在手机APP端，应能支持报警输入触发一键撤防功能，并且撤防的报警类型可选；应支持以1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256、512倍速回放录像；应支持插入USB设备可自动弹窗提示；应支持将数据备份至采用NTFS文件系统格式的设备（需提供具有安全防范产品检测资质的法定检测机构出具的检验报告复印件并加盖供应商公章证明） 7、应支持录像转码功能，且通过浏览器下载录像时，可将高分辨率的录像转码为低分辨率的录像；应支持将3个或以上的网口设置为不同网段的IP地址；应能支持定时给前端IPC校时，校时间隔可设置为1个月、1周、1天（需提供具有安全防范产品检测资质的法定检测机构出具的检验报告复印件并加盖供应商公章证明） 8、应具有TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/ NFS/FTP/NTP/HTTPS/RTSP/SMTP/RTMP/SNMP/IPV6协议设置选项；应支持对关键录像加锁并归档，且锁定后的录像不能被覆盖，解锁后才会被覆盖；当触发报警时，可设置联动录像、单画面显示、声音提示、屏幕显示、文字预案、PTZ、发送邮件、上传中心 9、发生报警时，可录制报警停止后10/15/30/60/600秒的视频录像；应支持外部文件回放功能，可播放移动存储设备中存放的录像；可自适应显示器分辨率进行图像显示；应支持回放预览功能，录像回放时，将鼠标停留在进度条上某时间点，可预览该时间的画面，点击画面可查看相关录像。录像文件检索可设置通道、时间、年龄、性别等条件；应支持对网络摄像机自动分配IP、自动接入，并直接预览图像；可按IP或通道号自增的规则批量添加局域网内的IPC；设置用户密码时可自动提示密码复杂度为低、中、高；应具有假日录像策略、抽帧录像、纯视频录像、副码流录像等功能；应支持智能录像，可根据不同时间段、不同事件类型分别采用不同的编码模板进行录像；编码模板可调节帧率、码率等；可在-10℃~+55℃内正常工作。 | 套 | 25 |
| 12 | 控制终端★（5万） | 1、CPU：不低于十代 I5； 内存≥ 8G ；硬盘≥ 128G SSD +1TB HDD；自带键鼠套装。 | 台 | 5 |
| 13 | 服务器等（系统服务单元）★（32.5万） | 1、视频监控管理系统（1台） （1） 应支持嵌入式Linux 操作系统。 （2）应具有≥2 个HDMI 接口， ≥1 个VGA 接口，≥1个232 串口，≥2 个USB3.0 接口，≥2 个USB2.0接口，≥4 个千兆以太网口，≥1 对音频输入/输出接口，≥1 个复位键，≥8 路报警输入，≥4 路报警输出接口。 （3）应具有8 个SATA 硬盘接口（支持监控级和企业级，支持硬盘容量4T、6T、8T、10T、12T、14T、16T）。 （4）应支持前置硬盘，不需拆机即能实现硬盘插拔。 （5）前面板应具有8 个一对一硬盘指示灯以及4个主机指示灯，包括电源、运行、网络和告警指示灯。 （6）应支持电源模块，风扇模块，主板模块，解码板模块和硬盘为独立模块化； （7）应采用服务器架构，设备高度规格为2U。 （8）应配备静音风扇，距离风扇口10cm 处运行噪声应不高于50.0dB。 （9）平台功能应支持模糊检索。 （10）平台功能应支持自定义展示。 （11）应支持对平台进行模块化配置管理，包括组织架构、设备管理、权限管理、存储管理、报警管理、门禁管理、人员管理、车辆管理、出入区域管理、考勤管理、日志查询、访客配置、平台级联、AR实景指挥管理、授权认证、MQ管理、邮件设置、数据库备份、NTP校时管理、自定义配置、手机APP设置。 2、云平台服务环境（1套）：配置软件平台云化部署基础环境，满足整体系统平台的部署。基础环境需满足：CPU核心数量≥8核；CPU主频≥2.5G；内存≥32G；存储空间≥1T;64位系统；互联网出口专用带宽≥20M；3年服务； 3、光纤宽带（27条）：带宽≥100M，为硬盘录像机及室外站房提供通信网络；3年服务。 4、光纤专线（1条）：带宽≥100M，为视频监控管理系统提供视频汇聚通信通道，提供静态固定IP；3年服务。 | 项 | 1 |
| 14 | 智慧管理平台（核心产品）★（100万） | 智慧管理平台在线监测小程序 1、 首页 （1）治理主体：通过地图的形式展示治理主体分布，可查看治理主体相关信息，可一键联系治理主体联系人 （2）监测点位一览：通过地图的形式展示监测点位信息，可查看监测点位的监测数据，通过图表的形式进行展示 2、物联网设备 （1）监测数据统计分析：对物联网设备的监测数据进行统计分析，可按照指标、时间段进行查询，通过图形化进行展示 （2）预警：对监测的指标达到预警条件时，系统平台记录预警信息，同时通过消息的形式进行下发及推送 （3）超标数据分析：对监测超标指标数据进行分析，可按照日期范围对指标数据进行查询，通过图形化进行展示，直观查看指标变化 （4）视频监控：通过列表展示具备权限的视频监控设备，可查看设备实时视频，可回看设备每天2张抓图图片等 3、农业废弃物 ：通过GIS地图展示农业废弃物回收点位置，便于农业废弃物的回收 4、用户中心 （1）粪污台账：通过时间维度统计粪污汇总数据，了解月或年的粪污总量 （2）站点管理：站点信息管理，可查看站点的相关信息，同时可定位站点及修改站点相关信息 （3）设备管理：对前端物联网设备进行管理，可查看设备相关信息，通过设备列表可查看设备状态及相关数据 （4）消息中心：指标预警信息显示，接收平台推送的指标预警信息 智慧管理平台（数据采集及管理门户） 5、GIS地图信息 （1）监测点数据采集：通过对监测点的数据采集，收集监测点的位置数据，完成监测点的GIS地理化； （2）治理工程：治理工程位置数据进行采集，完成治理工程位置的精确定位，完成治理工程的GIS地理化； （3）GIS地图管理：对监控点及治理工程点位信息进行管理，可对位置矫正修改； 6、超标预警管理 （1）监控指标管理：通过对监控指标的管理，设置指标的正常范围，超过指标的正常范围触发告警； （2）预警信息推送：通过监控指标采集的实时监测，采集指标值与指标设置范围进行比较，达到预警条件触发预警，记录预警信息；通过消息推送下发预警信息； （3）预警信息查看：通过移动端或pc端查看预警信息，对预警指标进行核对，对异常告警的设备及指标进行调整管理 7、物联网设备管理：对物联网传感器设备、采集内容与采集感知仪、物联网基站、物联网控制器、智能控制电器等设备进行设备ID、逻辑配置管理。以及数据类型管理；计量单位类型管理； 8、污染台账： （1）污染台账：对污染数据进行记录，上传污染相关信息，污染信息包括：现场图片、位置、时间、污染评估、污染源、污染处理意见等； （2）污染台账汇总：对记录的污染台账信息进行汇总，统计污染源的相关信息，包括污染类别、污染点、污染次数等； 9、远程视频监控：在畜禽养殖、粪污处理的各个节点，进行粪污处理过程的实时视频监控，保障处理过程可监管、可追溯； 10、水质监测：针对高锰酸盐指数自动分析仪、氨氮自动分析仪、总磷自动分析仪、总氮自动分析仪、多参数水质传感器在线检测设备数据进行汇总显示； 11、数据分析： （1）污染点分析：对区域下的所有污染点进行统计分析，分析出污染集中区及污染类型； （2）监测站点数据分析：对采集的监控点数据进行分析，分析各类采集指标数据变化趋势，经过较长时间的数据积累，能分析出每年水质变化情况； 智慧管理平台（智慧管理中心） 12、治理现场：对治理现场进行实时查看，可查看治理现场视频及治理过程图片等； 13、监测现场追踪：对监测站点现场进行实时监测，对采集数据及现场实时视频进行查看； 14、养殖产业 （1）养殖总览：区域养殖产业汇总指标、养殖产业简介、养殖规模、养殖产业年产值等信息； （2）养殖地图：通过GIS地图标注区域养殖产业分布，通过一张图对全域养殖基地分布进行掌握及查看。 （3）养殖基地：养殖基地简介、存栏情况汇总、饲料消耗统计、养殖情况概览、粪污池统计、干粪棚统计等。 15、水产业 （1）水产总览：水产养殖概览、水产业简介、养殖类型及规模、水产规模等级、尾水处理水质等级等。 （2）水产地图：通过GIS地图标注区域水产产业分布，通过一张图对全域水产基地分布进行掌握及查看。 （3）水产基地：基地养殖概况、基地简介、养殖类型及数量、基地养殖信息、水产水质信息、设备状态、监控视频。 智慧管理平台（运维中心） 16、用户管理：支持对组织内的用户进行动态管理，包括用户列表、新增、删除、更新、角色配置、密码重置、账号锁定与解锁操作。 17、物联网设备参数配置：对污染监控区域、污染治理区域安装部署的物联网设备进行采集项、控制项的配置与管理。 18、农业地理空间信息GIS服务系统：收集或自动采集获取GIS地图、监测点、治理工程分布情况等空间分布图层数据，形成污染监测及治理的地理空间图层数据，为智慧管理平台提供空间分析服务；根据不同分类建立不同图层，实现各种资源分布情况、空间分析、基本信息展示 19、用户组织权限管理：可以灵活设置组织机构、角色、用户、管理员权限。根据登陆用户名来判断用户角色及权限，以确定用户在系统中能使用的相关功能。 20、系统日志管理： （1）操作日志：记录所有登录用户的操作记录，系统错误记录。 （2）接口日志：本系统与众多外部系统有接口，对接口的调用情况进行记录。 | 套 | 1 |

九、采购项目商务要求及合同主要条款（实质性要求）

1、项目完成期限：自合同签订之日起60天内完成，本项目服务期为3年。

2、项目交货及安装地点：采购人指定地点。

3、付款方式

合同签订生效后，采购人在 5 个工作日内支付合同总金额的 30% ；采购人收到本项目所需配套设施设备并验收无误后，在5 个工作日内支付合同总金额的50% 到货款；在全部本项目服务及配套设施设备安装调试完毕并验收合格之日起，采购人在 5 个工作日内支付剩余合同款项的20%一次性支付给成交供应商。成交供应商每次收款，按实际金额给采购人出具发票。

4、报价组成：包含本项目本身及其运输、安装、相关税费等与该采购项目相关的所有费用。

5、质量要求

（1）质保期：以验收合格之日算，硬件设备质保期为 12 个月，供应商须承诺在质保期内向采购方提供产品维护服务及技术支持，如产品在质保发生问题，应在 24 小时内予以响应，并弥补对采购人造成的损失；质保期过后，向采购人提供及时的优质的、价格优惠的技术服务。

（2）成交人须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权；

（3）货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准；应有产品质量检验合格标志的货物均须有产品质量检验合格标志；

（4）货物制造质量出现问题，成交人应负责三包（包修、包换、包退），费用由成交人负担。

6、售后服务要求

（1）供应商提供技术培训和现场指导。

（2）质保期内出现质量问题，供应商在接到采购人电话知后 24小时内响应到场，36 小时内完成维修并承担修理调换的费用；如货物经供应商 3 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作供应商不能按时交货，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。

（3）如项目实施过程中，发生因质量问题、安全问题造成的一切质量、安全事件，由成交供应商承担由此引发的全部法律责任；自然灾害、人为损坏及不可抗力因素损坏除外。

7、其它要求：

（1）货物验收并交付使用人后，若因使用人管理不善或安全设施原因造成的货物丢失、被盗、更换等，供应商不负任何责任。

（2）合同规定的质量保质期内，如发现货物质量或规格与本合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料和器件等，使用人保留向成交供应商提出索赔的权利.

（3）所投产品若涉及3C认证、进网许可证等前置许可，供应商提供相关证书复印件或承诺中标后签订合同前将加盖供应商公章的证明材料交与采购人核查。

8、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

9、验收

按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016) 205 号) 的要求进行验收。符合国家有关规定、采购文件的服务要求、供应商的响应文件及承诺以及合同条款。

10、争议解决办法

（1）因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

（2）合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，在签订合同地点的当地人民法院诉讼解决。

11、其他未尽事宜，由成交供应商与采购人在合同中约定。