一、项目概述

雅安市雨城区卫生健康局拟采用竞争性谈判方式确定一名雅安市雨城区西城街道社区卫生服务中心医疗设备采购项目的供应商。

二、采购内容（实质性要求）

采购包1：

采购包预算金额（元）: 2,000,000.00

采购包最高限价（元）: 551,590.00

供应商报价不允许超过标的金额

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计 量 单 位 | 所 属 行 业 | 是否 核心 产品 | 是否允 许进口 产品 | 是否属 于节能 产品 | 是否属 于环境 标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 婴幼儿智能体检测量仪 | 1 | 9600.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 微量元素分析仪 | 1 | 42700.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 超声波身高体重测量仪 | 2 | 3590.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 中药粉碎机 | 1 | 3600.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 数字化X射线摄影系统 | 1 | 492100.00 | 套 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |

- 技术参数及服务要求（实质性要求）

核心产品：数字化X射线摄影系统

| 序号 | 货物名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 婴幼儿智能体检测量仪 | 1.操作方式手动﹑自动两种方式可随意选择。 2.身高测量方式：高精度超声波探头测量。 3.体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重（具有偏心负载功能）。 4.显示方式≥5英寸高清彩色触摸液晶显示屏。 5.测量范围身高：（20－110)cm 体重：0.05kg－60kg。 6.精确度身高：±0.1cm 体重：±0.01kg。 7.机身规格:1220mm(L)*570mm(w)*210mm(H)±5mm(L\W\H 允差分别为±5%)。 8.使用温湿度:(-20-40)℃;20%-85%RH。 9.语音提示测量过程提示及测量结果播报，且可根据客户需求定制播报。 10.体型国际通用体格指数（BMI)。 11.数据输出格式RS-232有线传输、无线蓝牙、WIFI、网口和GPRS。数据可上传电脑、手机、云服务器、医院系统和远程健康系统。 12.电源电压AC110V-220V 50Hz/60Hz。 13.平均功耗≤15W。 14.电击防护I 类B型设备。 15.外形设计测量、显示、打印一体化，模具一次成型的铝合金机身，符合人体工程学，配置底柜。 16.整机净重≤22kg。 |
| 2 | 微量元素分析仪 | 1.采用电化学分析法，同时具有电位溶出和极谱功能：①极谱法；②微分电位溶出法；③溶出伏安法；双通道同步检测。本方法符合铅的阳极溶出伏安测定方法WS/T21-1996的规定。 2.检测项目：可进行血液锌、铁、锰、钙、镁、镉、铅、铜检测分析（可根据用户需求扩展硒、磷、铝等其它元素） 3.测定样品：全血、毛发、尿液、血液、精液等。 4.电极系统： 采用微生物胶体免维护电极； 配置全封闭电极、玻碳电极。 5.自动监控系统：传感器处理过程、仪器运行状态、样品检测过程实时显示、实时监控。 6.拥有数据信息管理功能,数据可回归处理。 7.软件页面设计方便直观，可任意设定操作权限，无时间和储存量的限制。 8.定量检测下限：以玻碳汞膜电极为工作电极，电解富集400秒，伏安溶出法的定量检测下限为0.05PPb（μg/L）Cd（Ⅱ） 9.分辨率：H2SO4介质中，溶出法测定In（Ⅲ）和Pb（Ⅱ）时，两峰可分辨△E≤50mV。 10.重现性：溶出法连续十次测定5PPbCd（Ⅱ），其相对标准偏差小于5%。 11.定时时间范围：0～999秒，控制精度优于1%。 12.起始电压：伏安溶出＋2.56V～－2.56V，极谱＋5.12V～－5.12V。 13.电压扫描范围：＋2.56V～－2.56V。 14.测量灵敏度:支持1、2、4、8、16、32、64、128μA等，≥8档可调。 15.通信接口：标准RS232串口，预留端口，终生支持免费升级。 16.一体式工作站主机 1）主板性能不低于：英特尔W580及以上芯片组； 2）处理器：性能不低于Intel Core I5-12500；核心数≥6核； 3）内存：≥16G DDR5，插槽≥4，最大可扩展至128GB内存； 4）硬盘: 配置固态硬盘,容量≥256G Class 35 SSD；单设备最大支持4个2.5 英寸或者3个3.5英寸；3个M.2 PCIE NVME SSD； 5）接口：USB接口≥10个，包含≥4个USB-C接口，其中前置2个USB3.2接口；输出接口≥2个DP端口；M2接口≥2个；集成1000M自适应以太网卡；集成存储控制器，支持SATA 6 Gb/s，支持RAID 0/1/5/10； 6）扩展槽: 主板集成1个全高第3代PCIe x16插槽；1个全高第3代PCIe x4插槽；1个全高PCI插槽；2个M.2 2280插槽；1个M.2 2230插槽； 7）电源功率：≥500W。 8）机箱：高效散热静音，免工具开箱和部件维护，机箱体积≤21L； 9）≥23.8英寸显示器 10）服务：原厂提供≥3年保修服务（含显示器和键盘鼠标）；原厂提供≥3年7*24小时热线技术支持服务； 11）支持Win7、Win10等操作系统。 17.报告样式：多种格式选择A4,A5，报告格式客户可自定义增删修改。 18.仪器可实现校准品不同浓度梯度测量。 19.准确性：测定值在标准物质靶值要求范围内。 |
| 3 | 超声波身高体重测量仪 | 超声波自动感应，超声波双探头，自动快速测量； 身高测量范围不低于60-195cm(精度:±0.1CM)； 体重测量范围不低于5-220Kg(精度:±0.1Kg)； ≥4个G型传感器，具有体脂率≥25项数据检测功能。 |
| 4 | 中药粉碎机 | 1.适用范围：适用于中药材等物料粉碎。 2.技术参数： 2.1.设备配置热继电器过载保护装置，运行安全。 2.2.粉碎机采用关盖限位开关和硅胶密封，无粉尘。 2.3.粉碎室及主机部分采用304不锈钢制造，粉碎仓壁采用≥4mm厚不锈钢。 2.4.容量：≥500g。 2.5.细度：30-300目。 2.6.电机转速：≥25000r/min。 |
| 5 | 数字化X射线摄影系统 | 数字化平板探测器 | 1.平板探测器数量：2块 2.为保障整机的兼容与稳定性，直接数字化平板探测器与主机是同品牌。 3.探测器成像介质：非晶硅 4.探测器TFT成像板结构：非拼接TFT整板 5.探测器有效成像尺寸：≥430mm×430mm 6.探测器检测像素矩阵：≥3072×3072 7.探测器检测单元尺寸：≤139um 8.A/D范围：≥16bit 9.自曝光至图像在监视器上显示的时间：≤8s 10.DQE值：≥70% 11.最大极限空间分辨率：≥3.4Lp/mm 12.数字平板探测器冷却方式为自然冷却，无须额外辅助冷却。 13.平板探测器采用无线传输方式，方便临床使用。 14.具备抑制或消除平板探测器线噪声技术。 |
|  |  | X光球管 | 1.功率：≥50KW 2.阳极热容量：≥300kHu 3.双焦点：0.6mm（小焦点）/ 1.2mm（大焦点） 4.使用寿命：≥1年。 |
|  |  | 高压发生器及曝光控制系统 | 1.为保障整机的兼容性及稳定性，高频高压发生器与主机是同品牌。 2.输出功率：≥50kW 3.摄影kV范围：≥40～150kV 4.mA范围：≥10～630mA 5.曝光时间范围：≥1ms～10s 6.mAs范围：≥0.1～1000mAs 7.具备APR自动控制程序摄影功能。 8.应具备曝光参数单元化菜单，直接通过采集软件调节曝光参数，无需单独曝光操作台。 9.具有故障状态显示功能。 10.具备曝光保护控制装置。 11.具备高压发生器关机保护装置。 |
|  |  | 医用X射线摄影装置系统 | 1.采用双立柱+固定摄影床机械机构。 2.床面移动行程:纵向移动≥900mm，横向移动≥260mm 3.X射线源组件支柱移动行程≥2400mm 4.X射线管焦点距地垂直移动范围不小于600mm～1710mm 5.X射线管组件绕横臂转动范围不小于+120°～-120° 6.X射线源组件支柱自转范围不小于+90°～-90°，且相隔 90°处均能定位。 7.病人支承床承重≥200kg 8.床面板为碳纤维材质。 9.立式摄影架：探测器中心距地≤390mm，摄影台的行程应≥1300mm 10.在机头端具用高清高灵敏度、电容式液晶触摸屏。 11.能显示病人基本信息、基本的机械参数，可根据球管方向自动调整液晶屏显示的方向。 12.具备曝光体位引导模块，能液晶显示各种曝光体位图示化引导。 13.在触摸屏上直接控制调节高压参数，实现器官程序引导与自动生成曝光参数。 14.曝光后可进行图像预览（提供相关证明材料复印件）。 |
|  |  | 滤线栅 | 1.尺寸:45x45cm(允差：±2%) 2.栅格比：8:1 3.焦距：≥1m |
|  |  | 图像采集/处理工作站 | 1.专业图像工作站 2.工作站显示器：≥21英寸单色医学专用液晶显示器 3.CPU性能不低于：Intel 酷睿处理器 (双核, 3MB, 3.7GHz) 4.内存：≥4GB 硬盘：≥1T 光驱：DVD刻录 5.系统接口：USB接口、1000MB网络接口、DVI/HDMI显示输出接口 6.操作系统：Win7或以上操作系统 |
|  |  | 工作站图像处理软件功能 | 1.图像采集工作站软件操作界面均为中文界面。 2.图像采集工作站应包含如下图像处理功能： 调整或预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转及旋转、图像放大及漫游、图像插值边缘增强、局部放大/恢复原始图像、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量 3.打印胶片上可显示摄影曝光kV、mA、mAs等设置条件。 4.病人图像可以采用各种方式查询，并可自定义查询方式。 5.图像采集工作站应支持分格打印输出。 6.支持无损压缩的高速传输。 7.支持在线解压、配置输出打印设备。 8.具备智能服务平台能实时观测设备的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家。 |

注：本项目涉及的相关标准，如国家或行业有最新的要求，按最新标准执行。

## 四、质量要求（实质性要求）

- 供应商提供的产品须为正规厂家生产的产品（必须是全新、原装、合格正品，货物完好，配件齐全）。

2、投标产品必须符合或优于国家(行业)标准、地方标准或者其他标准、规范要求。

3、供应商提供的货物均应有产品质量检验合格标志，必须具有铭牌 。

4、验收时数字化X射线摄影系统产品须提供有资质的第三方检测机构检查合格的检测报告。质保期内，若出现两次重大质量故障，供应商无条件更换所供产品。

5、供货商须保障采购人使用其产品时，不受到第三方关于侵犯设计、工艺、方案、技术资料、软件、商标、专利、外协产品等一切方面的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供货商必须承担由此产生的一切责任。

五、售后服务要求（实质性要求）

1、质保期

1.1供应商须承诺成交后针对本次投标产品质保期为验收合格后1年，质保期内所有货物出现质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，供应商须更换新货物，并对产品质量实行“三包”服务，费用（包括材料）由供应商自行承担。

1.2球管质保期≥1年。

2、售后服务响应：供应商提供7×24小时的售后服务，指派专人与采购人指定的联系人进行售后服务事宜联系，并配置专门固定的售后服务电话，如提供的设备出现故障时，在接到报修电话1小时内立即响应，12小时内派专业技术人员到达现场解决问题，最迟在24小时内修复（遇特殊情况除外）。

3、供应商负责对采购人技术人员进行免费现场培训，培训内容包括仪器的性能、原理、操作、保养和维护等。

4、在产品到达使用单位后，应派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担由此发生的一切费用。

5、质保期内出现质量问题，如货物经供应商3次维修仍不能达到谈判文件、响应文件及采购合同约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。货到现场后由于采购人保管不当造成的问题，供应商亦应负责修复，但费用由采购人负担。质保期外的质量问题，列明维修费用清单并载明费用。

6、供应商承诺项目全部设备的各种部件均保证齐备、充足供应，若因设备升级更新等原因不能保障供应造成采购人损失的，供应商承担全部赔偿责任，在交货时需向采购人提供设备常规备品备件。

六、商务要求（实质性要求）

1、报价要求：

1.1本项目以总价形式进行报价，且不超过采购预算；

1.2报价应包括完成本项目所涉及产品设计、人工、材料、运输、安装调试、搬运、备品备件、安装现场技术指导、检测、培训、代理服务费、税费等与本项目相关的一切费用。

2、交货时间：自合同签订之日起30日。

3、交货地点：采购人指定供货地点。

4、付款方式：

4.1合同签订生效后5日内，采购人支付合同金额的30%；供货完成且验收合格后10日内采购人支付合同价款的70%。

4.2成交供应商每次申请付款前需向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，成交供应商接受转账的开户信息以采购合同载明的为准。

5、验收方法和要求：严格按照采购人的绩效评估办法及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《雅安市财政局关于规范政府采购履约验收工作的通知》（雅财采〔2021〕50号）文件的要求进行验收。

6、违约责任：

6.1供应商必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。

6.2如因供应商工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

6.3供应商必须遵守采购合同按时完成合同相关工作，若由于供应商原因导致合同迟延履行，供应商应承担相应责任。

6.4供应商应当遵守采购人的相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，若供应商瑕疵履行采购合同，采购人有权向供应商要求合同总价款20%的违约金，若造成相关损失的，采购人有权要求供应商承担所有赔偿责任。

6.5有下列情形之一的，当事人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的(由于非供应商或采购人原因，致使合同实质性条款无法实现的)；

（2）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；

（3）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；

（4）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；

（5）法律规定的其他情形。

7、解决争议的方法

7.1因质量问题发生争议，由采购人或其指定的第三方机构进行质量鉴定。质量符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担。

7.2合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，向采购人所在地仲裁委员会申请仲裁或向采购人所在地人民法院起诉。

8、其它要求：其它未尽事宜由采购人在合同中进行约定。