采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

一、项目概述

1、本项目为凉山州第七人民医院第三批医疗设备采购项目。

2、本项目为货物采购项目，采购标的对应的所属行业为  工业 。

3、本项目核心产品为：全自动化学发光免疫分析仪、腹腔镜手术器械  。

4、本项目采购的强制节能产品：无。

5、本项目采购的优先节能采购产品： 无。

6、本项目采购的环境标志产品：无。

二、采购数量、参数及其他要求

| 序号 | 标的名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平旋转摇床 | 1、运行方式：圆周； 2、周转直径：≥22mm； 3、速度范围：20-230rpm； 4、允许承重：≥3Kg； 5、时间设置范围：0-999min； 6、运行模式：定时/连续； 7、输入电压(频率)：AC100-240V(50/60Hz)； 8、输入功率：≥10W； 9、工作面尺寸：≥245x167mm(透明护罩型)； 10、外壳防护等级：≥IP21； 11、允许环境温度：5-50℃；允许相对湿度：≤80%； 12、外形尺寸：320x315x120mm（±5mm）； 13、净重:±0.25Kg。 | 1 | 张 |
| 2 | 红外线灭菌器 | 1、加热口直径：≥Φ36mm； 2、可消毒口径：≤35mm的物品； 3、加温区总：≥10cm； 4、加热器角度调节：加热器可在120°范围内任意，调节角度; 最大俯角45°至最大仰角75° 5、加热至最高温度时间：≤20min 6、最高温度：930±30℃ 7、待机温度：600℃（±30℃） 8、电压：180V～240V；50Hz； 9、功率：≥180W 10、保险丝：≥250V;3A;Ф5×20 11、环境温度：-10℃至40℃ 12、相对湿度：≤95% 13、净重：±0.1kg | 2 | 台 |
| 3 | 视屏软镜 | 1、图像显示器： 1.1配备≥3.5英寸便携式显示屏 1.2显示器扩展性：可连接外径加内通道（2.8mm、3.8mm＋1.8mm、4.8mm＋2.6mm、5.2mm＋3.0mm、5.8mm＋3.2mm）软管 1.3显示器分辨率：≥1960*1024 1.4整机重量:0.5±0.02kg 2.操作手柄（含插入管）： 2.1景深：5mm-100mm； 2.2视野角度≥90°； 2.3光照度：≥2300LUX； 2.4软镜工作软管有效长度≥600mm； 2.5插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥180°，向上向下总弯曲角度≥360°； 2.6正常工作时间：≥3h 2.7充电时间：≤90min | 1 | 台 |
| 4 | 全自动化学发光免疫分析仪 | ▲1.反应原理：采用电化学发光或直接化学发光检测； ▲2.项目需求：全自动化学发光平台可开展术前八项、结核T细胞γ-干扰素释放试验等传染病检测； 3.乙肝五项均为定量检测；（提供能与设备配套使用的乙肝五项定量检测试试剂注册证） ▲4.所投设备能配套使用的人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂参加中国疾控艾滋诊断试剂临床质量评估，敏感性，特异性和功效率均＞99%；（提供《全国艾滋病病毒抗体诊断试剂临床质量评估报告》） ▲5.加样类型：采用一次性吸头，避免交叉污染，保证检测结果准确性； 6.检测速度：单机（单模块）≥200测试/小时； 7.试剂位：单机（单模块）≥20个； 8.样本位：单机（单模块）≥150个，具备独立急诊优先通道； 9.试剂、耗材、样本均可以在线添加更换，需具备样本自动稀释功能； 10.定标方式：2点或3点定标； 11.试剂仓需具有冷藏功能，冷藏温度为2-12℃；采用整盒装反应杯，防卡设计，方便操作，降低故障率； 12.联机功能：可支持无轨道模块化联机≥4台 13.智能化：支持连接医院Lis系统，具有双通功能； | 1 | 台 |
| 5 | 血小板振荡保存箱 | 1.门体：采用立式单门设计，自关门设计，开门角度大于90度时悬停，方便存取操作。 2.微电脑控制，箱内温度恒定控制在22±1℃范围内，控温精度0.1°C。 3.显示：≥7寸高清液晶触摸大屏显示，观察方便数字显示箱内温度，可以查询工作状态，曲线显示，报警和事件记录等信息。 4.风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，有测试孔设计，可以检测箱内温度。 5.多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电机故障报警、电池电量低报警。两种报警方式（声音蜂鸣报警和屏幕提示报警）。有远程报警接口及485组网接口。 6.冷凝水汇集后风冷蒸发。 7.配备四个脚轮和两个底脚，方便设备移动和锁定。 8.半导体：具有半导体控温技术，高效节能，低噪音，使用寿命长。 9.振荡电机：高效节能，低噪音，高可靠性，使用寿命长。 10.声压级≤55dB（A）。 11.有效容积150L±10L，可存放不少于9层（不少于8个活动搁架），不少于36袋（200mm*170mm）机采血小板。 12.不锈钢内胆设计，防腐易清洁。 13.具备机械锁，一把钥匙一把锁，保障存储血小板安全。 14.后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求。 15.箱内不少于3个高精度传感器，主控传感器为高精度PT100。 16.紫外灯：箱体内置紫外灯进行消毒杀菌，可根据需要设置为手动或自动定期定时模式。 17.箱内设置LED照明灯，由屏幕上灯开关控制。 18.标配USB接口，可下载设备温度数据、报警记录等信息，可以存储箱内温度数据10年，实现产品整个生命周期的温度数据可追溯。 19.标配物联模块，通过内网、wifi或者sim卡上传数据至云平台后，通过电脑端和手机端可随时随地查看振荡箱信息。 | 1 | 个 |
| 6 | 三层清洗器 | 1、用途：可清洗各种普通器械（特殊器械除外） 2、清洗架材质：304不锈钢 3、尺寸及装载量：≥W637*D854*H666mm、±20mm、三层设计。 4、可配合现有清洗机使用。 | 1 | 台 |
| 7 | 布类检查包装台 | 1.材料：全不锈钢，台面为304不锈钢板， 2.单层带检查发光板，底衬中密板； 3.带检查灯，2×T4LED灯，可检查出包布的微小破损； 4.双面双控开关控制； 5.规格（mm）：2000×1300×800±20mm | 1 | 台 |
| 8 | 消毒柜 | 规格：640＊650＊1785mm±20mm 2、电压/功率：≤220V/2.4KW 3、具有智能清洁功能。 4、温度范围：室温-100°。 5、机身过热时机器自动报警，门开动时机器自动报警，避免臭氧外泄。 | 2 | 个 |
| 9 | 绝缘检测仪 | 1采用高压绝缘材质，连接处有绝缘保护。 2.检测刷选用特殊材质，不破坏器械绝缘层。 3.可满足检测不同尺寸规格器械。 4.电压连续可调 5.内置电池可连续工作不少于48小时 6.限流：输出电流：<0.1mA 7.限时：单次放电输出时间可设置（2~20s） 8.检测：高、低压检测区分开布置 9.显示屏：触摸屏显示，人机友好交互 10.警报：声音、界面、电火花三种报警方式 11.输出精度：≤±0.1% 12.开机状态中，超过10分钟无操作，进入待机状态，自动关闭显示屏；点击屏幕或按检测按钮可唤醒仪器 13.为避免误操作造成的长时间高压放电所带来的安全风险，可设置单次放电时间（2~20s） | 1 | 台 |
| 10 | 内镜初洗槽干燥台 | 1、台面及清洗槽规格：①大槽规格：≤670mm×560mm,内腔尺寸：≤620mm×460mm×220mm； 2、台面及清洗槽规格要求：槽体与下水器模具一体成型（杜绝采用下水器打玻璃胶）。干燥台面与洗消槽都采用优质ABS高分子材料一体注塑成型； 3、支架及功能背板材质及长度要求：功能背板采用ABS材料模具挤出成型。门板采用钢化玻璃材质，支架采用不锈钢，角轮采用静音轮。 4、台面、洗消槽及功能背板的设计工艺要求：台面和清洗槽采用防泛水设计，清洗溅到台面的液体会全部流入下水道。下柜悬空不少于100mm设计,不形成台下卫生死角，便于清扫，符合院感要求,整机加背板高度不少于1595mm。 5、高压供水器：出水水压：≥0.4MPa，功率：36W流量：≥5.0L/min控制：水压自动恒定控制、自动启动，高压脉冲型，具有高水压低水流特性，提供恒定高压力注水。 6、专用空压机：供气压力：max0.75MPa供气量：60L/min储气量：28L噪音≤60dB电压：220V输出功率：≥550W，为内镜清洗工作持续提供纯净的压力空气来源。 7、中心气体：处理器气压调节范围：0～0.75Mpa，分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气，并另外设有注气压力调节器,专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压。 8、高压气枪：枪体外壳采用PP材质模具一次成型，内部采用POM材料。杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道；重量小于90克；操作手柄为手握式。前端吹气专用喷嘴能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压，压力可准确显示数值。 9、高压水枪：枪体外壳采用PP材质模具一次成型，内部采用POM材料。杜绝水质通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道；重量小于90克；操作手柄为手握式。前端清洗专用喷嘴能适用不同口径的内径接口，可以自动封闭注水口，避免水花四射。压力:自来水标准水压0.3MPa（恒定，可调，由中心统一控制）流量：5L/min。 10、给排水系统：给水系统采用：全优质SUS304不锈钢材质水龙头，陶瓷阀芯，360°旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活。多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；全304＃优质高压编织供水软管及管件；优质的PP-R冷热水管材和管件，符合GB/T18742.2-2017中PP-R技术要求和SH-T1750-2005技术要求。排水系统采用：采用槽体与下水器模具一体成型，防止漏水的可能 11、供气管路：外径[7.9，8.1]mm，内径[5.4，5.65]mm，耐压15kg。 12、具有干燥台硅胶垫。 | 1 | 台 |
| 11 | 冰箱温控系统 | 1.采集模块测试范围：-40℃到+80℃，精确度±0.3℃双探头防凝露。 2、4G采集模块发射信号（支持移动4G,联通4G），将数据直接发送到互联网冷链云平台，显示4G型号 3.采集模块具有不少于2.5英寸屏，仅在屏幕上显示温度，时间，信号强度，电池电量，已经储存的数据量，没有其他不重要信息干扰，确保关键数据清晰可见。 4.板载存储芯片中级模块可存储30000条以上数据，在屏幕实时显示已经储存的数量，并可实现断点续传。 5.大容量后备电池，电池容量大于6000mAh，断电可用72小时以上，电池可充电，无需定期更换电池，外接5V电源 6.显示屏具有背光灯，保证暗光环境数据清晰可见，并可手动关闭。 7.采集器具备现场声音报警功能，在通知到管理人员后，管理人员可手动关闭报警声。 8.单路探头，可以检测冰箱上部、下部温度。 云平台冷链温度在线监控设备配套系统软件参数: 1.系统基于B/S（浏览器/服务器）架构模式，可打开浏览器通过网页形式访问系统。 2.实时数据具备列表显示，历史数据可按“设备名称、规格型号、设备编号、起始时间及结束时间”等条件查询 3.数据可以曲线图形式或统计报表形式呈现，曲线图或报表可导出电子版或打印 4.具备大屏展示功能，屏幕在展示冰箱图片基础上展示对应冰箱温度数据 5.工作人员登陆必须有相应授权，配备超级管理员、管理员和普通用户三级权限，不同权限可查看不同的冷链设备数据，实现各单位只监控自己的设备。 6.除数据超限报警外，服务器能监测到监控设备故障并报警，含：传感器故障、设备通信故障、设备电源掉电 7.可实现音乐报警、短信报警、微信报警、电话报警、邮件报警； 8.报警策略：可实现出现故障立刻报警、延时报警、分时段报警，针对报警次数不同（问题严重性）发送不同的接收人，每个监测点可设置不同的接收人，可接收人数可设10人以上。 9.具备报警信息统计显示，含报警统计图表展示、根据分支点位置的地图形态展示；有报警原因备注的功能。 10.数据可通过微信和电脑客户端进行查询 11.具备数据库自动备份或手动备份功能，保证数据安全，所有与监测设备的交互以及系统操作全部有日志记录，可以追查历史操作记录。 12.软件具备国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。 | 20 | 台 |
| 12 | 医用冷藏箱 | 1、有效容积：箱内有效容积≥310L；外部尺寸600mm*630mm*1840mm ±20mm内部尺寸525mm*500mm*1290mm±20mm； 2、温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LED数码管显示，实时显示箱内温度；控温精度显示精度均为0.1℃； 3、整体结构：立式，单开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡，外壳采用预涂钢板外壳，内胆采用PS吸附成型内胆，便于箱内清洁、消毒； 4、核心组件：采用压缩机及风机，碳氢制冷剂，节能环保，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并提供组件铭牌证明； 5、制冷系统：采用板式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好； 6、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤3℃，波动度≤4.5℃； 7、控温技术：搭配高精度2路传感器设计，包括显示传感器，控制传感器。 8、温度显示：感温探头置于甘油感温盒内，可选择检测温度或者仿生温度； 9、门体结构：门体双层钢化LOW-E玻璃并拥有上吹风，门体具有自关门设计，防止用户开门后忘记关门； 10、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警； 11、数据存储：选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性； 12、温度监控：配有一个测试孔，对箱内温度进行监测； 13、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调；不少于6个搁架； 14、节能降噪：低噪音，噪音低于41分贝； 15、柜内照明：内设LED照明灯； 16、固定移动：配备2个万向脚轮、2个定向脚轮、2个止动底脚，便于移动且固定方便； 17、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发； 18、断电报警：断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时； 19、安全保障：门体带暗锁，同时可配置挂锁，双重安全保障； 20、宽电压带：宽电压带，适合198～242V电压下使用 | 4 | 台 |
| 13 | 医用冰箱 | 1、采用立式设计，存放方便，节省空间；有效容积1031L.±20L 2、箱内温度控制在2~8℃范围内，数码管温度显示，显示精度0.1℃；风冷设计，保证箱内温度维持在标定的温度范围内。温度均匀度±1.5℃。 3、大于等于12层可调搁架设计。 4、三层钢化玻璃，智感除露降低传热效率，32℃、80%湿度下无凝露；* 5、玻璃门采用边框电加热结构，控制方式受箱内温度和环境湿度双重自主控制，智感除露。 6、全角度自关门设计。 7、报警功能齐全：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，冷凝器脏堵报警，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）；有后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度24小时需求； 8、12V直流静音冷凝散热风机，整机噪音小于40dB，安全、节能、可靠 9、大于等于7路传感温度控制：上温、下温、化霜、控制、冷凝器脏堵、环温、环湿； 10、箱内设置照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制。 11、有远程报警接口，可连接报警器到其他房间实现报警功能。 12、有WIFI物联模块，通过手机APP程序，远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况。 13、双锁结构，更安全、更放心。四个万向脚轮，配备两个固定底角，搬运、摆放设备更方便。 14、产品具备第三方性能检测报告。产品具备CQC节能环保认证。 | 7 | 台 |
| 14 | 医用低温保存箱 | 1、温度范围-10°C～-25°C可调节，控温精度0.1℃； 2、有效容积：≥260L 3、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃； 4、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、环温高报警； 5、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口； 6、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行； 7、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时； 8、宽电压带，适合187~242V电压下使用； 9、采用HC环保制冷剂和制冷系统，LBA无氟发泡； 10、搁架式蒸发器设计； 11、箱壳采用冷轧钢板喷粉；内胆采用PS板吸附材质永不生锈； 12、箱体背板采用镀锌钢板； 13、85mm以上厚度的超厚保温层，门体可拆卸式密封条设计，顶部双密封设计； 14、门体机械暗锁+锁扣设计，既一把钥匙开一把锁，可增加外挂锁，实现多人管理； 15、不少于7个独立塑料抽屉设计，每个抽屉都可以单独拿出来存放物品再放回去； 16、测试孔设计； 17、平衡阀设计； 18、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定； 19、运行噪音＜35dB； 20、可选配USB接口或RS485； | 2 | 台 |
| 15 | 医用冷冻冷藏箱 | 1、样式：立式，双门，上冷藏，下冷冻。 2、有效容积：≥319，冷冻容积≥100L，冷藏容积≥219L； 3、双压缩机独立制冷系统，冷冻冷冻独立显示，可独立开关。 4、额定电压：220V/50Hz，电压范围187～242V。 5、控温范围：冷藏可在2-8度调整，冷冻-10到-30度可调。 6、门体自关设计； 7、具有高低温报警和传感器故障报警两种报警功能；可通过声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警提示报警信息。 8、具有多重报警：超温报警、传感器故障报警、环温超温报警、断电报警、电池电量低报警和开门报警。 9、制冷剂采用HC（碳氢）制冷剂，环保无毒，完全不产生温室效应。 10、双锁设计。 11、冷藏室内置LED顶灯照明，节能环保。 12、发泡门体，避光储存，确保保存的试剂，生物制品处于暗室环境。 13、数据可以直接打印。 14、四个脚轮，两个地脚，方便移动和固定 | 2 | 台 |
| 16 | 医用冷藏箱 | 1、有效容积：有效容积≥205L； 2、整体结构：立式，上下双发泡门，吸附内胆，冷藏室容积≥127L，冷冻室容积≥78L； 3、温度控制: 微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度，调节精度、显示精度1℃，冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10~-26 ℃ 温度可自行调节； 4、核心组件：采用压缩机，风机，碳氢制冷剂，节能环保，采用板管式蒸发器，丝管式冷凝器；并能提供铭牌证明； 5、门体结构：发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优； 6、制冷系统：单压机制冷系统； 7、温度均匀性：采用高性能保温材料，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤3℃，波动性≤4.5℃； 8、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现高低温报警，传感器故障报警； 9、箱内配置：冷藏室内搁架间距可调节，满足不同物品放置位置易于清擦；冷藏室配有3个搁架；冷冻室配有4个ABS塑料抽屉； 10、柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然； 11、冷凝蒸发：冷冻室为隐藏蒸发器设计，箱内空间利用率高，冷冻室双重密封，结霜少； 12、安全保障：双门双锁扣设计； | 3 | 台 |
| 17 | 药品冷藏柜 | 1、采用立式设计；有效容积≥1030L. 2、箱内温度控制在2~8℃范围内，数码管温度显示，显示精度0.1℃； 3、风冷设计，保证箱内温度维持在标定的温度范围内。温度均匀度±1.5℃。 4、两个测试孔设计； 5、14层可调搁架设计； 6、门体采用发泡门，实现避光保存；保温性能更好，日能耗仅为2.4kwh。 7、采用90°悬停和自关门设计，90°悬停设计方便开门取样本，自关门能有效防止门未关严。 8、报警功能齐全：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，冷凝器脏堵报警，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）； 9、压缩机, 12V直流静音冷凝散热风机，整机噪音39dB，安全、节能、可靠* 10、后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度24小时需求； 11、7路传感温度控制：上温、下温、化霜、控制、冷凝器脏堵、环温、环湿；有效保证 温控的准确性； 12、箱内设置照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制。 13、有USB接口，可记录十年的温度数据，方便追溯查询； 14、产品标配远程报警接口，可连接报警器到其他房间实现报警功能。 15、可选配RS485, 预设Modbus协议，可实现多台设备组网，随时监控冷藏箱运行状态. 16、可选配针式打印机，多种打印方式，记录间隔可调 17、标配WIFI物联模块，通过手机APP程序，远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况。 18、箱内下部2个药筐，提高冷藏箱空间利用率。 19、双锁结构，更安全、更放心。 20、四个万向脚轮，配备两个固定底角，搬运、摆放设备方便。 | 1 | 台 |
| 18 | 手术头灯 | 1、光斑直径：≥90mm@400mm 2、最高照度：≥18000lux@200mm 3、亮度调节：四档 4、电量提示：亮灯显示 5、灯头直径：≥18mm 6、LED寿命：≥100000小时 7、灯头调节范围：任意角度 8、续航时间：高亮≥6小时，低亮≥24小时以上 9、色温：5700K-6500K 10、电池：可充电聚合物锂电池2000mAh，DC3.7V，可拆换 11、整机重量：130g±10g； | 2 | 台 |
| 19 | 宫颈利普刀(leep) | 1.1整机要求： 1.1.1患者漏电流及患者辅助电流要求正常状态下≤0.01mA，单一故障状态下≤0.05mA，需要提供注册检测报告； 1.1.2具有功率输出自动补偿功能，针对不同人体组织自动调节输出功率达到最佳切割和凝血效果；需要提供注册检测报告； 1.2技术要求： 1.2.1工作频率：强力电切、精细电切/内窥频率为330kHz（±5kHz）,凝血频率430kHz（±5kHz），双极频率1MHz（±5kHz）；（需提供证明文件）； 1.2.2输出功率：整机输出功率为0～199W，1W可调；（需提供证明文件） 1.2.3工作模式；（需提供证明文件） a)三种电切模式：纯切、混切1、混切2； b)三种电凝模式：柔凝/凝切、强凝、喷凝； c)三种双极电凝模式：精细双极、标准双极、宏双极； 1.2.4具有开机自检和双回路安全自动监测、控制（自动监测异常并关闭功能输出）功能，并能声光报警提示； 1.2.5中性电极实时监测接触质量系统，全程实时监测极板的工作状态、贴合面积及组织阻抗并以数字形式显示与操作面板上，最大程度的减少因中性电极接触面积减少而造成的灼伤风险；（需提供证明文件） 1.2.6误操作报警功能，设备在运行中出现故障能能立刻停止功率输出并显示相应错误代码（脚踏误操作报警、电压电流超差报警等）； 1.3功能要求 1.3.1功率设置高亮LED数字显示，防水按键方式调节，易于清洁消毒； 1.3.2工作音量可调节； 1.3.3柔凝/凝切档位，具有组织的切割功能，切割的同时还具有一定的凝血效果，是专为LEEP手术设计； 1.3.4具有手控或脚控功率输出功能； 1.3.5可掉电保存当前电切、电凝功率设置； 1.3.6具有自动电压调节功能； 1.3.7采用数字化电路设计，微电脑控制程序，确保输出精细稳定。 1.4配套设施 1.4.1可选配绝缘专用手术台车； 1.4.2LEEP刀主机和LEEP手术吸烟器均为原装配套，相互兼容； 1.4.3提供多种类型的手术电极； 2.1整机性能： 2.1.1具备三级过滤方式，过滤效果可有效滤除99.99%的颗粒物； 2.1.2吸烟流量：≥120m3/小时,流量输出0～99级连续可调，延迟时间0～98秒可调，LED数字显示； 2.1.3吸烟器操作方式具有与LEEP刀电磁感应式自启动功能，无需脚踏控制，吸烟关闭延迟时间设置可调； 2.1.4提供可消毒专用带烟道绝缘窥器。 | 1 | 把 |
| 20 | 脊柱磨钻 | 1、主机：主机小巧，移动方便，体积260 mm×260 mm×120 mm（±10mm），彩色液晶屏显示，屏幕≥7寸,输入220V，50Hz；输入功率100VA，BF型电气安全设计。 2、脚踏：线缆长≥3m，无级调速，IPX8防水等级，金属底座。 ▲3、开放手柄：用于开放手术的电机，转速≥60000 r/min，电机最大功率100W，可高温灭菌。外径≥18mm，主体长度≥80mm，重量≥125g（不含线缆），手柄内注水水冷结构，长时间使用，手柄不发热。 4、一次性无菌磨钻头：刀杆弯曲，刀杆内注水设计，手术操作视野好。杆径≥4.5mm，工作转速≥60000r/min。采用辐照灭菌。 ▲5、动力骨刀：刀杆直径≥4.5mm，内注水设计，刀头齿部长度≥9mm，刀头前后往复运动，转速≥60000r/min 。 ▲6、一体式护鞘磨头：前端刀杆弯曲，磨头前端带保护鞘，刀杆内注水设计，手术操作视野好。杆径≥4mm，磨头直径≥3.5mm，长度≥110mm，工作转速≥60000r/min 。 ▲7、增速磨头：一体式刀杆弯曲磨钻头，刀杆内注水设计，手术操作视野好。杆径≥4.5mm，刀具转速≥120000r/min（1:2增速传动）。 | 1 | 台 |
| 21 | 脚踏凳 | 规格：400*300*200mm （±5mm） 2.材料为304不锈钢矩管，板材厚度不小于1.2mm。 3.脚踏面采用防滑花纹板。 4.脚腿端头封死无开口，外套防滑胶套。 | 10 | 个 |
| 22 | 升降圆凳 | 1、规格：Φ320*470-620mm 2、材料为不锈钢管材。 3、坐垫人造革面，内衬高密度海棉，凳腿外套防滑胶套。 4、座凳升降由丝杆控制。 | 23 | 个 |
| 23 | 手术无影灯 | 1、LED光源，灯头直径≥70cm，照度≥160,000Lux； 2、色温：≤4300°K（手术最佳色温） 3、照明深度≥130cm 4、有效工作聚效深度60-150cm 5、术者头部温升≤0.5℃ 6、术野温升：≤2℃（真正的冷光） 7、灯罩壳为铝合金材质，采用超薄流线型的外形设计，最厚处不超过18CM，空气阻力小，曲线与光滑的表面防止灰尘的沉积，方便净化空气更流畅的到达手术创面。 8、灯头采用48LEDS（主灯）+144LEDS（副灯）个以上独立的LED光源（灯杯一主多副结构），分为多个独立光源组，灯头采用双CPU控制，每组LED光源具有专门电路芯片控制，任意一组失效不会影响无影灯的正常使用。 9、采用暖白色的LED作为无影灯光源，环保、低能耗LED灯泡，灯泡寿命：≥60000小时。 10、LED不产生红外线和紫外线辐射，无卤素无影灯对创面造成的温升和组织损伤，加快术后伤口愈合，并且没有辐射污染。 11、采用调焦装置，微电脑数字控制，光照可调节级数：无极调光，八段连续显示，调整范围10%-100%，具有背景灯照度：≥30Lux；并有自动记忆功能。 12、采用抑制电磁波干扰设计，避免与手术室内其它设备产生相互的干扰。 13、采用Satlite椭圆形吊管设计，可以在多种复杂的手术室内安装4悬臂装置，也可根据需要预留。 14、无影灯中轴旋转装置，具有安全承载设计；无影灯各旋转轴位置，采用新式蝶形刹车阻尼装置，保证无漂移现象。（提供国家相关机构证书证明文件复印件盖鲜章） 15、平衡臂采用优质组件，传电器具有三路导电环，公母头对插式可无限旋转导电系统，大于五组万象关节联动，每一个悬臂必须有≥3个关节可360°无限制旋转，具备疲劳校正装置和定位手感调节装置，长时间使用后便于定位调校。 16、灯头中置手柄可拆卸，耐134℃高温高压消毒，方便调节、灵活定位；具有大小C臂结合处控制面板，具备亮度提示提示功能，配备有环境照明模式（腔镜模式）。 17、灯盘回转半径：≥182cm ，灯头可下拉近垂直地面，方便各种角度的照明。灯头周边一体化ABS操作拉手和中置操作手柄，方便操作。产品执行国际IEC标准。 | 1 | 台 |
| 24 | 手术体位垫(俯卧位) | 1.为手术患者提供良好、舒适、稳固的体位支撑，减少手术时间，最大限度分散压力，减少压疮的发生和神经损伤。 2.主要材质：包括且不限于高分子凝胶，记忆棉材质。记忆棉材质要求软、硬性聚亚氨酯材料制成+EPDM减压反弹材料，有良好的弹性，提供持久的支撑。表层防水，透气，不会和人体表皮接触产生过敏。材质密度与人体健康皮肤软组织相当 3.与人体组织具有良好的生物相容性（提供第三方检验检测报告加盖投标人鲜章） 4.不含硅胶或乳胶 5.凝胶手术体位垫能透过X线，绝缘不导电，有较好的耐候性，耐候温度-29℃至70℃。记忆棉手术体位垫产品品整体无缝接口，透气，防水，能避免术中污液渗入手术垫，可直接清洗消毒。材质柔软，顺应体型，具有良好的力的传导和载重能力，能够均匀分散病人体重，提供压力缓冲。 6.产品有阻燃性（提供第三方检验检测报告加盖投标人鲜章）产品表面材料抑制细菌生长（第三方检测报告） 7.流体垫： 1).产品为半流体状，可塑形后记忆任何形状。 2).能够顺应身体进行任意体位塑形，并零压力长时间维持体位。 8.可根据采购人需求尺寸定制。 | 1 | 张 |
| 25 | 手术体位垫(侧卧位) | 1.为手术患者提供良好、舒适、稳固的体位支撑，减少手术时间，最大限度分散压力，减少压疮的发生和神经损伤。 2.主要材质：包括且不限于高分子凝胶，记忆棉材质。记忆棉材质要求软、硬性聚亚氨酯材料制成+EPDM减压反弹材料，有良好的弹性，提供持久的支撑。表层防水，透气，不会和人体表皮接触产生过敏。材质密度与人体健康皮肤软组织相当 3.与人体组织具有良好的生物相容性（提供第三方检验检测报告加盖投标人鲜章） 4.不含硅胶或乳胶 5.凝胶手术体位垫能透过X线，绝缘不导电，有较好的耐候性，耐候温度-29℃至70℃。记忆棉手术体位垫产品品整体无缝接口，透气，防水，能避免术中污液渗入手术垫，可直接清洗消毒。材质柔软，顺应体型，具有良好的力的传导和载重能力，能够均匀分散病人体重，提供压力缓冲。 6.产品有阻燃性（提供第三方检验检测报告加盖投标人鲜章） 产品表面材料抑制细菌生长（提供第三方检验检测报告加盖投标人鲜章） 7.流体垫： 1).产品为半流体状，可塑形后记忆任何形状。 2).能够顺应身体进行任意体位塑形，并零压力长时间维持体位。 8.产品可根据客户需求尺寸定制。 | 1 | 张 |
| 26 | 经鼻高流量吸氧机 | 1.适用人群：成人、小儿。 2.不小于4.3英寸触摸显示屏，支持触摸、飞梭双重操作，简便快捷。（提供证明文件加盖投标人鲜章） 3.流量设置范围不小于：2～80L/Min。（提供证明文件加盖投标人鲜章） 4.内置电子空氧混合系统，氧浓度设置和监测范围：21%～100%，测量精度：设定值的±3%。 5.采用高性能涡轮驱动，无需压缩空气源。 6.温度设置范围：儿童模式：34℃，成人模式：31℃-37℃（七档调节）。（提供证明文件加盖投标人鲜章） 7.支持血氧饱和度监测，可选Masimo、Nellcor血氧。血流灌注指数PI测量范围：0.02%-20%。（提供证明文件加盖投标人鲜章） 8.具有待机界面、通气界面、配置界面三种不同的显示界面。 9.具有快氧通气功能，快速提升氧浓度，提高患者氧储备，便于吸痰、纤支镜、插管等护理操作。（提供证明文件加盖投标人鲜章） 10.具有计时功能。具有过滤棉更换提示和更换过滤棉剩余时间显示功能。 11.可选配辅助流量计，辅助氧流量输出范围：0～30L/Min； 12.可选配内置锂离子电池，满足转运供电需求。（提供证明文件加盖投标人鲜章） 13.可存储不少于160小时趋势图/趋势表数据回顾，2000条日志记录信息。（提供证明文件加盖投标人鲜章） 14.可配轻质、紧凑的医用推车，便于院内转运。 15.产品使用寿命不少于10年。（提供证明文件加盖投标人鲜章） | 3 | 台 |
| 27 | 床旁血液净化机 | 一、设备功能需求： 满足持续性血液滤过（CHF）、单纯血浆置换（PE）、双重血浆置换（DFPP）、血浆吸附（PA）、双重血浆吸附（DPMAS）等血液净化和人工肝治疗。 二、主要技术要求： 1.彩色液晶显示屏，中文操作界面 2.泵体≥4个（不含肝素泵） 3.泵体流速范围： 血液泵：20～200mL/min 滤液泵：20～100ml/min 补液泵：5～100ml/min 透析液泵：5～50ml/min 4.CRRT治疗模式≥4种，含持续性血液滤过（CHF）、单纯血浆置换（PE）、双重血浆置换（DFPP）、血浆吸附（PA）等模式，各模式之间可自动切换 5.具备自设编程程序，可进行手动设置，自行设计临床需要的治疗模式 6.具备两组振摇夹持器，自动摇摆，利于气泡排除，降低凝血风险 7.具备四组管路截止阀，自动开启、闭合动作，完成自动冲洗，出现异常时锁住管路，防止气泡进入人体。 8.内置电子秤≥3个，称重范围：0～8kg，可精确控制进液及废液总量平衡功能 9.具备加温装置，温度控制范围：35～38℃，可调 10.具备独立多功能精密注射泵，适用20ml、30ml、50ml多种规格注射器，可用于肝素、氯化钙等推注。 11．具备6个压力监测 动脉压：－300～300mmHg 静脉压：－400～300mmHg 滤器入口压：－300～300mmHg 血浆入口压：－300～300mmHg 一级膜外压：－300～300mmHg 二级膜外压：－300～300mmHg 压力监测精确度：误差≤±10mmHg； 12.具备漏血检测功能 13.具备气泡检测功能 14.滤器开放，可根据治疗所需选择或在凝血时方便更换 15.具有后备电源，断电后仍能短时间续航，确保病人安全。 16.设备不限用于成年患者的血液净化治疗。 | 1 | 台 |
| 28 | 腹腔镜手术器械 | 腹腔镜用手术器械产品主要技术参数： 1、三拆式设计，钳杆、钳芯、手柄均可以互换匹配 2、钳头采用630医用无毒不锈钢材料制造。 3、钳管采用PEEK绝缘材料，耐击穿电压4000V 4、钳头部经真空热处理，其硬度不低于40 HRC。 5、单极手术器械的钳头基座长度小于8mm，有效减少电凝误损伤 6、单极手术器械采用分度式转轮设计 7、钳头采用无突出铰链结构设计，减少术中组织及体液嵌入残留 8、钳头部夹持力大于或等于20N。 9、剪刀能剪切21支脱脂棉纱布6层。 10、单极手术器械规格：Φ5×360mm；Φ10×360mm；Φ5×430mm；Φ10×430mm； 11、分离钳钳头采用点状齿设计 12、器械外表面粗糙度Ra值：穿刺针头和穿刺套管不大于0.4μm、钳头和钳杆不大于0.80μm。 13、持针钳：钛合金手柄，钳头夹持部采用钨钢硬质合金，冲洗接头帽采用金属材料，无需更换 14、持针钳：重量小于170克，采用食指操作E-LOCK轻便解锁，具备去锁卡功能 15、单极手术器械整体重量较轻，约89克 16、手术器械具有良好的耐腐蚀性能，能够高温高压消毒灭菌。 二、50L高流量气腹机技术参数 ▲1、流速50升/分钟，流量调节范围0.1-50L/min，以满足精确调节和高流速供气的需求； 2、压力范围：1mmHg-30mmHg，气压显示准确性±2mmHg； 3、采用触摸屏设计； ▲4、具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，亦可自定义模式，满足不同手术需求； 5、具有声光双重报警系统，气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高等情况下，既有声音提醒，亦有文字提示； 6、气压过高时，具有自动排气功能，防止体内压力过高； ▲7、具有排烟功能，在负压吸力为0.04-0.06MPa的情况下，最大排烟流量≥8L/min； ▲8、气腹机末端CO2气体加热功能，加热温度理论值为37℃，可有效减少病人肌体刺激反应，加速病人康复； ▲9、与腹腔镜镜头为同一制造商，以确保成像链的匹配程度高； 三、腹腔镜镜头技术参数 1、直径10mm， 30度视野方向，视野角度≥80°，工作长度≥320mm； 2、视场中心角分辨率≥7.0C/(°)； ▲3、大景深光学视管，有效景深3mm-190mm； ▲4、可同时传输白光和近红外光；耐高温高压，具备高温高压消毒能力，高温高压灭菌次数≥500 次。 | 1 | 台 |
| 29 | 可拆卸光纤喉镜 | 1、喉镜片采用304不锈钢制造而成，镜片设计符合人体工程学，便于操作。 2、手柄采用网纹设计，防止操作者有汗水导致脱落；手柄头由医用不锈钢制作，反复使用划痕少；手柄筒铜质材料，导电性能好。 3、发光方式：LED灯泡，通过光导纤维冷光源导光，LED灯泡置于手柄前部,使用寿命长。 4、镜片采用可拆卸设计，易于清洁和消毒。方便镜片与光纤管分开消毒，大大增加的光纤管的使用寿命，镜片设计符合人体工程学，便于操作 5、窥视片长度：102mm,75mm,65mm 手柄直径：19mm。 6、光纤照明度：5000LUX。 7、包装方式：塑料盒包装,尺寸 25.5cm*22cm*5cm。（±3cm） 8、需配置：窥视片3只，手柄1只，LED 灯泡1只 | 3 | 台 |
| 30 | 电子阴道镜 | 1.阴道镜镜头参数 1.1.镜头具有连续变焦、自动聚焦和高清CMOS成像功能，输出FULL HD 1080P信号。 1.2.像素不低于200万。 1.3.成像系统水平分辨率不低于1000TVL。 1.4.放大倍数支持：1～58倍。 1.5.有效操作距离：150mm～350mm。 1.6.视场范围：≥Ø100mm(3X),≥Ø15mm(18X)。 1.7.景深：≥150mm(3X),≥50mm(18X)。 1.8.空间分辨率：≥14 lp/mm。 1.9.图像几何失真度≤1%。 1.10.亮度可调的高显色性贴片LED光源，与镜头集成一体，30cm处光源照度≥3000Lx, 光源色温：3200K～7000K。 1.11.光斑直径≥ Ø70mm ,照度均匀性≥80%光源显色指数Ra≥88。 1.12.色彩还原最大误差≤30NBS，平均色彩还原误差≤20NBS，饱和度值95%~120%。 1.13.最大照度时辐射照度≤350 W/m2。 1.14.光源在200nm~400nm光谱范围内，最大照度时的有效紫外辐射照度≤0.008 W/m2。 1.15.有快速自动聚焦和手动聚焦功能，手动聚焦支持独立按键控制的微距调节功能。 1.16.防水按键设计，9按键扇形布局，单手操作按键即可实现对图像观察的视野变换（放大/缩小）、可视焦距调节（手动定位聚焦+/-）、白光变色温成像（三级，包括自然光成像、暗光成像模式以及曝光补偿模式）、电子绿色滤镜成像（三级）、计时显示和图像冻结功能控制，并支持镜头手柄按键控制图像采集。 1.17.可通过镜头操作按键独立控制醋酸试验计时标记显示和关闭功能，醋酸计时时长可自定义设置，并可在打印报告中显示图像的醋酸反映时间标记，为检查过程提供量化评估依据，放大倍数和计时时间分布在图像一侧，减少对图像观察的影响。 1.18.镜头手柄后方按键有定位宫颈口与采集图像两种功能，便于快速确定病变部位的位置。 1.19.支持镜头操作按键控制“一键”快速切换进入观察检查操作界面。 1.20.镜头支持延时自动关闭功能，延迟时间可设置，提高镜头使用寿命。 1.21.图像采集单元提供HDMI视频输出接口。 1.22.采用全金属模具结构可升降直立式支架，镜头可调，确保其使用的稳定性，升降固定的可靠性及操作的灵敏性。 2.阴道镜工作站性能参数 2.1.工作站功能 2.1.1.具有自动提示患者随访管理功能，医护人员可根据患者需求转入预约，让医院对高危患者进行有效的系统管理，同时患者信息的集中录入，可有效提高医生阴道镜检查的效率。 2.1.2.可以提供不少于4种病人信息获取方式。 2.1.3.具有病历重点关注功能，可根据醒目的颜色和标记快速发现需要重点关注的患者，有查询功能，便于快速查找患者信息。 2.1.4.能将阴道镜检查过程中所采集的图像按时间顺序同屏显示（图像数量≥12幅），并且可以通过镜头扣手按键一键操作多幅图片同屏显示，方便医生对比分析患者病变部位醋白变化和碘染色的关联。 2.1.5.可以设置粗醋白计时时间，自定义时间范围。 2.1.6.支持不少于4种采图方式。具有脚踏板控制、鼠标控制或镜头扣手按键控制采图、定时自动采图、视频采集过程中采图、视频回放过程中采图的功能； 2.1.7.支持双脚踏开关控制，可控制图像采集、冻结并采集图像、计时显示、界面切换等功能，开关功能灵活组合，方便阴道镜检查操作使用。 2.1.8.采图后可支持图像镜像观察。 2.1.9.具有自动采图功能，给出临床检查流自动提示信息，同时支持全程语音播报操作提示。 2.1.10.提供不少于2种方式开启计时功能。 2.1.11.支持观察检查界面两种以上显示方式，图像采集时进行全屏观察。 2.1.12.系统图像采集方式可以支持保存bmp,jpg 2种图像格式 2.1.13.支持同一患者历史病历自动管理。在病人信息页面展示同一患者的历史检查记录，医生可以快速浏览和查阅患者历史检查，满足对复诊病人检查信息统一管理的需求。 2.1.14.在观察检查页面支持患者上次检查图像与当前检查的图像同屏对比，方便医生对比分析、追溯患者的检查与治疗过程。 2.1.15.具有视频采集功能，能够在检查或手术过程中进行录像，并且对视频进行回放，回放过程中支持再次采集图像。 2.1.16.图像处理功能：可以对图像进行注释、标注，图像亮度、对比度可调；可对病变部位的面积、长度进行测量、标注到病历中。 2.1.17.提供RCI及Swede评估方法,可通过病变边界、范围、表面轮廓、醋白上皮颜色、醋酸变化、血管形态及碘染色等维度做评分，用于评估宫颈病变的程度，并提供参考图谱，为基层医院学习掌握提供辅助。 2.1.18.具有阴道镜操作提醒及自动采图功能，量化检查流程，提供基于三种不同溶液实验结果关联“特征”的智能评估和报告系统，便于医生规范阴道镜检查流程和拟诊结果，提供不少于50例病理确诊的病例资料供操作练习，能够提供进修培训其临床应用功能的教学医院。 2.1.19.具有图片导出导入功能。 2.1.20.可对阴道镜检查、手术治疗进行针对性的记录和随访管理，提供不少于6种打印报告模版，提交患者打印报告后系统自动生成PDF文件备份,提供邮件、DICOM等选择报告发送模式，便于医疗纠纷的追述。 2.1.21.生成报告后，在报告页面可以直接编辑报告，并且可对报告中图像进行处理，调节图像亮度、对比度、色调、饱和度等，便于医生操作。 2.1.22.打印方式：A4/B5纸打印，无需设置打印机，方便临床应用。 2.1.23.病历存储≥50000份，支持病历查找，编辑，删除，导入，导出等功能。 2.1.24.可对拟诊结果、病理结果、实验室检查结果、检查医生和开单医生的工作量等进行统计分析，统计结果可以拼图、直方图和折线图形式进行显示，并可输出到Excel表。 2.1.25.可对软件用户的历史操作进行留痕记录，系统自动记录用户对病人数据的软件操作动作，满足临床对软件操作可追溯的需求。 2.1.26.图像字体颜色及软件界面底色支持≥6种颜色可选，可根据用户喜好进行设置。 2.2.工作站可扩展信息化应用 2.2.1.可以识别不少于2种编码格式的扫描枪。 2.2.2.具有外接身份证读取设备功能，刷身份证可以直接导入病人姓名及身份证号码功能。 2.2.3.可以支持标准HL7协议，可以方便对接HIS系统。 2.2.4.支持LDAP集成登陆，方便医院账号管理。 2.2.5.支持PDF报告发送至邮箱。 2.2.6.提供DICOM3.0数据交换接口，可方便与医院PACS系统互联，提供的服务包括：DICOM worklist, DICOM verify, DICOM storage。 2.2.7.具有功能模块自定义功能：医生可以根据操作习惯，自定义软件操作工作流。 3.工作站数据库 3.1.提供不少于两类国际专业术语数据库。 3.2.提供临床病理参考图谱,数据库包括数十种临床病症现象的标准参考图谱。 3.3.提供数百张张病理确诊的病例资料数据图库。 3.4.提供不少于70例病理确诊的病例资料供操作练习，可提供进修培训其临床应用功能的教学医院； 3.5.提供不少于3种的评估方法。 | 1 | 台 |
| 31 | 输液车 | 1、规格：750*480*920mm （±5） 2、适用于医护人员对病人急救； 3、主体：主要由铝·钢·ABS 工程塑料结构组成；四柱承重； 4、ABS 双层底面注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有 304 材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃、车体右侧配置两个只 ABS 污物桶方便 存放垃圾；左边一个置物盒，右边一个花篮（内置两个锐气桶）,双排升降输液 架外杆每排 6 个挂钩，可自由调节高度； 5、中控锁，配置有二层抽屉（一小抽，一中抽），内置 3*3 分隔片，可自由分 隔，抽屉为 ABS 材料； 6、豪华静音脚轮，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能，坚固耐用， 可在平整地面上任意推动，转向。 | 14 | 辆 |
| 32 | 全自动妇科分泌物分析系统 | 1.仪器用途：妇科分泌物检测； ▲2.仪器类型：全自动白带分析仪主机、报告工作站(包括电脑、操作软件)一体机服务； 3.全过程封闭体系运行,保障生物安全，防止交叉污染； 4.检测项目：对白细胞、红细胞、上皮细胞、线索细胞、杆菌、酵母样菌孢子、滴虫和杂菌等细胞和病原体可自动图形识别、判读,并拍照保存。自动读取干化学检测卡结果，干化学内容应包括但不限于N-乙酰氨基己糖苷酶、唾液酸苷酶、β-葡萄糖醛酸酶、过氧化氢、氧化酶及分泌物pH等。干化学结果和形态学成分可自动传输至LIS系统,出具图文并茂的报告同时可选择完整的阴道微生态报告； ▲5.检测原理：有形成分分析采用平面流式图像技术，可显示单层粒子图片（粒子不重叠，保证高效）；干化学检测采用光电比电比色法； 6.采图量：≥30帧/样本;图片和数据可自动导出储存； 7.进样方式：全自动进样架，一次可放置≥48个样本； ▲8.检测速度：整机检测≥恒速60样本/小时；干化学检测≥60样本/小时；有形成分分析模式≥恒速60样本/小时； ▲9.自动化类型：一键操作，样本无需人工前处理，全自动过程应该包括但不限于自动涮洗、自动染色等；一次吸样可完成干化学及有形成分检测的一体化联合检测（提供相关前处理试剂的注册证），且干化学和有形成分可分开单独检测； 10.临床报告方式：报告单可同时打印干化学及有形成分的检测结果，并可显示有形成分真实图像，报告方式可选； 11.仪器具有基本的对检测结果自动判读功能,也可由操作者选择人工判读模式； ▲12.可提供白带原厂配套有形成分和干化学分析的质控品(至少包括阴性和阳性两个水平，提供干化学、有形成分及复合质控品的注册证)； 13.检测样本量≥1.2mL； 14.仪器校准合格,检测系统性能评价指标(灵敏度、准确度等)提供第三方检验检测报告加盖投标人鲜章）与LIS连接并正常运行。 | 1 | 台 |
| 33 | 干式荧光免疫分析仪 | 1、样本类型自定义，最多支持显示9个提供选择； 2、支持连续测试，自动进卡 3、支持一卡多项，最大支持一卡6项 4、仪器适配检测项目包含： 阿尔茨海默病相关蛋白标志物（Aβ1-42、p-tau-181）血液检测 胸苷激酶1检测 肝素结合蛋白检测 壳多糖酶3样蛋白1检测 5、压力电阻屏，减少误操作风险 6、一维码或二维码均支持 7、线性相关性大于0.97 8、数据储存量无限制 9、内置打印机 10、数据传输：4G，USB2.0，RS232C，，以太网络，支持LIS、HIS | 2 | 台 |
| 34 | 血液混匀器 | 1、运行方式：滚动、摇摆 2、摆动角度/摆辐：22mm+1mm 3、额定转速：20-80rpm 4、允许承重：≥1.5Kg 5、运行模式：连续 6、输入电压(频率)：AC220V+10%(50/60Hz) 7、允许相对湿度：≥80% 8、输入功率：≥10W 9、滚轴长度：≥240mm 10、外壳防护等级：≥IP21 11、允许环境温度：5-50℃ 12、外形尺寸：≥410x270x100mm 13、净重：≥4.5Kg | 1 | 台 |
| 35 | 试剂卡孵育器 | 1、功能：用于血型试剂卡在37℃温度孵育。 2、性能要求：LCD液晶显示。具有对酶标板、细胞培养板、血型试剂卡进行加热恒温功能。仪器内可存放微孔板架，可存放标准血型卡盘，多卡同时孵育。微处理器控制温度、时间，温控线性好、波动小。使用安全，性能可靠，自动计时并有报警提示。外观简洁大方，透明上盖，实验过程一目了然。 3、孵育温度：温度30~40℃可调，温度稳定性：≤±1℃，温度准确度：≤1℃。 4、最大卡片容量：≥24卡。 5、最大功率消耗：≤120W。 6、外型尺寸：≤415×270×235mm。 7、环境温度：18℃~32℃。 8、电源：220V50Hz。 9、净重：≤10KG。 | 1 | 台 |
| 36 | 医用离心机《卡式) | 1、功能：用于血型血清学，血型常规检测，微柱凝胶，免疫检测等试验。 2、性能要求：触摸控制面板，液晶屏幕实时显示各项运行参数。内置多种常规离心工作程序，可通过按键编入离心程序。电子智能门锁，无刷电机，系统自检保护程序。 3、最高转速：≥3000r/min，离心转速50-3000rpm可调。 4、最大容量：≥12卡。 5、定时范围：1～99min，离心时间可调，精确到秒。 6、外型尺寸：≤440x318x235mm。 7、控速精度：±50r/min。 8、最大离心力：≥735×g。 9、电源：AC220V50HZ。 10、噪音：≤70dBA。 11、净重：≤15KG。 12、电机：无刷电机。 | 1 | 台 |
| 37 | 二氧化碳培养箱 | 一、产品特点 1.采用水套式结构，保温性强。 2.外箱材质：冷轧钢板表面喷塑，内部材质：SUS304不锈钢板。 3.内箱装有风机形成微气流循环，提高箱内温度和CO2浓度的均匀性。 4.装有门开关，箱门打开时，自动关闭风机、CO2进气阀及加热，减少外界空气进入而造成箱内污染，并减少电力及气体的损耗。 5.LED显示的P.I.D.温度控制器，控温精准，采用三组温度探头分别控制箱温、水温及门温，适宜的门温控制有助于钢化玻璃内门上的水汽凝结，减少箱内受污染机率。 6.采用红外线二氧化碳传感器，不因温度和湿度变化而受到影响，适用于开关门频繁的使用场合。 7.独立的外置温度保护装置。 二、技术参数 1.温度范围：室温+3℃~60℃ 2.温度均匀度：≤±0.5℃ 3.温度波动度：≤±0.3℃ 4.湿度：≥85%RH 5.加湿方式：加湿盘加水后自然蒸发 6.加温方式：四面水套式加热方式 7.箱内循环方式：微风搅拌方式 8.灭菌方式：UV杀菌紫外线 9.二氧化碳浓度控制范围：0~20% 10.温度显示精度：0.1°C 11.温度控制精度：±0.1°C 12.浓度显示精度：0.1% 13.浓度控制精度：±0.1% 14.二氧化碳浓度波动度：≤±0.1% 15.二氧化碳浓度控制方式：红外浓度传感器＋电磁阀启停方式 16.报警类型：超温报警、温度探头损坏报警、缺水报警、二氧化碳浓度报警 17.内部尺寸W×D×H（cm）：≥50.5×45.5×70 18.内部容积（L）：≥160 19.外部尺寸W×D×H（cm）：≥67.3×64.5×103.3 20.搁板：3 21.功率（W）：750。 | 1 | 台 |
| 38 | 高速冷冻离心机 | 1、可配备多种角转子及适配器，适用于0.2ml-100ml离心管的高速离心。 2、结构设计紧凑，占地面积小，节省实验室空间。 3、智能温控系统，控温快速、准确。 4、RFID转子智能识别技术，无需运行即能瞬间识别出转子规格、最高转速、最大离心力、生产日期、使用情况等信息，方便用户对转子的管理。转子数量不受限制，即使非标定制转子，系统也能快速识别。 5、采用三轴陀螺仪实时监测运行中主轴的振动状态，可以准确的检测出因漏液或装量不平衡引起的异常振动，即会主动地让机器立即停止运转，并激活不平衡报警。相比传统的开关式检测可靠性更好，准确性更高。 6、采用免维护变频电机驱动，LCD触摸屏，操作简便。 7、全钢制机壳，316不锈钢内腔，三层保护钢套。 8、可存储1000个程序组，1000条使用记录。 9、除了能通过密码锁定主机外，还可以单独用密码对程序组参数进行锁定，两种功能可以单独使用互不限制。 10、可设置5段阶梯离心，满足多元化实验要求。 11、具有曲线显示功能，运行参数以曲线形式直观的显示在屏幕上，用以监测各参数的变化过程和稳定性。 12、40个升降速档位可调，在转速下降到500rpm~0的过程中采用曲线缓降，防止样品回荡，有效提升样品回收率。 13、转速/离心力自动换算、同屏显示。 14、内腔底部设有专用排水系统，防止冷凝水聚积 15、所有转子、转子盖均可高温高压灭菌 16、可选配ECO节能模式 17、最高转速：≥20000r/min 18、最大离心力：≤31370Xg 19、最大容量：≤6×100ml(9000rpm) 20、转速精度：±10r/min 21、温控精度：±1℃ 22、温度设置范围：-20℃～40℃ 23、定时范围：1s~99H59min59s 24、噪 声：≤57dB（A） 25、电 源：AC 220V50HZ 15A 26、功率：1.2KW 27、外形尺寸：≥420×520×360(L×W×H)mm 28、重 量：≤62kg | 1 | 台 |
| 39 | 血液透析治疗用水处理设备 | 一、产水量：≥1300L/H（25℃）。符合国家YY0572-2015血液透析和相关治疗用水标准（提供相关检测报告）；系统设计满足YY0793行业标准。 二、设备具体配置要求： 1)全自动源水加压系统一套； 2)全自动砂滤罐一套； 3)全自动活性炭罐一套； 4)全自动软化器一套； 5)软水平衡桶采用卫生级密闭设计，安装空气过滤器，筒体镜面不锈钢材质； 6）反渗主机前后两级均采用立式8040标准膜单元,每个膜单元只安装一根8040反渗膜，采用无死腔膜壳设计，反渗主机内管路及反渗膜壳采用316L不锈钢材质。 7）结构设计软水平衡桶与反渗透及控制系统高度集成一体化； 8）采用超导直流、无死腔对接式膜壳，真正实现密闭大循环、无死腔（提供第三方检验检测报告加盖投标人鲜章）； 9）反渗装置的进口和出口应装置带温度补偿的TDS值监测装置，装置脱盐率大于95%（提供第三方检验检测报告加盖投标人鲜章）。 三、控制系统要求： 1)设备系统要求具有自我诊断、运行检测、状态控制、测量显示、文字提示、指示灯显示及实时报警功能。 2)全自动控制功能，根据系统参数中的设定时间机器会自动启停和间隔运行，可根据用水时间进行个性化设制； 3)系统通过多项菜单选项设置，应满足不同的系统运行要求，同时内置集成的PLC控制器、减少控制的中间环节，使控制系统运行安全可靠。 4)设备控制系统应采用高清真彩触摸屏显示，开放型参数设置，可方便的预置和修改菜单中的各项参数；具有中文（或英文）显示菜单、多级菜单式选项操作，系统具有高稳定，高可靠，抗干扰，全数字化运行的特点。 5)设备可同时监测源水、一级产水、二级产水的电导率测量值。 6)具有休息功能，自动用高纯度反渗水对一、二级反渗透膜组及输送管路进行大流量间隔冲洗，彻底抑制细菌/内毒素滋生； 7)控制系统面板上应配以流程图形式配以指示灯，实时跟踪显示系统的运行状态。 8)故障信息的记录和存储功能，将机器各元件的运作情况和报警记录并存储，方便操作人员查询。 9）完善的温度控制单元，出水、回水都具备在线温度监控，避免回水超温。 10）反渗机具备不透析期间待机模式脉动强冲功能功能，待机模式下能够定时自动冲洗反渗膜及输水环路。 四、设备性能要求： 1)控制系统应由自动/手动控制系统，可一键转换。 2)全自动源水恒压供水系统提供稳定压力的同时，增加预处理的反洗、再生效果。 3）智能供水动态平衡系统：系统通过监测与计算，自动调整进水流量，使设备制水与进水始终维持一个平衡状态，消除水锤效应大幅度提升设备稳定性。。 4）设备具有全自动程控消毒功能，在该模式下，可对系统RO膜进行清洗、消毒，使被污染后的RO膜迅速恢复其性能；同时，实现对系统内部及外部管路全部清冼消毒，使以往复杂的工作变得简单易行。在消毒加药时，采用吸入式的方式。 5）设备应具有完善的低压保护功能：系统设置了源水无水保护功能；一、二级泵低压保护功能；在制水过程全程检测，对系统进行安全保护，自动停机。 6）设备的双级系统中任一级均可单独工作，如其中任何一级系统出现故障，另一级也可继续正常工作。 7）控制系统具备自动/手动控制系统，可一键转换。设备可以在无需变更任何设置的条件下，一键启动紧急制水功能，满足临床临时加透需求； 8）具备监测夜间漏水自动关断功能，对于设备的安全运行起到有效保护。 9）为减少医院采购成本，要求水处理设备使用年限大于10年以上，提供设备铭牌和提供第三方检验检测报告加盖投标人鲜章。 | 1 | 台 |
| 40 | 铲式扭架 | 1. 担架主架采用优质铝合金型材及铝合金压铸件。 2. 采用优质防水帆布，便于拆换和清洗。承载力好。 3. 根据人体工学结构设计，适用，使用方便。 | 2 | 个 |
| 41 | 脊柱板担架 | 1、采用铝管与高密度塑料聚乙烯吹塑成型，坚固耐用，不易老化。适合各种恶劣环境抢救，抗碰撞性能强，防水易清洗。 2、 可以进行X光、MRI、 CT穿透效果极佳，方便伤者检查，最大限度降低搬运过程中给病人造成的痛苦。周边均匀开提手口，可供多人同时提、扛、抬。 3、 硬质结构，便于在转运过程中，继续进行CPR和心脏按压抢救。 4、脊椎固定套装包含有颈托、头部固定器和脊椎固定板，一般配备三根绑带。 5、展开尺寸：183×45×4.5CM （±5） 6、净重：6.55KG（±5） | 2 | 个 |
| 42 | 器械柜 | 1.规格尺寸：950*400*1750mm （±5） 2.整体采用304不锈钢板,厚度不低于1.0mm。 3.底座高度不低于100mm,四周加固。 4.搁板有加强条，隔板间间距可调，每层隔板承重不低于80kg。 5.上柜体：柜门由不锈钢制作，内嵌玻璃，周边橡胶条密封固定。 6.下柜门：柜门由整张不锈钢制作。 7.连接处氩氟焊焊接，牢固、可靠。 | 3 | 个 |

注：1.“▲”条款为重要技术参数，需提供佐证材料，若技术参数有要求的按要求提供，若技术参数无要求的须提供印刷版彩页或生产厂家白皮书或检测报告或产品说明书复印件加盖投标单位鲜章，否则视为不满足，做扣分处理；

2.采购清单或采购参数及其它要求中产品的技术参数描述如与特定品牌或者型号相匹配，仅作为技术参考，不代表特定产品，供应商可提供等同或优于参数要求的产品；

3.本项目采购清单或采购数量及其它要求中采购标的名称，因采购人不能穷尽详列或通俗认知等原因，可能供应商提供的产品所对应的证书、证明材料对产品命名存在差别，在满足技术参数要求前提下，本项目给予认可。

三、商务要求

1.交货时间、交货地点及付款方式（实质性要求）：

（1）交货期：合同签订后30个工作日内。

（2）交货地点: 采购人指定地点。

（3）付款方式：采购人在合同签订后达到付款条件起 15 日，支付合同总金额的 30%；采购人点收完毕并完成安装调试后 ，达到付款条件起 15 日，支付合同总金额的65%；1年后，达到付款条件起 15 日，支付合同总金额的5 %；采购人付款前，中标供应商须向采购人出具合法有效完整的完增值税发票及凭证资料进行支付结算，否则采购人有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。

2.质保期：

（1）设备质保期1 年（采购清单技术参数中有要求的，以参数要求为准）。

（2）质保期内供应商负责设备维修及更换。

3.安装调试及验收：

（1）供应商负责设备安装、调试。

（2）货物到达生产现场后，供应商接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

（3）供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

4.售后服务（技术参数有要求的，以技术参数要求为准）：

（1）提供有关资料及售后服务承诺。

（2）质保期后，供应商应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

（3）响应时间：在接到用户通知2小时内响应，24小时内到达用户单位，48小时内完成设备的维修或更换。

5、质量要求：

（1）磋商文件及供应商承诺的质量、技术和其他要求，符合国家现行的质量标准和出厂标准。

（2）所购货物均为生产厂家原装全新合格产品，供应商不得以次充好；产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。

（3）供应商所提供的货物是经检验合格的全新正品。供应商所提供的货物，密封包装不得拆开。若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致工期延误，买方有权据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向供货商索赔。

（4）提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等，必须符合最新国家标准。各项技术标准应当符合国家强制性标准。

6.培训相关要求

（1）供应商必须针对所供设备提出全面培训计划和培训方案并征得采购同意后实施，培训服务工作须满足磋商文件要求。

（2）供应商必须针对不同设备制定不同的培训计划，并分别培训。

（3）供应商必须为所有被培训人员提供视频、远程、现场培训。

（4）培训的成果必须达到采购人正常使用。

7.报价要求：

本项目为包干价,所报价格为履行合同的固定价格。产品成本、运输、安装、调试、检验、培训、代理服务费、税金和保险等以及磋商文件规定的其他一切费用均包含在报价中，采购人不再另行支付其他任何费用；投标报价估算错误等引起的风险由供应商自行承担。

8.验收标准及方法：

1）履约验收主体：采购人。

2）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起7个工作日内进行验收。

3）履约验收方式： 自行验收。

4）履约验收内容：本项目验收由采购人组织有关专业人员按采购文件所列的各项要求、竞标人响应文件内容及承诺，签订的合同及验收所必须具备的其他材料进行验收。

5）履约验收标准：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、采购文件要求、中标（成交）人的响应文件及承诺、签订的合同以及验收所必须具备的其他材料进行验收。