## 第三章 谈判项目技术、服务、商务及其他要求

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1、采购项目概况

本项目为冕宁县中医医院采购一台低温等离子体灭菌器。 本项目共一个包，项目属性：货物；标的名称：低温等离子体灭菌器，项目所属行业：工业。核心产品为：低温等离子体灭菌器

### 3.2、采购内容

#### 3.2.1标的清单

采购包1：

采购包预算金额（元）: 360,000.00

采购包最高限价（元）: 360,000.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及采购节能产品 | 是否涉及采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温等离子体灭菌器 | 1.00 | 360,000.00 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3、技术参数及要求

采购包1：

标的名称：低温等离子体灭菌器

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、灭菌室总容量：≥ 150L；灭菌内室结构：方形腔体。 ★2、设备使用寿命：＞10年（提供全国消毒产品网上备案信息服务平台网中备案的设备铭牌资料） 3、门开启方式：电动升降门。 4、灭菌室材质：铝合金材料 5、灭菌过程中显示屏可实时显示灭菌阶段，灭菌阶段时间，灭菌压力，灭菌温度等灭菌信息；可自动打印灭菌记录。 ★6、程序种类：至少具有管腔循环，软镜循环，快速循环等灭菌程序，软镜循环程序专门针对软式内镜进行灭菌（提供显示屏照片佐证） 7、设备工作噪音≤55dB(A) 8、具有过氧化氢提纯功能 ★9、门板位置具有加热膜片，保证舱体内受热均匀（提供证明照片佐证） 10、具有脚踢式快捷开门方式 11、具有门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品。 12、过氧化氢加注方式采用卡匣式加注。 13、倒计时显示：具有倒计时显示功能，可根据装载情况自动调整剩余时间 ★14、专用卡匣过氧化氢消毒液中过氧化氢含量平均值≤59.8%、PH值平均值≤1.25。（提供第三方具有检测资质的检测机构出具的检验报告复印件予以佐证） ★15、为保证灭菌效果，对杀灭聚四氟乙烯管腔（内径1mm、长4000mm或内径1mm、长2000mm）中的嗜热脂肪杆菌芽孢或枯草杆菌黑色变种芽孢时，过氧化氢注射量≥4.5ml。（提供第三方具有检测资质的检测机构出具的检验报告复印件予以佐证） ★16、设备宽度≤765mm。 注：以上技术参数为满足本项目的最低要求，不允许负偏离，否则按无效响应处置。（带★项参数按要求提供证明材料，不带★项参数以供应商响应为准） |

### 3.4、商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订之日起30日

#### 3.4.2交货地点和方式

采购包1：

采购人指定地点

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

一次付清

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 货物到达采购人指定地点安装调试培训并验收合格 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 100.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

根据国家相关的规范及行业验收规范、标准执行及四川省财政厅印发《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知（财库〔2016〕205号）及财库{2021}22号文件的要求、验收。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

质保期：整机设备质保期为3年，含软件升级，设备终身维护（提供承诺函格式自拟）。

#### 3.4.8违约责任及解决争议的方法

采购包1：

合同约定

#### 3.5其他要求

采购包1：

（一）质量要求 1、供应商承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准； 2、所提供产品均为生产厂家原装全新合格产品，供应商不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作； 3、供应商所提供的货物是经检验合格的全新正品，提供的货物，密封包装不得拆开。若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致工期延误，采购人有权根据合同有关条款的规定对因此造成的直接或间接损失向中标人索赔。 4、供应商提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等，必须符合各项技术标准，符合国家强制性标准。 5、供应商应按照国家有关标准和招标文件要求对其在本采购项目范围内所提供产品进行现场测试和试运行，确保各设备完整地通过验收。 6、供应商将负责货物的运输、搬运等一切安全责任。因实施过程中造成的直接或间接损失，均由供应商自行承担。（实质性要求，提供承诺函加盖鲜章） 7、为保证设备后期的正常运行，生产厂家在用户所在市有常驻售后工程师（实质性要求，提供承诺函并加盖鲜章，格式自拟）。 8、本项目技术参数中要求提供检验报告复印件的，中标人在收到成交通知书后，2个工作日内提供检验报告原件交于采购人查验。如所提供的检验报告原件与响应文件中资料不一致或未提供视为无效响应，取消其中标资格，并按相关法律法规处理。（实质性要求，提供承诺函加盖鲜章） （二）售后服务要求 1、提供供应商的服务承诺和保障措施(维护响应时间接到维修接到通知后30分钟内响应，12小时内到场维修，故障修复时间不超过24小时。 2、质保期：整机设备质保期为3年，含软件升级，设备终身维护（提供承诺函格式自拟）。 3、设备质保期内同一故障现象经中标人 3 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权要求更换同型号全新设备，或无条件退货。 4、保修期内所更换零部件由中标方及时提供，费用包含在报价中，中标方专业技术服务人员的一切费用全部自理。保修期外中标方仍应上门维修，只收配件费，不收其他费用。同时向采购人承诺技术后援支持，工作时间须提供电话咨询服务。 5、零配件供应：在设备使用寿命年限内提供易损耗材、零件、备件、附件及软件升级服务，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件；永久提供软件升级服务，不再额外收取任何费用（实质性要求，提供承诺函格式自拟）。 6、质保期后，供应商应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。 7、中标人售后服务机构在对设备进行保养、维修后，须向采购人管理科室提供经使用科室使用人员确认的纸质保养、维修报告，未经使用科室使用人员确认视为未提供保养维修服务。 8、根据采购单位指定的地点提供投标产品的安装调试服务，费用包含在报价中。 9、为采购单位的相关技术、操作人员进行有关投标产品的操作、维护、保养等方面培训，直至能熟练独立操作掌握为止，费用包含在报价中。中标人须为采购方技术人员提供技术培训（包括操作、维修、保养等技术、简单故障的排除等），负责对操作人员进行操作培训至能独立操作，保证操作人员能正常操作设备的各种功能。