# 招标项目技术、服务要求

- 技术、服务要求

包1

（一）电子胃镜主机1台。

▲1.特殊光模式：具备≥3种特殊光模式；

▲2.照明光源：多光源整合技术，3个独立可控的高亮度LED光源；

3.光源控制：LED自动能量控制；

▲4.光源LED寿命：≥10000小时；

5.光源冷却方式：强制空气冷却；

6.气泵：横膈模式气泵；

7.数字HDTV:DVI-D*2(1920X1080P)；

8.模拟SDTV:S VIDEO、RGB TV等数字输出接口；

9.色彩调节：亮度，RGB，红色色调，色度≥9档可调，对比度≥3档可调；

10.图像放大功能：兼容内镜可电子放大≥2倍，0.05级逐级放大，共20级；

11.具备平均测光，峰值测光，自动测光等测光模式；

12.快门速度：正常1/60-1/200，高1/100-1/800，高(放大镜)1/100-1/800；

13.具备画中画功能；

▲14.可兼容电子支气管镜、电子鼻咽喉镜、胃镜、肠镜，光学放大胃、肠镜、电子经鼻内镜、电子十二指肠镜、双气囊小肠镜、环扫/扇扫超声胃镜、超声支气管镜等。

(二)电子上消化道内窥镜2根。

1.观察方向:0°直视

2.视野角:≥140°

▲3.观察景深:2-100mm

4.先端部直径:≤9.2mm

5.软性部直径:≤9.3mm

6.弯曲角度:上≥210°，弯曲角度:下≥90°，弯曲角度:左≥100°，弯曲角度:右≥100°

7.工作长度:≥1100mm

8.全长:≥1400mm

9.钳道内径:≥2.8mm

▲10.图像传感器:≥百万像素CMOS图像传感器

11.具备无线连接技术，内窥镜连接到光源，不需要通过接触连接就能传输电力和图像数据。

▲12.具备多种特殊光模式，提供≥3种特殊光检查功能，便于早癌病变观察和诊断。

（三）肠镜（电子下消化道内窥镜）1套。

1.观察方向:0°直视

2.视野角:≥170°

▲3.观察景深:2-100mm

4.先端部直径:≤12.8mm

5.软性部直径:≤12.8mm

6.弯曲角度:上≥180°，下≥180°，左≥160°，右≥160°；

7.工作长度:≥1330mm

8.全长:≥1630mm

▲9.钳道内径:≥3.8mm

▲10.图像传感器:≥百万像素CMOS图像传感器

11.具备无线连接技术：内窥镜连接到光源，不需要通过接触连接就能传输电力和图像数据。

12.顺应弯曲：具备；

▲13.具备多种特殊光模式，提供≥3种特殊光检查功能，便于早癌病变观察和诊断。

（四）内镜用送水装置1台。

1.适用液体：无菌水

2.能耗（额定输入功率）:100-240V～50/60Hz 60VA

3.适用泵管内径：3.2mm～4.8mm（壁厚1.6mm）

4.最大输出压强：≤350kPa

5.最大输出流量：270±40ml/min（3.2mm 内径泵管）、 600±60ml/min（4.8mm 内径泵管）；

6.定时时间：20S

7.定时精度:±3S

8.挂架载荷:2Kg

包2

（一）经皮肾镜1台。

★1.光纤镜，长度:220mm（±3mm）,直径:13.5Fr.,工作通道:6Fr.,可匹配各种尺寸的碎石杆；

▲2.视野：85°（±1°），视角：8°（±1°）；

▲3.焦距(可视长度):5-100mm，可观测近处远处组织；

4.不锈钢外壳无涂层；

5.内置热敏弹力避震系统，降低光学镜柱损耗；

6.配活检钳及异物钳各一把；含光学放大器和滤光器；

7.采用激光焊接技术；

▲8.目镜与镜端采用商品质蓝宝石镜面；

★9.镜体与镜桥可拆卸；

10.具备三种导光束接头，适配：狼牌、STORZ、奥林巴斯等规格主机、光源。

11.可高温高压消毒。

（二）电动骨钻1台。

▲1.主机：一体机壳设计；

2.马达输出功率150W，温升≤25℃，空载噪声≤65dB（A）

3.充电器：输入电压为交流110-220V，50-60Hz的宽电压。

4.电池：锂电池，电池电压14.8v，电池容量≧3000毫安，充电时间2小时内。

5.空载转速：0-1050转/分，主机的额定扭矩3.5N.m，冲击扭矩8.5N.m

6.进口钻夹头，主机径向跳动≤0.15mm，钻夹头的夹持范围0.8-7.9mm。

★二、商务要求（包1和包2均适用）

1、交货期：合同签订后35天内安装并调试完毕。

2、质保期：包1为产品调试完毕后不低于3年，包2为产品调试完毕后不低于1年。

3、付款方式：产品试用期30天，试用期结束后，采购人组织验收。验收合格后30天内支付产品合同总金额的90%，质保期满后支付合同总金额的10%。

三、售后服务及要求

★1、投标人对整套设备保修期不低于3年。维修响应时间2小时内，24小时内不能修复，中标人必须及时提供备用设备确保临床使用。投标人承诺若中标后，在合同签订时提供生产厂家（或进口产品厂家办事处或中国总代理商）对保修期的承诺函。（此条包1适用）

2、保修期外为终身维护，设备故障维修只收取零配件费用，免收人工等其他费用。投标人须提供原厂零配件及易耗品报价清单（市场价格下降时按市场最低价执行）。（此条包1和包2均适用）

3、生产厂家必须配备不少于一名的原厂维修工程师，提供工程师名单、电话。（提供佐证资料，此条包1适用）

4、生产厂家应对操作人员进行培训，并保证正常使用。（此条包1适用）

5、原厂零配件及易耗品（投标人需要对设备常用的备品备件进行报价，本报价不包含在本项目报价中，此条包1适用）

吸引阀门1个；水气按钮1个；钳子栓1包；送水瓶1个；清洗刷1把；测漏器1个。

备注：

1、本章标注“★”的条款为本项目的实质性条款，不满足将做无效投标处理，注“▲”的条款为本项目的重要条款，不满足将在评分中做扣分处理。

2、除明确要求提供相关证明材料的条款外，其余按第三章“3.9商务条款偏离表”以及“3.10技术、服务条款偏离表”的要求进行响应即可。