# （一）采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单项最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏玛罐冷阱预浓缩系统（带全自动进样器） | 套 | 1 | 71 |
| 2 | 苏玛罐清灌系统 | 套 | 1 | 28 |

# 技术参数与性能指标

## 一、苏玛罐冷阱预浓缩系统（带全自动进样器）

1.设备主要用途及工作条件

1.1 主要用于环境空气、工业场所空气、职业卫生、应急监测、室内环境等气体样品中VOCs的预处理以及VOCs标气和高浓度样品的稀释配置等。

1.2工作条件

工作电源：AC 220V±10%，50Hz；工作温度：0～40℃；相对湿度：≤90%。

2.技术性能与要求

★2.1该系统应能符合《HJ759-2015 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》、《HJ1078-2019固定污染源废气 甲硫醇等8种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法》、《2019年地级及以上城市环境空气挥发性有机物监测方案》等相关要求，可以较好地应用于大气中挥发性有机化合物的检测。

2.2预浓缩仪可对采样罐或气袋采集的空气样品进行浓缩处理和进样；稀释系统具有标准样品及内标配制、样品稀释等功能。空气样品在经过浓缩前处理的过程中能有效消除空气中CO2、O2、H2O、N2等的干扰。

▲2.3 预浓缩仪、自动进样器、自动清罐仪、自动采样器要求同一品牌，以保证系统兼容性及更好的售后服务。(提供证明材料：操作人员的现场使用图片，品牌官网4件产品介绍页面对应链接和截图，近2年内的中标记录（体现中标产品品牌和型号），加盖投标人公章)

▲2.4 预浓缩仪、自动清罐仪同电脑连接采用TCP/IP串口的通讯模式。（需提供实物彩色图片，体现通讯模式，并加盖投标人公章）

3.技术参数

3.1预浓缩仪

3.1.1能与各类气相色谱或气质联机正常连接使用。

3.1.2可用于苏玛罐、气袋等多种采样装置的进样及浓缩。

★3.1.3可处理碳十二以下的极性（醛、醇、酯、酮、醚）和非极性、硫化合物、氮化合物等挥发性有机物。（可以分析(EPA) TO14、(EPA) TO15、《HJ759-2015 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》、《HJ1078-2019固定污染源废气 甲硫醇等8种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法》、2019年VOCs监测方案所规定的所有化合物）

3.1.4具备自动检漏功能，每个样品测试前进行泄漏检测。

▲3.1.5采用液氮冷冻方式的一体化三级冷阱，第一级为除水阱：-190℃～240℃，第二级为Tenax冷阱：-190℃～240℃，第三级为冷冻聚焦：-190℃～240℃，其中前两级冷阱升温速率可达到350℃/min，第三级冷阱升温速率≥10000℃/min。三级冷阱的3个液氮阀置于主机外部，防止液氮阀温度变化过大。（提供液氮阀工作视频，体现3个液氮阀工作和不工作两种状态）

3.1.6超低温温度控制技术，低温可控温度变量在±2℃之内。（需提供软件设置截图，体现温度变量，并加盖投标人公章）

3.1.7采用质量流量控制器控制流量。（需提供实物截图（彩色打印），体现流量控制器模式，并加盖投标人公章）

3.1.8 进样压力范围：7psia-30psia ，在此压力范围内可实现3L及以上采样罐（含3L、3.2L、6L等），进样200ml以上。

3.1.9进样范围4-2000 ml，样品浓度低于1ppb时，可实现重现性 <3% RSD。

★ 3.1.10内部样品流路以及接口必须经过惰性化处理，以分析硫化物及醛酮类化合物。（提供惰性化处理的测试报告）

▲3.1.11不增加任何部件和不更换任何部件，即可实现ODS(消耗臭氧层物质)的检测。（需提供证明材料并加盖投标人公章）

3.1.12所有样品经过的管路和接头均有保温措施，以防止吸附和污染。

3.1.13增浓倍数1000倍以上。

3.1.14能与采样罐快速连结，可以单独使用也可以与自动进样器连用。

3.1.15控制软件内置《HJ759-2015 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》、《HJ1078-2019固定污染源废气 甲硫醇等8种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法》、美国环保局（EPA）TO-14和(EPA) TO-15标准分析方法及硫化物标准分析方法。

3.2自动进样器

3.2.1 16位自动进样器，能与预浓缩仪联用自动分析采样罐或采样气袋内的样品，兼容市售各品牌采样罐和采样瓶。

3.2.2所有的管线都要求经过惰性化处理，消除残留。

▲3.2.3塔式设计，非工作时放样平台可收拢。（提供用户现场自动进样器工作和收拢时的图片各一张，并加投标人公章）

▲3.2.4苏玛罐正置于放样平台，防止苏玛罐与进样管线接口处因受力过大而出现漏气问题。(提供苏玛罐连接进样管线的实物彩色图片，并加盖仪投标人公章)

3.2.5开启罐体阀门前预先自动检漏，防止因泄漏造成的检测数据错误。（需提供仪器软件自动检漏截图，并加盖投标人公章）

3.2.6全部操作由软件控制。

3.2.7分析过后在软件控制下反向冲洗每条线路。

3.2.8所有管线及电磁阀均可加热，控制温度变量在±2℃之内。

3.3自动采样器

▲3.3.1主机软件包含采样流量调节、流速记录、采样罐真空压力读取、采样启停控制等功能（提供仪器实物图，手机APP软件的相应界面截屏和技术原理示意图。投标现场需携带样机和手机APP软件，现场演示）。软件读取采样罐内压力，精确到0.01psi。（需提供仪器实物图，和手机APP软件数据精度图片。）

3.3.2具有采样前自动检漏功能。

3.3.3配备便携箱，各模块和随机赠送工具至于箱内，携带方便。

3.4.4本地或通过自带Wifi直接连接手机（APP），电脑（软件）设置。质控数据和报告可通过手机APP或电脑软件下载。

▲3.4.5不需要更换限流阀/阀芯/孔板等任何硬件，即可实现1小时-24小时任意时间段的恒流采样切换，比如：60分钟，120分钟等时段的恒流采样。（提供仪器实物图，以及手机APP软件的相应界面截屏。投标现场需携带样机和手机APP软件，现场演示。）

3.4.6具有防水，防尘功能，适合户外使用。

3.4.7采样器流路经过熔融硅惰性化处理，减少吸附。

★4.配置要求

预浓缩仪主机1套；自动进样器1套；自动采样器1套；中文操作软件 1套；启用工具包 1套。

## 二、苏玛罐清罐系统

1.设备主要用途及工作条件

1.1 苏玛罐清洗，冷肼预浓缩系统辅助设备。

1.2工作条件

1.2.1工作电源：AC 220V±10%，50Hz。

1.2.2工作温度：0～40℃；相对湿度：≤90%。

2.技术参数

★2. 1可同时全加热清洗至少8个6L采样罐，加热温度室温+10℃～180℃。

▲2. 2使用无油双泵：前级泵为无油分子隔膜泵，高真空泵为分子涡轮泵。（需提供软件流程界面截图和仪器实物照片（需提供仪器工作视频，体现双泵工作）

2.3配有增湿装置，可进行加湿清洗。

2. 4最大真空度≤5mtorr。

2. 5充气/排气多次循环，清洗罐内残存的VOC。

2. 6清洗过程自动检漏，防止因泄漏造成的清洗不彻底。（提供仪器软件自动检漏截图，并加盖投标人公章）

2. 7全部操作由计算机控制完成，直观的图示化操作软件，可以实时显示动态流路变化。

★3.配置要求

自动清罐仪1套（含苏玛罐加热箱1套）；中文操作软件 1套；启用工具包 1套。

## ★（三）商务要求

一、交货期限：合同签订生效后 30日内交货。

二、履约地点：四川省生态环境监测总站

三、付款方式：

1.采购人在本项目合同签订生效之日起、接到中标供应商通知和票据凭证资料后，待财政资金预算下达后的15日内（具体时间以专项资金下拨时间为准），提交支付凭证资料给财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向中标供应商核拨合同金额百分之五十的价款；

2.全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，采购人接到中标供应商通知与票据凭证资料以后的15日内（具体时间以专项资金下拨时间为准），提交支付凭证资料给财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向中标供应商核拨合同总价金额的百分之四十的款项；

3.全部货物试运行1个月，且未出现故障的情况下，采购人接到中标供应商通知与票据凭证资料以后的15 日内（具体时间以专项资金下拨时间为准），采购人提交支付凭证资料给财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向中标供应商核拨合同总价金额的剩余百分之十的款项。如在试运行期间货物出现非人为操作导致的故障，则从合同总价金额的剩余百分之十的款项中扣除合同金额的百分之五的金额；

4.中标供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

四、履约验收方案：

1.履约验收的主体：四川省生态环境监测总站。

2.邀请验收对象：邀请本项目的其他供应商及第三方检测机构。

3.验收时间：供应商提出验收申请之日起15日内组织验收。

4.验收方式：自行验收。

5.验收程序：一次性验收。

6.验收内容：

6.1技术履约验收内容：

①合同设备交付的货物保证到达采购人所在地完好无损（货物必须是表面无划伤、全新、外观清洁），如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。

②根据标的所示清单逐一进行检查，核对品牌型号、数量、技术参数等与招标文件、投标文件是否一致。

③对产品进行安装调试，进行检测实验或演示，并做好验收记录。

6.2商务履约验收内容：

①中标供应商须在采购合同签订后30日内向采购人交付货物。

②中标供应商必须向采购人提供设备的中文使用手册、维护手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件等）各一套，以及完成的产品合格证明文件。

③货物到达使用单位后，中标供应商应在5天内派工程技术人员达到现场，在采购人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

④中标供应商提供现场技术培训，保证使用人员（至少3人）正常操作设备的各种功能，根据设备技术要求须提供技术人员维保专业培训1-2次。

7.验收标准

7.1按国家有关规定以及采购人招标文件的质量要求和技术指标、中标供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

7.2不能明确客观标准、涉及主观判断的，通过问卷调查等方式进行。

8.其他事宜

8.1验收由采购人组织，中标供应商配合进行。货物安装、调试、培训完成并交付使用后15日内，供应商提出验收申请，采购人在供应商提出验收申请之日起15日内按程序组织验收，中标供应商及采购人技术人员应积极配合。

8.2中标供应商负责中标设备的安装、调试直至采购人能正常使用。凡招标文件中未提及的保证设备配件、附件、安装材料、调试验收所需的附属配件及特种设备证件办理、质保期内检测等均由中标供应商提供并包含在合同总价内。

8.3中标供应商负责将中标设备送货到采购人指定地点，负责下货、搬运等事宜。

8.4验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本项目合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标供应商承担，验收期限相应顺延；

8.5如质量验收合格，双方签署政府采购验收报告。

8.6中标供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

8.7验收不合格的处置：

（1）采购人负责组织对中标设备严格按照相关要求进行验收，因设备未达到招标文件或者合同约定的标准等原因未能提供验收，采购人可单独解除合同，并按虚假响应中标处理报相关财政部门备案作出相关处罚。

五、质量保修范围和保修期：

1、中标人提供设备整机及附件1年质保期，自采购人验收合格签字之日起计算，提供操作软件终身升级服务。

2、质保期内出现质量问题，中标人在接到通知后2小时内响应，24小时内出具解决方案，72小时内达到现场，并承担修理调换的费用，必要时提供不低于故障设备档次的备用设备给采购人使用，直至故障设备修复；如货物在一个年度内，同一个故障经中标人3次维修仍不能达到本项目合同约定的质量标准，采购人有权要求中标人及时更换合格的产品，并在完成更换设备验收合格后，中标人才能将原货物搬走，在此期间产生的一切费用由中标人行承担，对采购人造成的一切损失均由中标人按照相关责任赔偿经济损失。

3、中标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜，中标人须保证设备停产后的备件供应10年。

注：1、本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理；

2、若技术要求中指定或变相指定品牌、型号、产地等均不作为招标要求。