采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

一、项目概述

1、本项目为凉山州第七人民医院医疗设备采购第二批。本项目共3个包。

2、本项目为货物采购项目，采购标的对应的所属行业为  工业 。

3、本项目核心产品为第一包： 注射泵（双通道）、注射泵（四通道）、输液泵、上层紫外线消毒灯 ；第二包： 体外振动排痰机；第三包： 壁挂式空气消毒机  。

4、采购预算及最高限价：

（1）采购总预算：3418570元，其中第一包采购预算为1361520元，第二包采购预算为1470300元，第三包采购预算为586750元。

（2）最高限价：3410570元，其中第一包最高限价为1353520，第二包最高限价为1470300元，第三包最高限价为586750元。

二、采购数量、参数及其他要求

（一）采购数量

第一包

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注射泵（双通道） | 21 | 台 |  |
| 2 | 注射泵（四通道） | 3 | 台 |  |
| 3 | 消毒柜 | 4 | 个 |  |
| 4 | 麻醉车 | 8 | 台 |  |
| 5 | 口服药车 | 4 | 台 |  |
| 6 | 检查床 | 5 | 张 |  |
| 7 | 多功能抢救车 | 13 | 台 |  |
| 8 | 观片灯 | 11 | 个 |  |
| 9 | 病例柜 | 8 | 个 |  |
| 10 | 仪器推车 | 2 | 台 |  |
| 11 | 多功能防渗透床垫 | 2 | 张 |  |
| 12 | 中心负压吸引器（表） | 10 | 个 |  |
| 13 | 洗胃机 | 1 | 台 |  |
| 14 | 输液泵 | 56 | 台 |  |
| 15 | 微量注射泵 | 9 | 台 |  |
| 16 | 急诊科抢救床 | 7 | 张 |  |
| 17 | 经皮黄疸仪 | 1 | 台 |  |
| 18 | 电热恒温水温箱 | 4 | 个 |  |
| 19 | 电动吸痰器 | 8 | 台 |  |
| 20 | 电动吸痰器(急诊) | 2 | 台 |  |
| 21 | 电动吸痰器(小儿) | 1 | 台 |  |
| 22 | 上层紫外线消毒灯 | 11 | 台 |  |

第二包

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体外振动排痰仪 | 7 | 台 |  |
| 2 | 床头柜 | 10 | 个 |  |
| 3 | 器械柜 | 4 | 台 |  |
| 4 | 器械台 | 8 | 台 |  |
| 5 | 器械车 | 8 | 台 |  |
| 6 | 麻醉咽喉镜 | 1 | 套 |  |
| 7 | (新生儿款)视频喉镜 | 1 | 台 |  |
| 8 | 电动吸引器 | 3 | 台 |  |
| 9 | 麻醉车 | 1 | 台 |  |
| 10 | 移动功能柱 | 2 | 台 |  |
| 11 | 医用转移车 | 4 | 台 |  |
| 12 | 污物车 | 3 | 台 |  |
| 13 | 脚踏凳 | 6 | 个 |  |
| 14 | 洗眼器 | 1 | 台 |  |
| 15 | 器械转运车 | 5 | 台 |  |
| 16 | 器械检查放大镜 | 2 | 台 |  |
| 17 | 器械柜 | 10 | 台 |  |
| 18 | 气枪 | 2 | 套 |  |
| 19 | 密封下送车 | 2 | 台 |  |
| 20 | 密封回收车 | 2 | 台 |  |
| 21 | 污物接收台 | 1 | 台 |  |
| 22 | 器械检查打包台 | 3 | 台 |  |
| 23 | 高压水枪 | 2 | 套 |  |
| 24 | 电动产床 | 2 | 张 |  |
| 25 | 手术无影灯 | 2 | 台 |  |
| 26 | 婴儿辐射保暖台 | 1 | 台 |  |
| 27 | 胎儿母亲监护仪 | 4 | 台 |  |
| 28 | 手术辅助照明灯 | 2 | 台 |  |
| 29 | 胎心多普勒仪 | 2 | 台 |  |
| 30 | 新生儿床 | 10 | 张 |  |
| 31 | 妇科检查床 | 3 | 张 |  |
| 32 | 电动产床 | 1 | 张 |  |
| 33 | 除颤监护仪 | 4 | 台 |  |
| 34 | 高压气枪（纤支镜） | 1 | 套 |  |

第三包

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助胶片打印机 | 2 | 台 |  |
| 2 | CT高压注射器 | 1 | 台 |  |
| 3 | 床单元臭氧消毒机 | 8 | 台 |  |
| 4 | 壁挂式空气消毒机 | 20 | 台 |  |
| 5 | 柜式空气消毒机 | 4 | 台 |  |
| 6 | 可移动空气消毒机 | 13 | 台 |  |

（二）参数及其他要求

第一包

产品一：注射泵（双通道）

1.★一体式结构设计的双通道微量注射泵。

2.★中文软件显示，电阻触摸屏操作，方便快捷的人机操作界面。

3.支持注射器规格：5ml、10m、20ml、30ml、50ml，提供自动识别注射器规格功能。注射速率范围：0.1—2000ml/h可调,最小步进0.01ml/h。

4.注射精度≤±2%，机械精度≤±0.5%。

5.KVO速度：0.1-5.0mL/h，可调且可关闭，最小步进0.01ml/h。

6.至少包含7种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式。

序列模式下可设置≥8组流速、时间阶段。体重模式下体重设置范围0.1—300KG，剂量速度范围0.01—99999，最小步进≤0.01，可自动计算推注速度。

7.★快推：0.1—2000ml/h可选。至少包含手动、自动、定量快推三种快推模式，可实时显示当前已完成的快推量。自动快推模式可设置快推预置量、快推速度、快推时间。

8.屏幕：≥3.5英寸电阻触摸屏操作，工作状态下同屏显示信息至少包含：注射器品牌与规格、输注流速、剩余时间、累积量、阻塞压力、无线网络信号、电池电量和充电状态、报警信息。

9.报警：显示信息至少包含输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、 输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、 无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、无法启动注射。

10.具有治疗方案记录和导入功能，可记录≥10条历史治疗方案配置，配置参数至少包含药物名、注射模式、速度、预置量。任选一条历史治疗方案，参数自动导入泵屏幕主界面。

11.显示屏背景色可选色彩类型≥7种，用以标记不同药物危重等级。显示亮度≥9档可调。

12.实时显示管路的压力状态，压力报警阀值至少11级可调。报警声音等级至少10档可调。

13.两个通道之间具有级联功能，适用于药物的不间断推注。

14.具有药物库功能：可存储至少2000 种药物。

15.具有管路脱落报警功能：支持注射器延长管脱落时报警提示。

16.★整机（含锂电池）重量≤3KG，提供一体式提手和延长管路整理夹。

17.双通道注射时，内置电池工作时间≥10小时（5ml/h流速下）。

18.注射即将完成提前报警时间可调范围1-30min。

19.★电击防护不低于I类防除颤CF型，防尘防水等级不低于IP34。

20.至少支持30种注射器耗材品牌，每个耗材品牌最多包含5个规格的注射器。

21.具有条码扫描功能：可扫码快捷录入病人信息，如病历号、住院号等。

22.具有有线、无线联网功能：可连接输液中央站，也可连接CIS、HIS系统，实现注射信息联网。

产品二：注射泵（四通道）

1.★不小于3.5英寸电阻触摸屏：全中文同屏显示：注射器品牌与规格、阻塞压力等级、压力实时状态、报警信息、WIFI信号、电池电量和充电状态、注射速度、累积量等。

2.具备EN1789救护车认证，可用于救护车使用。

3.能自动识别规格为5、10、20、30和50/60ml的一次性注射器。

4.注射模式：≥8种模式，支持速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式、（出具有效的检验报告证明。）

5.序列模式：可设置10组序列，且序列模式中具有暂停功能。

6.★具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选；出具有效的检验报告证明。

7.速率范围：0.1-2000ml/h（最小0.01 ml/h递增）；出具有效的检验报告证明。

8.注射精度: ≤±2% ；机械精度≤±0.5%。

9.KVO速度：0.1-5ml/h可调，步进为0.01ml/h。

10.阻塞级别：150mmHg~975mmHg，12级可选择，动态显示管路的压力状态。

11.更改速度时完全不需要中断输液。

12.报警：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、无法启动注射、遗忘操作、管路脱落。

13.事件记录功能：可存储至少2000个事件；支持内置药物库, 可存储至少2000种药物。

14.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调。

15.具备WiFi模块或有线联网模块，实现无线或者有线两种方式连接静脉输注中央站。16.I类，防除颤CF型，防水防尘等级不小于IP34。

17.内置锂电池，工作时间不小于10小时。

18.重量：≤1.8kg（包含标配电池）；主机自带防撞提手。

19.可组成多通道注射泵组，一根电源线系统集中供电，又可以拆开单个独立使用。

20.★具有治疗方案记录和导入功能：记录最近20条以上治疗方案，选择任一方案后，可直接导入参数启动注射，出具有效的检验报告证明。

21.★具备运行过程中，一键字体放大功能(出具有效的检验报告证明)。

22.★显示屏幕背景颜色不小于7色可选，可用于区分不同药物等级(出具产品屏幕实物照片证明)。

产品三：消毒柜

1.容量：≥400L

2.规格尺寸:≤640mm*610mm*1760mm

3. 消毒方式:  紫外线、臭氧、热风循环

4.常规配备: ≥6层置物架

5.电压/功率:220V/2.4KW

产品四：麻醉车参数

1.规格：≤965×560×980mm。

2.整车外部主要由高级工程塑料HDPE一次吹塑成型工艺制作。

3.车体内部为钢制结构，焊接牢固可靠，稳定性强。

4.车体左右两侧均有护罩，可保护车体安全。

5.台面内置药盒，带防光盖板，可保护药品。

5.1台面上方装有≥4个透明大药盒和≥6个小药盒。

6.抽屉

①配抽屉四只，屉高分别为80mm，80mm,165mm，250mm。

②上部三个抽屉内置药盒，带隔板大小可调，方便药品分类存放。

③底层大抽屉用于放置体积稍大的仪器或药物。

④抽屉选用三节静音滑轨，抽拉顺畅安静，带自吸功能。

⑤抽屉采用中控锁，方便锁定。

7.底部采用四只Φ125mm静音防缠绕脚轮，推行灵活，转向准确，制动可靠。

8.车体一侧带HDPE材质一次吹塑成型推把，人体工程学设计，方便推行。

9.整体承重≥100KG。

10.标准配件：

1）抽屉    4个   2）氧气瓶架 1个

3）除颤器托盘 1个   4）针剂桶 1个

5）心肺复苏板 1块    6）垃圾桶 2个

7）侧储物槽 1个   8）输液架 1根

9）中控锁   1套   10）一次性锁扣 100个

11）电源插排 1个   12）Φ125脚轮 4个

13）上台面药盒 1个    14）抽屉药盒  3套

产品五：口服药车参数

1.规格：≤650×420×1020mm。

2.采用喷塑碳钢焊接，主板厚≥1.0mm，侧面厚≥0.8mm。车面三边设不锈钢小护栏，底部四角带ABS保护角。

3.六个抽屉，上部四小抽屉里配药盒。下部两个大抽屉可存放小型仪器；抽屉可锁定。

4.一侧带不锈钢U型推手，方便移动。

5.增加隐藏式副工作台。配一个塑料桶。

6.采用直径为≤125mm的万向双面脚轮，内镶双轴承，制动可靠；对角带刹车。

产品六：检查床参数

1.规格：≤1920×630×700mm 。

2.床架采用尺寸≤30×60×1.2mm的SUS304B不锈钢管焊接。

3.床腿采用≤38×38×1.0mm的不锈钢管焊接，床脚带有防滑垫。

4.床面外罩为高级皮革内包高密度海绵一次发泡成型，不变形。

5.背部传动系统，不锈钢摇把，范围0-70°±5°，丝杠有过盈保护、双向限位功能。配ABS防尘罩。

6.用途：用于患者的检查使用。

产品七：多功能抢救车参数

1.规格：≤850×520×1050mm。

2.不锈钢板镶面及ABS模具成型台面，铝合金型材立柱。

3.ABS台面厚度≥35mm，台面安装不锈钢围栏，安全置物；带隐藏式副工作台，增大工作面积。

4.侧板背板均选用ABS材质拼装，车体更轻便。

5.柜体采用五只抽屉（面为ABS，内框为优质钢板），方便药品器械分类存放，抽屉选用三节静音滑轨，抽拉顺畅安静；抽屉采用中控锁。抽屉规格尺寸分别为：≤567×440×80mm、≤567×440×120mm、≤567×440×280mm。

6.底部采用四只静音防缠绕脚轮，脚轮Φ≤125mm，推行灵活，转向准确，制动可靠。

7. 抽屉承重≥10KG，整体承重≥60kg。

8.标准配置：抽屉5个、中控锁1套、副操作台1个、除颤器托盘1个、心肺复苏板1个，氧气瓶架1个，输液架1根，电源插座1个，污物桶2个，文件盒1个，针剂桶1个、脚轮4个。

产品八：观片灯

1.最大亮度：0 ~ 4000cd /㎡

2.色温:≤6500k

3.功率: ≥50W

4.均匀性：＞0.7

5.散射系数：≥90%

6.调光范围 1 %~ 100 %

7.视图面板：调光系统

8.外部尺寸(长*宽*高 mm ):≤828*506*25

9.可视面积大小(左*右mm):720最大值

10.适用范围：胶片尺寸≤35.5cm×43cm

产品九：病例柜

1.规格：≤730×400×1040mm

2.主体采用优质的ABS材料，立柱内包铝合金，车体轻巧，移动灵活。

3.两排共≥50格，带数字标签，两侧挡板可锁闭，防止病历丢失。挡板铝合金材质。

4.顶部配有两个ABS抽屉。采用高级静音滑道，推动轻松灵活。

5.四个直径为≤100mm的耐磨静音脚轮，其中两只带刹车，推动灵活，制动可靠。

6.一侧带不锈钢U型推手，方便移动

产品十：仪器推车

1.规格：≤730×470×975mm

2.采用优质304B不锈钢焊接而成。板厚≥0.83mm，管材用Φ≥22×1.2mm。

3.二层设计，每一层三面均带不锈钢小护栏。护栏高度：≥ 80mm

4.推手与车架为一体，四个直径为≤100mm的耐磨静音脚轮，其中至少两只带刹车，推动灵活，制动可靠。

5.带防撞轮，保护车体。

6.整车可拆卸设计，方便存储运输。

产品十一：多功能防渗透床垫

1.便于患者转运方便不需带电工作（即无工作主机）。

2.床垫采用多层技术≥7层，其中每张床垫标配不低于3张不同功能床罩同时使用，床垫内核采用边框密度43KG护栏技术，分上下两层，与患者接触层从头到脚全区3D分压，护栏边框密度不同。

3.贴合人体曲线切割工艺，提供了最大可能承重力度的同时又能保障最大程度的分压，躯干部密度39-43KG，减压块30*40，相邻间隔采用5-6.5mmU型槽，实现更好的压力分散机械运动。

4.褥疮除了改善压力，还应考虑保持皮肤干净整洁，即床垫面罩需要具备防水透气功能

5. 临床使用中患者液体时常出现，床罩需可完全拆卸便于清洗，不拆卸清洗时能进行表面擦试消毒清洁 ，尽可能是避免细菌滋生，要求面罩抗金黄色葡萄球菌＞99%

6.患者通常需要做背抬腿体位，床垫需满足贴合病床升降设计，床垫底面腰部和大腿部需有升降Ω槽工艺≥10个，宽250-280mm.

7.尺寸： 1750-1800（长）×700-750（宽）×100mm（高）； 符合国际阻燃标准，产品承重：≥135Kg

产品十二：中心负压吸引表

1.适用环境温度：10 oC～40 oC

2.适用环境湿度：≤80％

3.夜光彩色真空表，读数便捷，不同负压段用颜色标识。

4.真压表精度等级：4.0级

5.最大流量：70L/min

6.旋钮、开关采用抗菌材料；

7.多种出口方式： 保护杯, 防溢出保护;标准DISS,NIST接头; 软管接头；

8.带补气装置，方便调节，防止故障超压；

9.积木组合式装配结构，维持、保养、清洗消毒方便；配专用冲洗消毒配件；

10.功能选择开关，调节、关闭、满负三种功能，使用方便；

11.膜片稳压方式、负压输出稳定性好，负压调节方便；

12.配置正压保护安全阀，提高使用的安全性；

产品十三：洗胃机

（1）产品特点

1.自动压力反馈控制系统。

2.强力换向防堵结构。

3.压力液量双安全保护。

4.进出胃液量平衡控制功能。

5.进出胃液路分离控制结构。（由内部完全独立的进出胃液路、外部独立进出胃插口和一次性使用连接管组成的进出胃分离控制结构。）

6.进出胃动态数字压力显示。

7.无油膜式泵。

（2）技术参数

1.洗胃压力：47kPa-55kPa

2.出胃液量：≤450ml/次

3.进胃液量：≤350ml/次

4.液量平衡：≤250ml/次

5.噪声：≤65dB(A)

6.输入功率：≤80VA

7.电源：AC220V±22V   50Hz±1Hz

产品十四：输液泵

1.输液模式：≥5种输液模式可选（速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、点滴模式）。

★2.屏幕：电阻式触摸屏，显示输液器品牌与规格、阻塞压力等级、压力实时状态、报警信息、WIFI信号、锁屏状态、外接电源、电池电量和充电状态、输注速度、累积量以及启动、停止、快进等触摸按键区。

3.预置量范围：0.1-9999ml。递增：0.01ml (0.1-99.99ml)；0.1ml(100-999.9)；

1ml（1000-9999ml/h）。

4.输液精度：±5%

★5.可探测≥25ul的气泡，即可探测最小25ul气泡，不小于7档气泡可调。

6.药量：可选药量单位ug、mg、g、kU、IU、EU、mmol、mol、kcal等，药量范围：0.01-99999，增量0.01。

7.快进操作：≥0.1-1200ml/h可调，可同步显示快推量。自动快推可自定义度，

还可预置快推量。

8.分高、中、低三级声光报警，并同时文字显示报警内容信息，四个压力单

位可选（mmHg/kPa/bar/psi）。

9.具备动态压力监测功能：输液泵运行时能动态指示压力变化。

★10.输液泵的泵门和止液夹由电动止液夹和电动泵门控制。

11.具有防重力自由流功能，当泵门打开时，防自由流夹自动关闭防止液体任意流出。

12.输液即将完成的提醒时间：1～30分钟，可调。

13.输液过程中无需中断输液就能更改速度。

14.输液泵内置无线网络模块，可连接输液中央站，具备护士呼叫、语音通话、条码扫描功能。

产品十五：微量注射泵

1.自动识别10ml、20 ml、30 ml、50 ml或60 ml注射器。

2.速率范围：0.1-2000ml/h。0.1-300.0mL/h（10mL注射器），0.1-600.0mL/h（20mL注射器），0.1-900.0mL/h（30mL注射器），0.1-2000.0mL/h（50（60）mL注射器），最小增量为0.1mL/h 。

3.预置量范围：0.1-9999.9mL，以0.1 ml/h递增；

4.预置时间范围：1min-99h59min；

5.注射精度：≤±2%

6.快推功能：300.0ml/h (10ml注射器)，600.0ml/h (20ml注射器)，900.0ml/h (30ml注射器)，1500.0ml/h (50ml(60ml)注射器)。

7.KVO流速：0.1-2.5ml/h；

8.阻塞级别：≧3级可选，分低、中、高三级报警，并分别以声光提示，同时

显示具体报警信息。低: 300±100mmHg（40.0±13.3kPa）；中: 500±150mmHg（73.3±20.0kPa）；高: 800±200mmHg（120.0±26.7kPa）

9.耗材校准：精确支持符合国标的各种品牌的一次性使用注射器；同时支持自定义耗材的校准。

10.报警：注射将完成、注射器推空、注射完成、注射阻塞、无电池、电池电量低、电池电量严重短缺、无交流电源、无外部直流电源、注射器松脱、遗忘操作、注射泵自检和运行过程故障自动诊断报警、速度无效、限制量小于等于总量。

11.事件记录功能：能够存储、回放大于300个事件；

12.交流电源：交流100-240V 50/60Hz功率消耗小于20VA，外部直流电源：直流12V。

13.内置电池：锂电池11.1V 1500mAh。连续使用时间：不小于8小时（全新电池完全充电情况下以5mL/h速度注射时)。

14.外形尺寸：≤320(W) ×118(H) ×120(D)mm。

15.重量：≤2kg（含锂电池）

16.分类：I类CF型 IPX4

产品十六：急诊科抢救床

1.规格：≤1960×670×590/860mm

2.平车主要框架采用优质冷轧型钢焊接而成。

3.平车面及护栏采用HDPE材料一次吹塑成型，美观大方，表面光滑易清洁消毒。护栏一侧1片。

4.平车面分体设计，背部可在0-80度体位上任意调节，选用液压助力弹簧做支撑力源，操作方便。

5.钢制底架由矩形管焊接，外罩ABS防护罩，美观大方。

6.平车高度在可调高度范围内任意调整。

7.高度调节采用丝杠传动：不锈钢材质摇把，使用寿命长。传动部分伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杠采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。具有ABS防尘罩。

8.脚轮：

①采用中控刹车系统, 直径≤150mm中控脚轮，稳定可靠。

②中控脚轮内镶双轴承，耐磨，静音，防缠绕，制动可靠。

③脚轮核心材料选用高强度铝合金材料，强度高，耐腐蚀，脚轮外包采用聚醚PU材料，静音，减震，耐磨损，耐腐蚀性溶液。

④转动部分，采用精密轴承组，旋转灵活平稳。

⑤制动系统：病床两侧脚踏式同步制动臂，采用全金属结构，结构紧凑，制动可靠。

9.车体下部带有定向轮装置，移动时使用此轮可利于掌握方向。在长距离转运病人时减轻护士的劳动量，减少劳动单位。

10.车体四周带防撞轮，可充分保护车体安全。

11.整车安全载荷≥240kg。

12.配置不锈钢输液架插孔4个。

13.配不锈钢伸缩式输液架1根。

14.配氧气瓶支架1个。

15.配床垫1张

16.配绑带2副。

产品十七：经皮黄疸仪

1. 检测方法：采用蓝、绿光比较方法

2. 显示方法： LCD 3 位数字显示屏

3. 读取方法： 通过新生儿前额可直接测定经皮胆红素值

4. 平均值计算： 可自动计算 2-5 次测量的平均值

5. 测量范围：0.0mg/dL～32.0mg/dL 或 0.0μmol/L～544μmol/L

6. 测量误差：±1.5 mg/dL 或±25.5μmol/L

7. 测量单位：mg/dL、umol/L 可一键式转换

8. 光源：氙闪光灯

9. 电源：AA1.5v X 2 电池

10. 开启准备时间 小于 12 秒

11. 存储功能：可以存储≥ 20 个最近的测量结果，并可以循环查看存储数据；

12. 校验盘：对白色屏显示 00 或 01，对黄色屏显示 20±1

13. 产品重量及体积： ≤0.175kg；≤176mmx59mmx35.5mm

产品十八：电热恒温水温箱

1.温控范围 : RT+5~65℃；

2.温度波动: ±0.5℃；

3.温度均匀性: ±0.5%；

4.工作室尺寸（cm） ：≤42×18×11；

5.容积（L）：≥8；

6.功率（W）：1500±10%；

产品十九：电动吸痰器

1.极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg)

2.负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值

3.瞬时抽气速率：≥20 L/min

4.贮液瓶：1000mL（PC塑料）

5.电源：～220V 50Hz

6.输入功率：110VA

产品二十：电动吸痰器（急诊）

1.极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg)；

2.负压调节范围：0.01MPa(75mmHg)～极限负压值；

3.瞬时抽气速率：≥20 L/min；

4.贮液瓶：1000mL（PC塑料）；

5.电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V ；

6.输入功率：110VA；

7.电池类型：锂离子电池；

8.内置电池工作时间：≥60min。

产品二十一：电动吸痰器（小儿）

1.极限负压值：≥0.07MPa(525mmHg)

2.负压调节范围：0.01MPa（75mmHg）～极限负压值

3.瞬时抽气速率：≥10L/Min

4.噪声：≤60dB(A)

5.贮液瓶：800ml（PC）

6.电源：～220V，50Hz

7.输入功率：110VA

产品二十二：上层紫外线消毒灯

1、杀菌原理:上层照射紫外线空气消毒设备，人机共处。

★2、杀菌辐照强度要求：产品杀菌区域(产品正前方1米处)辐照强度不低于280μw/cm²,提供第三方权威机构出具的证明文件。

★3、产品的安全性要求：设备能控制紫外线输出的角度和范围，严格区分杀菌区域和安全区域，且在距离样机底部垂直30cm,水平距离0-5米至少3处检测，其安全区辐照强度不得高于0.1uw/cm²，并提供第三方权威机构出具的证明文件佐证。

4、臭氧要求：产品工作1小时,室内空气环境中平均最高臭氧浓度≤0.004mg/m³,确保可在有人的环境中安全使用,提供第三方权威机构出具的证明文件。

★5、杀菌要求：至少20立方空间内且不借助外界的风机或风扇的情况下，分枝杆菌1小时杀菌效率:≥99.9%,提供第三方权威机构出具的证明文件。

★6、辐照强度可调要求：为保障在不同大小房间等应用场景的安全有效，要求产品辐照强度可根据不同使用场景的要求进行调节, 从而使产品紫外线强度可调节至30%-100%。

7、核心耗材寿命要求：紫外线灯管的使用寿命不低于10000小时。

★8、为保证设备输出效率和人员使用的安全性,设备本身不应具有对紫外线有减弱和折射作用的玻璃板等结构。

9、所投标产品要求无电机,无风机,不得有循环风功能。

10、节能省电：单体设备总功率不高于35瓦。

11、覆盖面积：单体设备杀菌覆盖面积能够达到30平方米。

第二包

产品一：体外振动排痰机

1.适用范围：协助术后、体弱患者增强排除呼吸系统痰液等分泌物的能力，改善淤滞的肺部血液循环状况，预防、减少呼吸系统并发症的发生。

2.主要构成：同时兼备雾化及排痰双功效，它主要由主机、传动系统、动力输出装置(即治疗头)及压缩空气式雾化器组成。

3.结构形式：不可分拆的柜机推车式,雾化器的压缩机机身部分完全嵌入柜体内。

4.显示方式：液晶显示界面。

5.操作方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成

6.输出路数：一路雾化输出，一路C型标准传动形式。

7.雾化类型：压缩空气式。

8.最大压强≥0.2Mpa。

9.最大雾化量≥0.20ml/min。

10.自由空气流量≥10L/min。

11.残液量≤0.7mL

12.标准传动形式：动力头外径尺寸90mm，至少配备6种不同型号的治疗头。

13.标准传动动力头偏心距： 3mm±0.5mm。

14.伺服系统：具有动力补偿特性，动力补偿能力≥3Hz。

15.工作模式：手动模式和自动程序模式。

16.手动模式频率范围：10Hz～60Hz，频率连续可调，步距为1Hz。

17.手动模式定时范围：1min-60min，连续可调，步距1min。

18.自动程序模式：至少有四种自动程序模式。

19.自动模式定时范围：至少包括5min、10min、15min、20min。

产品二：ICU床头柜

1.全钢制床头柜,柜体钢板厚度≥0.5mm，采用冷扎钢板冲压成型，静电粉末喷涂，涂层厚度≥80微米：门与抽屉表面覆盖木纹贴纸，颜色提供五色可选，可与病床颜色搭配.

2.尺寸：≥449*463*782mm；

3.配4个≥40mm脚轮；

4.带可拉出式ABS桌板，桌板自带放置茶杯和体温计的凹槽；

5.两侧自带可收藏式毛巾架；

6.柜门内独特的隔板设计，可将1.4升或1.6升暖水瓶放于柜内。隔板高度可根据使用者需求，进行三档高度调节，可根据需求划分柜内空间。

产品三：无菌柜

1.柜子为优质冷轧钢板双面喷塑，钢板厚度≥1.0mm，双面静电喷涂；

2.玻璃对开门，内有3层隔板和支架（可根据客户要求增减隔板、支架）可锁闭；

3.车体底部配有四只直径100mm±5mm静音脚轮，防毛发缠绕，其中有两只带有刹车。

4.尺寸：850*450*1820±5mm

产品四：不锈钢器械台（大）

1.车体采用优质不锈钢制造而成，厚度≥1.0mm；

2.二层台面并带三面围栏，防止物品滑落；

3.车体底部配有4只聚氨酯防卷静音脚轮，其中两只带刹车；

4.车体四周带橡胶开模防撞圈。

5、尺寸：1000*627*930±5mm

产品五：三层器械台（大）

- 车体采用优质不锈钢制造，厚度≥1.0mm；

- 三层台面并带三面围栏，防止物品滑落；

- 车体底部配有4只聚氨酯防卷静音脚轮，其中两只带刹；

- 车体四周带橡胶开模防撞圈。

- 尺寸：775*475*670mm±5mm

产品六：普通喉镜

1、1只手柄

2、三片镜片

3、全不锈钢材质

4、可高温消毒

产品七：新生儿喉镜

1.1 摄像头空间分辨率：≥6.35lp/mm，景深5~80mm，视场角：≥60°±15%

1.2 显示屏：≥3.0英寸 电容触摸屏

1.3显示器前后转动角度：0°-130°，显示器左右转动角度：0°-270°

1.4 摄像头内置的LED光源，光照度：＞500LUX ，h=30mm(光源距离照度计探头30mm的距离，照度不低于500LUX)

1.5 图片文件保存格式：JPG, 分辨率≥640x480；视频文件保存格式：MP4，分辨率≥640x480

1.6内置锂电池，工作时间≥3小时，充满电时间≤3小时

1.7 软件功能：拍照、录像、图片及视频回放、Type C接口数据导出，时间设置、语言设置、屏幕亮度设置、待机设置、格式化等功能

2.一次性使用喉镜片

2.1防雾性能：当温度在20℃~40℃范围变化时，不得产生影响观察的雾层。

2.2 配备新生儿款一次性喉镜片，出厂前经过环氧乙烷灭菌

3、工作环境

3.1、温度：-5℃--+50℃

3.2、湿度：10%--85%（非冷凝）

4、存储

4.1、标配8G SD卡：≥可存储3万张分辨率为640*480，格式为jpg的图片 或 可存储最长4小时分辨率为640*480，格式为mp4的视频

4.2、可选配32G SD卡：≥可存储12万张分辨率为640*480，格式为jpg的图片 或

可存储最长16小时分辨率为640*480，格式为mp4的视频

产品八：电动吸引器

1.极限负压值:>0.09MPa(680mmHg)

2.负压调节范围:0.02MPa(150mmHg)~极限负压值

3.抽气速率:>32L/min

4.贮液瓶:≥2500mL(玻璃)x2

5.电源:~220V，50Hz

6.输入功率:150VA

产品九：麻醉药品专用车

1.主体采用钢塑件,钢板厚度≥1.0mm表面静电粉末喷塑，美观大方，坚固耐用；

2.台面为一体注塑成型，采用凸缘式护栏，经过专业处理，可有效防渗透、耐腐

蚀、耐磨损，表面涂抗菌材料。

3．铝合金立柱，铝型材抗拉强度，氧化膜性能。

4.抽屉材质为高强度工程塑料及铝型材，抽屉面板内带有双侧面锁扣板，抽屉两侧面带有双锁舌锁定机构，用以防止抽屉滑出，锁定机构采用ABS模具成型。抽屉导轨采用模具成型，为尼龙材料。

5.第一、二、三层抽屉高度80mm±5mm，内配有24格药盒横3竖5插片；第四、五、六层抽屉高度160mm内配有4个竖活动插片；药盒均可端出，抽屉上下可互换满

足使用要求，车体配有电子锁；

6.台面上后方配有双层透明物料盒，整体可锁；车体左侧上部配分隔储物盒，下部配有一个塑料娄筐，右下方配有一平盖式脚踏污物桶，医疗垃圾桶与生活垃圾桶中间设有隔断，垃圾桶开盖方式为踩一次打开再踩一次关闭。开关闭静音缓冲，内分隔，方便拆卸清洗；

7.车体底部配有四只Φ125mm聚胺脂脚轮，其中有两只带刹，超静音，防卷发。

8. 尺寸： 604*475*1030mm±5mm

产品十：移动功能车

1.主体材料要求为高强度铝合金，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。具有升高或旋转限位装置，必须防腐蚀，便于清洁，

2.工作电源：AC220V、50Hz；输入功率：4KVA；

3.底座活动万向脚轮≥4个，带刹车功能；

4.配置多种刹车制动装置，移动时无晃动，松开时设备能轻松移动；

5.净载重量：70～150kg；

6.仪器平台：2层，两侧带一体化嵌入边轨，带储物抽屉；

7.气体接口标准配置：氧气2个、负压吸引2个、压缩空气1个

a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；

b、插拔次数2万次以上；

c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修；

8.分离式电箱1个：电源插座4个（220V、10A）；接地端子：2个；数据扩展模块3个（可选装BNC、VGA、RJ45、RJ11、HDMI、RGB、音视频等接口）；

9.等电位接地端子：2个；

10.不锈钢可调输液杆架1个；

11.折叠托盘1个：

12.主体材料采用高强度铝合金型材；

13.表面处理采用静电喷涂；

产品十一：手术室对接车（手术转移床）

1、手摇抢救车，摇手顺时针方向摇时，车体向上，逆时针方向摇时，车体向下；

2、有明确的箭头标记指示使用者进行操作；

3、中控轮，直径150mm±5mm，配有中央导向轮，方便使用者控制车体行进方向；

4、高—低：860mm-560mm，背部角度：0-60°；

5、标准附件：床垫，盐水架

产品十二：污衣车

- 车体采用优质不锈钢制造，厚度≥1.0mm。易清洁、安全可靠。

- 污物袋更换方便；

- 车体底部配有四只Φ100mm脚轮，其中两只带刹，防毛发缠绕。

- 尺寸：855*610*890mm±5mm

产品十三：脚踏凳

- 适用于手术室调节医务人员站位高低，减轻人员疲劳程度；

- 凳体由不锈钢板制成，耐腐蚀性强，凳面及凳脚有防滑橡胶，安全稳固；

- 使用时，可多个凳体连接成片组合使用，也可单独使用，亦可根据使用要求迭加增高使用；

4、不用时可层层叠加，减少场地占用；

5、尺寸：496*342*120mm±5mm

产品十四：洗眼器

1、双口；

2、立式安装方式；

3、洗眼器喷头具有过滤泡沫及防尘功能。

产品十五：器械转运车

1、规格（mm）≥850×550×820

2、全不锈钢材质；

3、双层台面，带围栏；

4、静单轮。结构轻巧，推拉方便，便于各种物品的运输。

产品十六：器械检查放大镜

- 三节式机械臂，坚固耐用；

- 可自由伸展，带环状检查灯，放大倍数≥8倍。

产品十七：器械柜

1、规格（mm）≥960×400×1750

2、不锈钢板材；

3、两门、三层隔板；

4、外开门、三面玻璃视窗；

产品十八：气枪

1、不锈钢材质，用于器械干燥。

2、配套空气压缩机要求带有油水分离器的功能，能分离空气中的油污，水分。

3、压力稳定，连接气枪使用。

4、电压：AC220V，50Hz；

5、功率：≤550W；

6、流量(0.4Mpa)：≥60L/min；

7、最高工作压力：0.8 Mpa；

8、噪音：＜52db；

产品十九：密封下送车

1、规格（mm）：≥1100*600*950（长*宽*高）

2、优质不锈钢304材质；

3、对开门，正面四对开门；

4、带把手；

5、大轮径静音轮，推拉省力、平稳；

6、用于各科室污染物品的密封运输。

产品二十：密封回收车

1、规格（mm）≥1200×600×1100

2、不锈钢材质；

3、顶对开门，正面两对开门；

4、带把手；

5、大轮径静音轮，推拉省力、平稳；

6、用于各科室污染物品的密封运输。

产品二十一：接收台

1、规格（mm）≥1600×600×800（长*宽*高）

2、304不锈钢板材；

3、用于污染物品的回收，单层台面，底部带一层搁板；

产品二十二：检查包装台

1、规格（mm）≥2000×1300×800

2、材料：全不锈钢，台面为304不锈钢板；

3、桌面前后边缘大圆角过渡美观且易于清理；

4、带检查灯，4盏20W日光灯，可检查出包布的微小破损；

5、日光灯电源单面控制四盏灯；

产品二十三：高压水枪

1、采用优质304#全不锈钢材料一次性压铸成型，无接缝，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染。

2、配八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换；

产品二十四：多功能电动产床

（1）功能描述

适合产妇待产、分娩、产后恢复各个阶段使用，有从病床到分娩台的全自动转化功能，为产妇的分娩过程提供充分的舒适性。该床整体升降、前后倾、背板折转采用电动控制，按钮操作；脚板装置采用可控气弹簧来调整以达到人体各部位的合理性，有助于产妇的顺利分娩；床板下装有隐藏式污物盒，以及脱卸式辅助台，可根据临床的需要进行变换；两侧托腿脚架及扶手可调节角度及位置。床头板、左右护拦为高强度塑料一次成型，外表美观、大方，可轻松装卸或隐藏。

脚轮采用中央控制系统，可灵活移动也可稳固锁定。床身整体结构封闭、防尘，便于清洁。

（2）主要技术参数

1、床面全长2000mm ±5% 辅助台长度：590*410mm±5%。

2、床面宽度840mm，孕妇坐卧舒适，可母婴同床。

3、床身调节高度：≥670-980mm。

4、背板倾斜角度≥60度。

5、床身倾斜角度：前倾≥5度，后倾≥12度。

6、脚板上折≥50度。

7、脚板外展≥90度。

（3）基本配置

1、床垫：1张；

2、边栏：2件；

3、盐水瓶架：1件；

4、托腿架：2件；

5、拉手：2件；

6、污物盆：1件；

产品二十五：无影灯

1、LED光源，灯头直径72cm，照度≥160,000 Lux；

2、色温：4300°K（手术最佳色温）

3、照明深度≥130cm

4、有效工作聚效深度60-150cm

5、术者头部温升≤0.5℃

6、术野温升：≤2℃（真正的冷光）

7、灯罩壳为铝合金材质，采用超薄流线型的外形设计，最厚处不超过18CM，空气阻力更小，曲线与光滑的表面防止灰尘的沉积，方便净化空气更流畅的到达手术创面。

★8、灯头采用48LEDS（主灯）+144LEDS（副灯）个以上独立的LED光源（灯杯一主多副结构），分为多个独立光源组，灯头采用双CPU控制，每组LED光源具有专门电路芯片控制，任意一组失效不会影响无影灯的正常使用。

9、采用暖白色的LED作为无影灯光源，环保、低能耗LED灯泡，灯泡寿命：≥60000小时。

10、LED不产生红外线和紫外线辐射，无卤素无影灯对创面造成的温升和组织损伤，加快术后伤口愈合，并且没有辐射污染。

11、微电脑数字控制，光照可调节级数：无极调光，八段连续显示，调整范围10%-100%，具有背景灯照度：≥30Lux；并有自动记忆功能。

12、采用抑制电磁波干扰设计，避免与手术室内其它设备产生相互的干扰。

13、采用Satlite椭圆形吊管设计，可以在多种复杂的手术室内安装4悬臂装置，也可根据医院的需要预留，方便医院将来升级和为医院日益增多的多媒体需求提供完美的解决方案。

★14、无影灯中轴旋转装置，具有安全承载设计；无影灯各旋转轴位置，采用新式蝶形刹车阻尼装置，保证无漂移现象。（提供机构证书证明文件复印件）

15、平衡臂采用优质组件，传电器具有三路导电环，公母头对插式可无限旋转导电系统，大于五组万象关节联动，每一个悬臂必须有≥3个关节可360°无限制旋转，具备疲劳校正装置和定位手感调节装置，长时间使用后便于定位调校。

16、灯头中置手柄可拆卸，耐134℃高温高压消毒，方便调节、灵活定位；具有大小C臂结合处控制面板，具备亮度提示提示功能，配备有环境照明模式（腔镜模式）。

17、灯盘回转半径：≥182cm ，灯头可下拉近垂直地面，方便各种角度的照明。灯头周边一体化ABS操作拉手和中置操作手柄，方便操作。

产品二十六：新生儿辐射台

（1）产品功能：

1、具有预热、手控、肤温三种温度控制模式；

2、设置温度与皮肤温度分屏显示；

3、独立的超温保护系统；

4、辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；

5、婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸；

6、产品具有自检功能，多种故障报警提示；

7、前面板具有温度校正功能；具有肤温传感器脱落报警提示功能；

8、婴儿床下可放置X光射线拍片盒；

9、具有温度数据储存功能；

10、具有APGAR评分计时功能；具有RS-232接口；

11、具有黄疸治疗装置；

12、具有输氧装置、低压吸引装置；

13、可放置呼吸复苏（器）囊、手术用头架。

（2）基本配置：辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架，黄疸治疗装置，输氧装置，低压吸引装置，可选配置：升降式机架。

（3）主要技术参数：

1、工作电源：AC220V/ 50HZ，输入功率：≤750VA

2、控温方式：预热、手控、肤温三种控制

3、肤温控温范围：32℃～37.5℃

4、肤温显示范围：5℃～65℃

5、★控温精度：≤0.5℃，皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

6、床面温度均匀性：≤2℃

7、辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动

8、婴儿床倾斜角度：无级可调

9、APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示。

10、故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等。

11、床面上有效表面内的总辐照度：≥0.66mW/cm²

12、★床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.58mW/cm²

13、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

# 产品二十七：母儿胎心监护仪

1.监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）,母亲参数（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸、体温）；

★2.多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<10 mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

3.无凸点设计的宫缩探头，0~100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动；

4.母亲参数指标：

4.1心电导联选择：三导，心率范围：30~240 bpm，测量精度：±2bpm；

4.2无创血压测量方法：振荡法，计量单位：mmHg/Kpa可选，测量方式：手动/自动，袖带压力范围：0～300 mmHg，测量范围：收缩压40~270mmHg； 平均压20~235mmHg；舒张压10~215mmHg，测量精度：最大平均偏差不超过 ± 5 mmHg（ ± 0.8 kPa）；最大标准偏差不超过 8mmHg（ 1.2 kPa）；

4.3血氧饱和度显示方法：脉搏波形、血氧饱和度值，测量范围：50%~100%，分辨率：1%，测量精确度：90% ~ 100%： ±2%；70% ~ 90%： ±4%；< 70%： 未明确；

4.4呼吸 阻抗法，测量范围：0~120rpm，测量精度：±3rpm；

4.5脉率显示范围：30 bpm ~ 240 bpm，测量精度：±3bpm；

4.6体温显示范围：0°C ~ +50°C，测量精度：±0.3°C（ 不包括探头误差: ±0.1 °C； 探头: ≤ ±0.2 °C）

5. ≥10.1英寸高清晰TFT屏， 0-60°度内多角度翻转；

6.一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；

7.内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

8.每十分钟自动打印时间、日期、母亲参数（心率、血压、血氧、呼吸、体温等参数数值）；

9.支持NIBP省纸打印；

10.双胎心率重合报警(SOV)，母胎心率信号重合验证；

★11.在宫缩数值大于50单位的情况下，在界面上弹出禁止测量血压的提示信息；

12.回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息；

13.58小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储；

产品二十八：手术辅助照明灯

1.LED光源，灯头直径≥20cm。单灯照度≥35,000 Lux；

2.色温：4300°K（手术最佳色温）

3.照明深度≥100cm

4.光斑直径：≥60mm；

5.术者头部温升≤0.5℃

6.术野温升：≤2℃（真正的冷光）

7.采用暖白色LED灯泡，灯杯采用1主3副结构。共七只灯杯，28只LED灯泡。灯泡寿命：≥50000小时

8.灯罩壳为铝合金材质,支架为不锈钢材质，采用铸铁底座，确保产品使用时稳定。

9.灯头可调节角度，支架高度可上下调节，底座含有4个脚轮，其中1个带刹车功能。

10.采用抑制电磁波干扰设计，避免与手术室内其它设备产生相互的干扰。

# 产品二十九：胎心多普勒仪

- 手持式紧凑设计，一手掌握；

- 高亮度OLED屏幕显示胎心数字，探头工作状态及探头工作频率自动识别显示；

- 轻巧机身设计，整机不到300g。

- 超声工作频率  标配3MHz±10% ，可选配2MHz±10%

- 高灵敏度超声探头，可检测9周小孕周胎儿心率；

- 探头与主机分体设计，探头可更换

- 超声输出强度：Iob≤10mW/cm2；

- 胎心率检测范围  50-240bpm，心率检测精度：±3bpm；分辨率：1bpm

- 在探头表面200mm的距离处，灵敏度≥90db

- 具有自动报警，电量低报警；

- 延时自动关机功能

产品三十：新生儿宝宝床

（1）本参数:

1.规格: ≥830mmx510mmx890mm;

2.床面离地高度为: ≥555mm;

3.标配新生儿睡盆尺寸为:800mmx450mmx250mm±5%;

4.头部可倾角度为:0°~12°，无级调节:

5.底部配备一个杂物篓。

（2）工艺要求:

1.强度高，保证长久使用稳固;

2.金属表面处理:双层涂层内外防锈处理工艺

3.喷塑工艺:采用静电喷塑处理，通过酸洗、磷化、静电喷

涂等 22 道工序，提高病床整体的防腐蚀性能;

4.塑料加工工艺:采用全新工程塑料，杜绝所有二次回料，保证加工生产

（3）床架:碳钢喷塑:

（4）睡盆:

1.采用食品级材料制造,注塑成型:

2.对酸、碱等化学物质具有良好抗腐蚀能力，耐冲击，易清洗;

（5）脚轮:

1选用专业生产厂家所产高强度静音脚轮。

2.脚轮对角带刹系统，安全性极佳;

3.全密封自润滑轴承，防水、防尘、防缠绕;

4.负荷强度高，运转灵活自如:

5.轮立轴:圆钢主轴:

6.轮面:轮面高分子聚合材料，静音、耐磨，轻便灵活。

产品三十一：妇科检查床

（1）适用范围及结构特点：

妇科检查床供医院及其它医疗单位作妇科检查、手术、分娩用；具有轻便灵巧、实用价廉的优点。

各种动作均由人力操纵，使用方便，配有适当附件。操纵手轮可使背板上下折转 ；床架及床面板为SUS304不锈钢。

（2）主要技术参数：

1、≥长1300mmx宽500mmx高750mm

2、背板上折： ≥30°

3、背板下折： ≥15°

（3）基本配置：

主床1台、托腿架2只、拉手2只、床垫1套、排污漏斗1只

产品三十二：电动产床

（1）适用范围：

本产品适用于妇科检查、产妇分娩及施行刮宫等妇产科手术。

（2）主要结构及性能：

1.该床的升降、前后倾及背板折转可分别由手掌式控制器或脚踏控制操纵（脚踏开关为选配件），使用方便、灵活。

2.控制按钮均是点动按钮，当按下或踩下所需动作的按钮时，对应的电机动作，按钮放开动作立即停止。

3.动力系统关键部分采用线性电机，噪音低、性能稳定、使用环境好。

4.各种动作可在规定的范围内任意调节并锁定，操作方便。

5.腿板可回转或拆卸，拆去腿板时，该产床可供产妇坐式分娩及刮宫、妇科检查用。

6.底座可移动或锁定。

7.该床主体采用优质碳钢表面喷塑，台面框、底座罩、立柱罩及污物盆均为SUS304不锈钢制作，外表美观，易于清洁。

8.床垫采用仿羊皮革料柔软舒适有弹性，耐消毒，耐清洗。

9.上下升降、背板折转、前后倾均采用电动推杆。

10.产品配有内置应急电源，网电源断电时可自动跳转至工作状态。

（3）主要规格：

1.台面尺寸：≥长1930mm 宽600 mm

2.床面升降范围：650～900mm   升距≥250mm   可自由升降、锁定

（4）主要技术参数：

1.前   倾： ≥15°

2.后   倾： ≥15°

3.背板上折： ≥65°

4.背板下折： ≥5°

5.电    源：AC220V，50Hz

6.安全工作载荷：≥135kg

（5）基本配置

主床1套、支肩架1对、麻醉屏架1个、拉手1对、托腿架1对、托手板1对、污物盆1只、床垫1套

产品三十三：除颤监护仪

1.重量：≤6.1kg，含电池、体外板和心电导联线。

2.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率≥800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

3.支持中文操作界面。

4.屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。

5.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于8岁以下人群。

6.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

7.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

8.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J

9.支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。

10.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

11.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

12.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。

13.开机时间≤2s，符合临床使用。

14.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

15.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。

16.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

17.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

18.支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

19.支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。

20.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。

21.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。

22.可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。

23.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿。

24.支持升级无创血压，收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

25.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

26.支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

27.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

28.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

29.配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。

30.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

31.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

32.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

33.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。

34.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。

35.工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。

产品三十四：高压气枪（纤支镜）

1.枪体采用SUS304不锈钢材质

2.手握轻便，开、关、水压、气压的调节完全由扳手控制。

3.带有8个常用喷头，一把枪；可对不同的物品进行清洗和吹干。

第三包

产品一：自助取片机

★1.相机成像原理：干式激光成像。

2.打印速度：≥100/张/小时，同时在线打印胶片规格：14*17、10*12、8*10英寸。

3.自助打印终端病人扫描方式：条形码扫描；报告打印纸规格：A4。

4.具有电子图像储存库功能，图像保存时间≥1年。

5.胶片、报告补打功能：需要补打胶片、报告时，完成相应手续可在后台或者自助上打印。

6.胶片首次输出时间：≤90秒。

7.胶片装载：明室装片。

8.自助打印终端同时在线片槽≥3个，胶片装载规格要求：14*17英寸为≥100张/盒；8*10英寸为≥150张/盒。

9.可在相机显示屏上出现剩余胶片准确数量，方便更换。

10.具有DICOM3.0标准接口。

11.分辨率≥508DPI，灰度≥14 bit。

12.最小像素50微米，支持全景数字乳腺片打印。

13.自助打印具有后台管理功能。

14.内部设计温控系统，支持智能散热。

15.环保式干式激光相机，无须更换空气过滤网,具有红点设计。（提供相关证明材料）

16.有能够自动检测和辨别图像/字符数据的可变性插值技术软件，自动密度校正功能。

17.支持远程管理服务，主动告知用户潜在问题，便于故障的维护和保养。

18.自助打印系统的胶片打印机使用干式激光打印机打印胶片。

19.自助打印识别服务：采用OCR识别技术，识别率≥99%，并具有定位识别功能。（提供相关证明材料）

20、自助打印终端、胶片打印机为同一品牌，确保产品品质和售后服务。

产品二：CT高压注射器

1.电源要求：交流198～242V，频率50/ 60Hz，

2.控制台：彩色LCD触摸控制台

3.操作界面：中英文可切换操作界面

★4.针筒：100ml/100ml易装卸一次性针筒

5.注射速率：0.1～10ml/sec.，增量0.1ml

6.注射剂量：0.1ml～针筒容量

7.压力限制：50～350psi，步长1psi (1kPa)

8.延时时间：0～3599 sec.，增量1sec.

★9.自动吸药：可吸药后设备自动排气

10.多阶段注射功能：1～8阶段，可编程

11.暂停：0～999sec.，增量1sec.

12.保持：大于30min.

13.推注计划储存量：100套

14.注射剂量显示：实时显示造影剂和生理盐水已注剂量

15.注射时间显示：实时显示

16.排空气锁定：未进行排空气操作，系统不能注射

17.试注射：可设置速率和剂量

18.压力显示：显示实时压力曲线

19.压力变化阈值：超过压力变化阈值自动停止注射

20.压力超限警示：声响警示压力超过限定

21.紧急按键：按推注臂可双针筒按比例分配同时注射任意按键或点击触摸屏任意点暂停注射

22.双流注射：可以选择滴注速率

23.独立KVO程序：可以选择滴注速率

24.手闸控制注射：手闸控制暂停和继续注射

25.药液保温：温度35～38℃

26.系统自检：系统自动检测故障

★27.血管破裂监测：监测留置针注射位置血管是否破裂；

★28.通信方式：注射臂与控制台无线蓝牙通信和有线通信任意切换。

产品三：床单元臭氧消毒机

1、输入电压/频率:≥220v/50Hz；

2、（20m³空间作用35min）臭氧平均输出浓度：269.2mg/L；

3、臭氧环境泄露量≤0.008mg/m³；

4、外壳：钣金外壳，防火等级更高；

5、显示屏：≥4.3寸高档彩色液晶触摸屏，并非两色的断码屏；

6、消毒时间：0-999分钟可以自由设置；

7、消毒程序：抽真空-充臭氧-消毒保持-解析；

8、可同时对两张床位进行消毒，两路消毒管道系统可以同时使用，也可以分别控制设置消毒时间，互不干扰；

9、完成一个消毒程序39min杀灭微生物类型：金黄色葡萄球菌杀灭率>3CMA认证 、铜绿假单胞菌杀灭率>3 CMA认证、大肠杆菌杀灭率>3 CMA认证、织物消毒杀灭对数值>3 CMA认证；

10、臭氧解析技术，彻底消除残留臭氧，避免造成对环境、人员损害，关闭消毒机臭氧残留量（mg/m³）为0.16 ，5分钟后检测空气臭氧残留为0，CMA认证；

11、温湿度实时监控，能清晰了解机器的运作环境；

12、操作过程全电脑控制，高档液晶中文彩色显示，控制方式分手动/自动，各种过程均可手动控制两种模式时间任意设定，操作简易方便消毒程序设定具有记忆、复位功能，记录工作次数，统计臭氧发生器工作次数，估算臭氧发生器寿命，便于机器的使用管理，更换臭氧发生器可手动清零工作次数

产品四：壁挂式空气消毒机

- 用于物表和空气消毒；

- 工作电源: AC 100~260V  额定功率：30W；

- 安装方式：吊装；

- 设备配备有遥控器；

- 紫外线灯管寿命（h）＞2000；

- 设备配备人体红外感应探头，能自动感应人员活动情况，自动启动消毒程序。

- 持续运行30秒对德尔塔病毒灭活率＞99.9%，1分钟对德尔塔病毒灭活率＞99.99%检测报告，提供第三方检测机构出具的消毒效果的检测报告；

- 持续运行1小时，对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.90%达到消毒合格要求；

- 对物表大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌和白色葡萄球菌杀灭对数值均＞3；

- 紫外线强度：在准分子灯下距离1米处，辐照强度大于15μW/cm²，提供第三方检测机构出具的检测报告；

- 臭氧泄漏量检测：持续工作1小时，臭氧泄漏量符合GB28235-2020标准值；

- 控制方式：线控和遥控；

★13、消毒因子：以222nm为中心波长的过滤远紫外线，并提供第三方检测机构出具的检测报告；

14、具有设备故障、灯管寿命提示指示灯；

15、设备可根据场景实际需求上下调节照射角度。

产品五：柜式空气消毒机

1、用于物表和空气消毒；

2、工作电源: AC 100~260V  额定功率：30W；

3、安装方式：移动推车型；

4、设备配备有遥控器；

5、紫外线灯管寿命（h）＞2000；

6、设备配备人体红外感应探头，能自动感应人员活动情况，自动启动消毒程序；

7、持续运行30秒对德尔塔病毒灭活率＞99.9%，1分钟对德尔塔病毒灭活率＞99.99%检测报告，提供第三方检测机构出具的消毒效果的检测报告。

8、持续运行1小时，对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.90%达到消毒合格要求。

9、对物表大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌和白色葡萄球菌杀灭对数值均＞3；

10、紫外线强度：在准分子灯下距离1米处，辐照强度大于15μW/cm²；

11、臭氧泄漏量检测：持续工作1小时，臭氧泄漏量符合GB28235-2020标准值；

12、控制方式：线控和遥控；

★13、消毒因子：以222nm为中心波长的过滤远紫外线，并提供第三方检测机构出具的检测报告。

14、具有设备故障、灯管寿命提示指示灯；

15、设备可根据场景实际需求上下调节照射角度

产品六：可移动空气消毒机

1、用于物表和空气消毒；

2、工作电源: AC 100~260V  额定功率：30W；

3、安装方式：移动推车型；

4、设备配备有遥控器；

5、紫外线灯管寿命（h）＞2000；

6、设备配备人体红外感应探头，能自动感应人员活动情况，自动启动消毒程序；

7、持续运行30秒对德尔塔病毒灭活率＞99.9%，1分钟对德尔塔病毒灭活率＞99.99%检测报告，提供第三方检测机构出具的消毒效果的检测报告。

8、持续运行1小时，对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.90%达到消毒合格要求。

9、对物表大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌和白色葡萄球菌杀灭对数值均＞3；

10、紫外线强度：在准分子灯下距离1米处，辐照强度大于15μW/cm²；

11、臭氧泄漏量检测：持续工作1小时，臭氧泄漏量符合GB28235-2020标准值；

12、控制方式：线控和遥控；

★13、消毒因子：以222nm为中心波长的过滤远紫外线，并提供第三方检测机构出具的检测报告。

14、具有设备故障、灯管寿命提示指示灯；

15、设备可根据场景实际需求上下调节照射角度。

注：1.“★”条款为实质性技术参数，不允许负偏离。需提供佐证材料，若技术参数有要求的按要求提供，若技术参数无要求的须提供印刷版彩页或生产厂家白皮书或检测报告或产品说明书复印件加盖投标单位鲜章，否则视为不满足，按无效投标处理；

2.采购清单或采购参数及其它要求中产品的技术参数描述如与特定品牌或者型号相匹配，仅作为技术参考，不代表特定产品，供应商可提供等同或优于参数要求的产品；

3.本项目采购清单或采购数量及其它要求中采购标的名称，因采购人不能穷尽详列或通俗认知等原因，可能供应商提供的产品所对应的证书、证明材料对产品命名存在差别，在满足技术参数要求前提下，本项目给予认可。

三、商务要求（第一包、第二包、第三包：）

1.交货时间、交货地点及付款方式（实质性要求）：

（1）交货期：合同签订后20日内完成交货。

（2）交货地点: 采购人指定地点。

（3）付款方式：验收合格后采购人收到成交供应商开具的发票及请款申请，采购人将在15个工作日内支付合同金额的100%。

2.质保期：

（1）设备质保期1 年（采购清单技术参数中有要求的，以参数要求为准）。

（2）质保期内供应商免费负责设备维修及更换。

3.安装调试及验收：

（1）供应商负责设备安装、调试。

（2）货物到达生产现场后，供应商接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

（3）供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

4.售后服务（技术参数有要求的，以技术参数要求为准）：

（1）提供有关资料及售后服务承诺。

（2）终身零配件供应：供应商应保证设备停产后的备件供应保证10年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件。

（3）质保期后，供应商应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

（4）响应时间：在接到用户通知2小时内响应，24小时内到达用户单位，48小时内完成设备的维修或更换。

5.质量要求：

（1）谈判文件及供应商承诺的质量、技术和其他要求，符合国家现行的质量标准和出厂标准。

（2）所购货物均为生产厂家原装全新合格产品，供应商不得以次充好；产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。

（3）供应商所提供的货物是经检验合格的全新正品。供应商所提供的货物，密封包装不得拆开。若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致工期延误，买方有权据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向供货商索赔。

（4）提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等，必须符合最新国家标准。各项技术标准应当符合国家强制性标准。

6.培训相关要求

（1）供应商必须针对所供设备提出全面培训计划和培训方案并征得采购同意后实施，培训服务工作须满足谈判文件要求。

（2）供应商必须针对不同设备制定不同的培训计划，并分别培训。

（3）供应商必须为所有被培训人员提供视频、远程、现场培训。

（4）培训的成果必须达到采购人正常使用。

7.报价要求：

本项目为包干价,所报价格为履行合同的固定价格。产品成本、运输、安装、调试、检验、培训、代理服务费、税金和保险等以及谈判文件规定的其他一切费用均包含在报价中，采购人不再另行支付其他任何费用；投标报价估算错误等引起的风险由供应商自行承担。

8.验收标准及方法：

1）履约验收主体：采购人。

2）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起7日内进行验收。

3）履约验收方式：由采购人组织相关专业人员进行验收。

4）履约验收内容：本项目验收由采购人组织有关专业人员按采购文件所列的各项要求、竞标人响应文件内容及承诺，签订的合同及验收所必须具备的其他材料进行验收。

5）履约验收标准：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、采购文件要求、中标（成交）人的响应文件及承诺、签订的合同以及验收所必须具备的其他材料进行验收。

9.履约保证金：合同金额的5%。成交供应商应在合同签订前通过银行转账方式缴到采购人指定账户，本项目不接受现金缴纳的履约保证金。履约保证金的退还在质保期满后7个工作日内一次性无息退还。