## 一、项目概述

为满足广大就医患者需求，提升业务能力水平，拟为医院采购医疗设备一批。

## 二、采购清单及技术要求（实质性要求）

## （一）采购清单

| 序号 | 标的名称 | 数量（套） | 总价限价（万元） | 是否接受 进口产品 | 质保期限 | 行业划分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立体动态干扰电治疗仪 | 1 | 83 | 否 | 3年 | 工业 |
| 2 | 熏蒸治疗仪 | 3 |  | 否 | 3年 | 工业 |
| 3 | 磁振热治疗仪 | 2 |  | 否 | 3年 | 工业 |
| 4 | 智能艾蒸灸熨仪 | 4 |  | 否 | 3年 | 工业 |
| 5 | 子午流注低频治疗仪 | 2 |  | 否 | 3年 | 工业 |
| 6 | 中频脉冲治疗仪 | 6 |  | 否 | 3年 | 工业 |
| 7 | 神经医学部采购溶栓称重床 | 1 |  | 否 | 3年 | 工业 |
| 8 | 超激光疼痛治疗仪 | 1 |  | 否 | 3年 | 工业 |
| 9 | 医用红外热成像仪 | 1 |  | 否 | 3年 | 工业 |

## （二）技术要求

（一）立体动态干扰电治疗仪

1.基波：正弦波，4000Hz。

2.变频波：正弦波，频率变化范围 3880Hz～4000Hz。

3.调制波：三角波，频率变化范围 0.5Hz～120Hz。

4.差频频率变化范围：0Hz～120Hz。

5.差频变化周期：30s。

6.动态节律：4s～10s。

7.输出平衡调节最大范围：±50%。

8.双路输出≥12个吸附式电极。

9.治疗时间6档可调，级差5分钟，使用方便。

10.吸附模式：连续、15次/min 20次/min 30次/min 4种模式连续可调。

11.治疗模式：手动模式+自动模式

11.1 手动模式：

a.调制信号最低频率设定范围：1Hz-99Hz

b.调制信号最高频率设定范围：1Hz-120Hz

c.调制信号频率范围：1Hz-120Hz

d.刺激持续时间 2S、8S、12S、20S 可调，允差±1S

e.刺激间隔时间 4S、10S、20S、30S 可调，允差±1S

11.2 刺激强度上升时间：在可调模式下，刺激强度上升时间为2S、4S、6S、8S、10S 五档可调，允差±1S。

11.3 自动模式：≥4种模式可调。

12.吸附压力≥10档可调，并有吸附压力指示灯显示。

13.最大输出电压120Vp-p。

14.输出电流50mA。

15.噪声不大于60dB。

16.至少具有2、4、6电极单独输出功能。

▲17.具有输出强度患者感觉平衡的调节功能。（提供彩页或者技术白皮书或者检测报告）

（二）熏蒸治疗仪

1.使用电源：AC220V,50Hz。

2.工作环境：大气压力：700hPa～1060hPa，湿度不大于80%。

3.额定输入功率：1800VA。

4.机械臂前后调节范围：0~180°。

5.机械臂旋转角度：0~360°。

6.熏蒸模式：正常模式和强弱模式。

7.熏蒸档位：1~15 档可调，步长1档。

8.熏蒸时间：0~99min，级差1min。

9.熏蒸通道：双通道，可分别独立控制。

10.最大加液量：单通道：≥2.4L。

11.实时温度显示范围：室温～99℃ 。

12.实时蒸汽压力显示范围：10kPa～40kPa。

▲13.真彩色触摸屏，显示直观，操作简便。（提供彩页或者技术白皮书或者检测报告）

14.具有工作状态实时显示功能，可显示“缺少液体”、“液位正常”“预热状态”、 “治疗状态”、“压力保护”等状态。

15.具有缺液自动停止加热并报警功能。

16.具有一键自动排液功能和手动排液功能，互不干扰，方便医护人员使用。

17.具有蒸汽压力超压四重保护功能，安全可靠，第一重保护为超过40kPa停止加热， 蒸汽继续喷出，降低气体压力；第二重保护为蒸汽压力超过80kPa,限压阀自动打开排压；第三重保护为蒸汽压力超过120kPa，安全阀自动打开泄压；第四重保护为蒸汽压力超过160kPa，加热锅体弹性梁压缩，蒸汽从锅体和锅盖结合处溢出，降低气体压力。

18.具有熏蒸过程中暂停功能。

19.具有冷凝水实时自动回收功能，彻底杜绝喷头滴水和喷液。

20.ABS 材质机身，304 材质加热锅体，美观耐用。

21.加热方式为加热盘加热，加热效率高并且耐用，从常温加热直至蒸汽喷出，所需时间≤5min。

22.熏蒸锅内设置具有过滤功能的蒸汽输出装置，防止药渣进入，堵塞蒸汽管道，蒸汽输出装置随时可拆卸，方便清洗药垢。

23.免维护水位传感器，显著降低医生设备维护工作量。

（三）磁振热治疗仪

1.额定输入功率：370VA。

▲2.磁场强度范围：20mT±7mT。（提供彩页或者技术白皮书或者检测报告）

3.振动频率为 50Hz±1Hz。

4.振动幅度为 1mm(p-p)。

5.具备至少2种治疗模式：

M1：周期3秒，振动0.4s，间歇2.6s

M2：周期2.5秒，振动0.2s，间歇2.3s

6.温度控制：开机默认为低温工作模式，可选择温控工作模式，分40℃、46℃、52℃、58℃四级可调。

7.治疗定时时间 0-99min，可任意设置。

8.将磁疗、振动、热疗三种治疗方式相结合，由一种导子同时输出，实现三种治疗同步进行。

9.输出通道：四通道。

10.数码管显示窗口。

11.标配四个温热导子。

12.治疗仪治疗完毕后并有峰鸣器报警提示。

13.双温保护功能，温度高于60℃切断输出电源，并对操作按键锁定。

（四）智能艾蒸灸熨仪

1.智能芯片控温，确保热能与药性传导全身，模拟传统艾灸燃烧时产生的远红外线和近红外线，让艾绒在最有效的温度180℃内散发药性，从而达到热能与药性传导至全身，实现温经通络、行气活血、祛湿散寒、消肿散结的功效。

▲2.双头艾灸，红光和艾灸可同时输出，艾灸可单独输出，可同时用于两个病人或同时治疗两个部位。（提供彩页或者技术白皮书或者检测报告）

3.灸头立杆旋转范围360°旋转，灸头180°旋转。

4.红光灯：促进血液循环，释放人体最有益远红线波段8-14微米，从促进血液循环，强化新陈代谢，提高人体的免疫力。

5.聚热设计，确保超强渗透，金字塔形聚热设计及出热口圆形网点设计，使灸感达到最佳。

6.能量裙。确保药性热量效果最大化，有利于防止药性向外挥发，而且把热量和药性聚集在穴位上，使效果发挥到极致。

7.无烟无名火，防烫伤。智能科技控温，无烟无名火智能电子加热，把温度控制在艾绒燃烧的临界点，确保了药性最大成分挥发，践行了无烟无名火无烫伤的环保理念。

8.耗材类型：艾饼。

9.设备具有倾倒断电功能。

10.温控范围∶100-180℃, 精确度∶±1℃。

11.灯光波长∶红光波长620~630nm；蓝白光波长460~470nm。

12.时间显示∶5min-90min可调，误差±1min 可根据需意调整设定时间。

13.隔离变压器∶300VA（医用）、滤波器∶10A（医用）。

14.脚轮有锁止功能，具有防倾倒功能。

（五）子午流注低频治疗仪

1.主要用于兴奋神经肌肉组织和镇痛，该适用范围应在产品注册证中明确载明，确保使用合规。

2.至少具备子午流注、灵龟八法、飞腾八法三种选穴方法。

3.至少具备逢时开穴、定时开穴、任意时间开穴查询功能。

4.操作屏幕为≥17英寸电脑触摸屏，方便查看信息和进行操作。

5.采用windows操作系统，符合日常使用习惯，方便操作使用。

6.采用一体式推车设计方便移动，配有挂线架便于整理电极线。

7.具有丰富的穴位位置图和知识库辅助功能。

8.可实现双通道独立治疗，每通道可同时对二十个穴位进行治疗。

9.对于输出强度具有智能保护，避免穴位突然刺激。

10.每路治疗电极线均配备单独的控制旋钮，可独立开关和调节治疗强度，方便操作使用。

▲11.治疗穴位图须采用立体三维解剖图标识穴位位置，便于明确治疗穴位的位置、深度等信息（提供机器界面操作截图证明）。

12.具有地理时区设定功能。

13.具有真太阳时自动计算功能。

14.治疗波形可选类型：连续波、断续波、疏密波

15.治疗时间调节范围：≥5-60分钟

16.治疗频率调节范围：≥0.5-100Hz

（六）中频脉冲治疗仪

1.工作条件：

a) 环境温度：5℃~40℃；

b) 相对湿度：不大于80%；

c) 大气压力：700hPa～1060hPa；

d) 电源：AC 220V±22V；50Hz±1Hz；

2.额定输入功率：200VA。

3.中频输出

a）输出频率：1kHz～10kHz，级差 1kHz，允差±10%；

b）输出波形：方波， 占空比50%；

c）波形输出方式：双向；

d）中频输出电流：，在 500Ω的标准负载电阻下，最大输出电流不超过以下限值：频率≤1500Hz 不超过 80mA（r.m.s），频率＞1500Hz 不超过100mA（r.m.s）；

4.低频调制输出

a）调制频率范围：0～150Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值；

b）调制波波形：方波，尖波、正弦波、指数波、三角波、等幅波、锯齿波、梯形波、 阶梯波；

c）调制方式：连续调制、间歇调制、变频调制、交替调制；

5、干扰电输出

a）干扰电差频频率范围：0～120Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值；

b）调幅度：0%、25%、50%、75%、100% ，允差±5%；

c）干扰电动态节律：6-10s；

d）干扰电差频变化周期：16-24s；

6.离子导入输出

直流输出（使用离子导入时）：100档可调，级差1档，在500Ω的标准负载电阻下，输出电压最大有效值应不超过40V。

7.加热输出

a）热电极温度：38℃-55℃范围内分 6 档可调，允差±3℃；

b）具有温控保护功能，最高加热温度不超过56℃, 超过56℃后热保护器动作，切断加热电路；

8.输出电流稳定度：不同负载情况下，输出电流变化率应不大于10%。

9.定时

自动处方时间由各处方规定，手动处方时间1～99min范围内可调，级差1min，允差±30S，治疗时间倒计时结束后，停止输出，并有声音提示。

10.连续运行时间：不小于4h。

▲11.输出处方：≥100个自动处方+1个手动处方。（提供彩页或者技术白皮书或者检测报告）

12.输出通道：四路中频加透热输出，四路离子导入直流输出，两路干扰电输出。

13.功能：具有同步设定和同步输出功能。

14.电极片：配置多种规格的电极片及布套，方便临床使用。

（七）神经医学部采购溶栓称重床

1.床体尺寸≥2000MM×1000MM。

2.背部折起角度：0-70°

3.腿部折起角度：0-40°

4.床体升降调整范围 520--920MM

5.床体可前后倾斜角度：0-15°

▲6.功能：整体升降、背部升降、腿部升降、背腿联动，特氏位、反特示位。称重和离床报警功能，电动和手动CPR，≥4种一键式体位。（提供彩页或者技术白皮书或者检测报告）

7.护栏：PE 材质，抑菌防紫外线，吹塑工艺，一大一小护栏，小护栏长度≥900mm，长护栏长度：≥900mm，护栏间隙≤60mm，病床内部整体长度≥1960mm，护栏控制内外侧按键位于背部护栏上，内外侧具备单独开关，护栏距离床面高度≥400mm，背部具备角度显示，腿部护栏具备整床倾斜角度显示,护栏控制按键具备最低位显示和蓄电量指示。

8.床头尾：PE材质，抑菌防紫外线，吹塑工艺欧式床头尾，隐藏式扣式锁定，插拔式设计，可快速拆卸，可做心肺复苏板使用。

9.床面板：背板可以透X光

▲10.称重和离床报警功能，液晶独立显示，误差≤0.1KG，具备单位换算，数据存储。（提供彩页或者技术白皮书或者检测报告）

11.床框架：双层稳固结构：床体+整体底座，稳固扎实；底座采用加厚用材：≥30*60*1.5mm 椭圆形钢管，升降结构采用高精密轴承，平稳升降，床体安全静载荷≥4000N，床体安全工作载荷≥1700N。

12.需配置引流挂钩，单个挂钩承重≥2KG。

▲13.配置伸缩输液架，输液架单个挂钩承重≥1.5KG（提供彩页或者技术白皮书或者检测报告）

14.配插拔式辅助台，2 根压铸铝支架直接插拔于床头床尾板上，床头尾板上有限位装置，可0°-270°翻转，不占用空间，台面材质HDPE材质，尺寸≥480*360。

15.配置:电动床1张，伸缩输液杆2根，床尾杂物盒1个，诊疗床2张。

（八）超激光疼痛治疗仪

1.电源电压：AC220V±10%  频率 50Hz±1Hz。

2.额定输入功率≤450VA±15%。

3.光源功率： 进口宽光谱金卤灯（高分子碘光源），≥150W。

4.波长范围：0.6~1.6µm。

▲5.治疗头输出光偏振度≥91%，即近红外直线偏振光输出，有效照射深度更深。（提供彩页或者技术白皮书或者检测报告）

6.输出光功率：标配治疗头包含以下功率类型： 2200mw±10%、 2800mw±10%，1800mw±10%（SG治疗头）。

7.上万种病例存储功能，方便临床查询。

8.输出控制：0-100%连续可调节，调节步长1%,默认值 50%。

9.治疗时间设定范围：1min-30min，调节步长为 1min，默认值为 15min，治疗结束自动关断输出并发出声响提示。

10.≥16个常用临床治疗参考方案，随时提供临床应用支持。

11.≥四种预治疗方案，多种治疗方案自定义模式。

12.输出方式：间歇输出方式和连续输出方式。

13.至少具备2路偏振输出，各1套偏振输出治疗头。

14.≥10寸平板触摸显示屏，安卓操作系统，操作方便，使用简单。

15.偏振光输出部分配备了多种治疗头，满足临床使用需求。

16.立体柜式设计，可存放备品备件，结构坚固，移动灵活自如，带刹车。

（九）医用红外热成像仪

（一）软件功能要求

1.医用红外热像仪专业软件系统，软件系统具备图像采集、图像分析、图像管理、 病案资料管理，生成报告等功。

2.医用红外热图报告系统：至少包含通用报告模板、中医亚健康报告模板、体检报告模板、中医体质报告模板4套报告系统。

3.调焦方式:软件控制电动调焦。

4.数据接口类型：USB2.0数字接口。

5.温度测量功能：对热图的任意点测量温，可对图像矩形、圆、多边形区域测量平均值、最高值、最低值。

▲6.图像处理与显示：多图显示；8种窗宽显示图像；可选不同图像显示色标，可选色标不少于16种；具备图像背景剔除功能，显示无背景图像。（提供彩页或者技术白皮书或者检测报告）

7.图像分析功能：图像具备设置网格线（16×16）显示；图像具备垂直对称轴显示，选定测量区域可自动镜像到对侧位置。

8.数据比对功能：支持同一患者不同时间段的热图像在同一软件界面比对。

9.医用红外热成像系统扫描工作站与分析工作站之间可以数据互联共享；通过局域网络系统可以和医院的系统对接。

（二）系统相关配件

10.摄像装置

11.帧像素≥384×288×14Bit

12.温度分辨率 NETD≤0.05℃

▲13.测温范围 0℃-60 ℃（提供彩页或者技术白皮书或者检测报告）

14.视场角：水平方向：22.7°±5°垂直方向：28.9°±5°

15.工作距离0.5m-5m。

16.摄像支架上安装1块液晶显示屏，显示屏在拍摄红外图像时具备动画语音指示功能，指导拍摄动作，显示拍摄界面。

17.球形红外热像摄像机，红外球机摄像头安装后可作仰俯、左右摆动，任意工作位置均能可靠锁止，左右摆动夹角≥35°上下摆动夹角≥70°

注：技术参数要求中有载明需要提供证明材料的，供应商应按照载明的要求提供技术支持资料的，未提供的该条技术参数在评审中将不予认定。未载明需要提供证明材料的的以供应商《技术应答表》应答为准。

## 三、商务要求(实质性要求）

1.合同履行期限：自合同签订之日起60日内。

2.合同履约地点：采购人指定地点。

3.合同支付约定：

3.1 付款条件说明：

1.中标人货到采购人指定地点，根据采购人实际要求协商支付，达到付款条件起7日，支付合同总金额的 100%。

2.中标人申领货款前，应向采购人提供应付货款(合同总价)的税务发票。

3.中标人必须严格遵照相关税收法规和文件，开具合法有效的发票。若因中标人延迟提供发票或提供的发票不合格的，采购人有权延迟付款，且不承担逾期付款的违约责任。

4.中标人开具的发票在送达采购人前如发生丢失、灭失或被盗等情况，导致相应票据未顺利送达采购人的，中标人应负责按相关税收法律法规的规定向采购人提供相应资料，否则，采购人有权拒绝支付合同款项，且不承担违约责任，该种情况下中标人仍应履行合同义务；中标人开具的发票送达并经采购人签收后，若发生丢失，中标人应积极协助采购人，按照相关税收法规和文件的规定提供相应资料。

报价应是投标人响应招标项目要求的全部采购内容的价格体现，包括货物设计、材料、生产制造、包装、运输、安装、调试、检测、保险、培训、风险、利润、招标代理服务费、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。

4.验收交付标准和方法：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）有关规定以及采购人招标文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺约定标准进行验收；采购人和供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

5.质量保修范围和保修期：

货物到货验收后一年。

6.履约验收时间：供应商提出验收申请之日起7日内组织验收。

7.争议解决的方法

（1）成交人应严格遵守承诺，如有违约，将赔偿因违约给采购人造成的经济损失。如因成交人工作人员在履行职责过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交人对此均应承担全部的赔偿责任。

（2）合同履行期间,若双方发生争议，双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决或由有关部门调解解决，如不能协商解决可向采购人所在地人民法院通过法律诉讼解决。

8.其他事项

（1）中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金:否

本项目不收取。

9.风险处置措施和替代方案

除不可抗力以外（如：国家政策变化导致资金预算调整，或继续履约有可能影响国家利益等），本项目严格按照合同执行，如有违约，按合同违约条款处理；本项目无替代方案。

10.知识产权要求

成交供应商要保证其交付的所有货物及服务等，不会侵犯任何第三方的知识产权和其它权益。如因此发生任何针对采购人的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由成交供应商承担。本项目牵涉的文案内容、效果图等创意知识产权（版权）归采购人所有，供应商不得盗用，否则采购人有权追究其法律责任。

注：1.本章实质性条款，供应商必须满足；未满足，按照无效响应处理；

2.本章节内容在谈判过程中，谈判小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。谈判小组对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。