# 投标邀请

中金招标有限责任公司（采购代理机构）受泸州市人民医院（采购人）委托，拟对本项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：N5105012023000519；

二、招标项目：2023年医疗设备第五批（三次）。

三、资金来源：自有资金，纳入财政预算管理。

四、项目类型：货物。

五、招标项目简介：

2023年医疗设备第五批，共计1个包（详见招标文件第五章）。

| 包号 | 品目号 | 采购标的（设备名称） | 数量 | 单位 | 是否允许采购进口产品 | 是否属于消毒产品 | 是否属于医疗器械 | 是否为核心产品 | 限价（万元） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 全自动微生物质谱检测系统 | 1 | 套 | 否 | 否 | 是 | 否 | 152.5 | 工业 |
|  | 02 | 全自动染片机 | 1 | 台 | 否 | 否 | 是 | 是 |  | 工业 |
|  | 03 | 全自动显微扫描仪 | 1 | 台 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 工业 |
|  | 04 | 比浊仪 | 1 | 台 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 工业 |
|  | 05 | 全自动化学发光免疫分析仪（五） | 1 | 台 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 工业 |
|  | 06 | 普通孵育箱（一） | 4 | 台 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 工业 |
|  | 07 | 普通孵育箱（二） | 1 | 台 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 工业 |
|  | 08 | CO2孵育箱 | 2 | 台 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 工业 |
|  | 09 | 光学显微镜 | 5 | 台 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 工业 |
|  | 10 | 荧光显微镜 | 2 | 台 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 工业 |

六、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

3.1本项目中拟采购的产品（产品及配置清单中的配件）如属于医疗器械产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求，投标人须提供所投产品的注册/备案证明材料复印件；提供医疗设备的投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料复印件；

七、禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在投标截止之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

八、招标文件获取：

（一）时间：2024年03月30日至2024年04月09日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）

途径：项目电子化交易系统-投标（响应）管理-未获取采购文件中选择本项目获取招标文件；方式：在线获取，售价：0.00元。

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，免费向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

九、投标截止时间和开标时间：2024年04月22日上午09：30（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。

十、开标地点：泸州市江阳区佳乐世纪城（金融商业中心）7号楼2301号。

十一、本投标邀请在四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/）上以公告形式发布。

十二、联 系 方 式:

采 购 人：泸州市人民医院；

通讯地址：泸州市江阳区酒谷大道二段316号（沙茜院区）；

联 系 人：吴先生；

联系电话：0830-2279186；

采购代理机构：中金招标有限责任公司；

通讯地址：泸州市江阳区佳乐世纪城（金融商业中心）7号楼2301号；

联 系 人：孙女士；

联系电话：0830-3161022。

2024年03月

# 投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：1,525,000.00元。 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：1,525,000.00元。 超过最高限价的报价为无效投标。 |
|  | 联合体 （实质性要求） | ☑本项目不允许联合体参加 □本项目允许联合体参加 |
| 2 | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。供应商提交书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 3 | 中小企业扶持政策（实质性要求） | 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对符合文件规定以及符合认定标准的小型和微型企业的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受小微企业价格扣除（对于经主管预算单位统筹后预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的预留部分采购包除外）： （1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标； （2）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 3.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有中大型企业制造货物的，不享受小微企业价格扣除。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 4.参加政府采购活动的中小企业应据实提供《中小企业声明函》原件；供应商为监狱企业的应据实提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具属于监狱企业的证明文件复印件；参加政府采购活动的残疾人福利性单位应据实提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 5.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 6.对于经主管预算单位统筹后预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的预留部分采购包除外。 7.根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号），本项目采购标的所属行业为工业。 注：所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 |
| 4 | 政府采购节能、环保、无线局域网 | 1.节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则投标无效。（实质性要求） 2.无线局域网产品： 根据《无线局域网产品政府采购实施意见》（财库〔2005〕366号）的规定，采购人用财政性资金采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，应当优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629．11/1102）并通过国家产品认证的产品。 3.网络安全专用产品： 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》，自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。 供应商提供属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品的，应当在投标文件中提供中国网信网、工业和信息化部网站、公安部网站和认监委网站以上任一网站认证或检测结果截图，否则投标无效。（实质性要求） |
| 5 | 其他说明 （如涉及） | 1.在报价、商务、服务、技术同等条件下，优先采购老少边穷不发达地区企业的产品或服务。 2.凡涉及如CCC、进网许可、生产许可、销售许可证等国家针对产品的强制认证或许可，在交货现场查验相关材料（招标文件另有要求的，以另行要求为准）。 3.如因行业惯例或习惯，在招投标文件中使用了非法定计量单位，不影响招投标文件的有效性。 注：招标文件中有另行规定的按照招标文件要求执行。 |
| 6 | 进口产品 （实质性要求） | 1.招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，拒绝进口产品的投标。招标文件中载明“允许采购进口产品”的产品，允许国产产品与进口产品参与投标竞争。 2.允许进口产品参与投标的项目，在同等条件下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 |
| 7 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 8 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 9 | 履约保证金 | 本项目履约保证金金额为合同金额的2%，由中标供应商在收到中标通知书后至签订合同之前，按照招标文件约定以非现金的形式将履约保证金足额缴入。 交款方式：履约保证金供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 如以非现金转账方式递交的，其必须保证时效满足并完全覆盖本项目服务期，且即兑即付，不受任何其他因素限制。否则采购人有权要求以其他方式（包括网银转账，电汇等）进行交纳。 如采用其他方式提交（包括网银转账，电汇等）， 供应商中标后，采购人根据中标供应商投标响应文件上的单位名称、开户行、账号等信息开具履约保证金缴款通知书，中标供应商须于合同签订前持缴款通知书将履约保证金缴纳至泸州市财政局账户，并在转账单备注栏处注明:泸州市人民医院xx采购项目履约保证金。 采购人凭履约保证金缴纳凭证原件和中标单位签订政府采购合同。 中标供应商在项目履约完成并经验收合格后，凭相关资料在采购人处以非现金形式申退履约保证金。 7.履约保证金不予退还情形： 7.1中标供应商单方面原因（自然灾害和国家政策因素等不可抗力除外）不履行政府采购合同的； 7.2中标供应商提供的货物不符合采购文件要求、国家及行业验收合格标准的； 7.3中标供应商在规定的质保期间或售后服务中，被查实有被采购人举报产品质量问题且不妥善处理的。 7.4履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。 8.如果逾期未退还履约保证金的，采购人按《中华人民共和国民法典》相关规定承担违约责任。履行合同过程中履约保证金被扣除的，供应商应在被扣除之日起五个工作日内补足。 |
| 10 | 采购文件咨询 | 联系人：孙女士； 联系电话：0830-3161022。 |
| 11 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：孙女士； 联系电话：0830-3161022。 |
| 12 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/）上公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件到采购代理机构领取中标通知书。 联系人：卿女士； 联系电话：0830-3161022； 地址：泸州市江阳区佳乐世纪城（金融商业中心）7号楼2301号。 |
| 13 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由招标代理机构负责答复。 联系人：孙女士。 联系电话：0830-3161022。 地址：泸州市江阳区佳乐世纪城（金融商业中心）7号楼2301号。 邮编：646000。 |
| 14 | 供应商质疑 | 接收质疑函的方式:供应商在法定时间内以书面形式现场、邮寄或快递提交质疑函(邮寄以寄出的邮戳日期为准，快递以快递件上的签注之日为准)，逾期提交不予受理。 联系人：孙女士。 联系电话：0830-3161022； 联系地址：泸州市江阳区佳乐世纪城（金融商业中心）7号楼2301号； 邮政编码：646000。 注： （1）根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围，须符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。 （2）供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。 |
| 15 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。 联系电话：0830-3101562 地址：泸州市财政局 注：供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围，须符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令规定。 |
| 16 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 17 | 建议品牌或者供 应商 (如涉及) | 若采购文件涉及建议品牌或者供应商，其目的是为了准确清楚说明采购项目的技术标准和要求，其意思表示为“参照或相当于”建议品牌或者供应商， 其建议品牌或供应商具有可替代性。 |
| 18 | 供应商信用融资 | 根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。 |
| 19 | 招标代理费用 | 本项目采购代理费用参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）收费标准，以中标金额为计算基数，下浮35%计算，在此基础上不足4000元，按4000元收取，由中标供应商支付。 |

# 招标项目技术、商务及其它要求

## 一、采购清单：

| 包号 | 品目号 | 采购标的（设备名称） | 数量 | 单位 | 是否允许采购进口产品 | 是否属于消毒产品 | 是否属于医疗器械 | 是否为核心产品 | 限价（万元） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 全自动微生物质谱检测系统 | 1 | 套 | 否 | 否 | 是 | 否 | 152.5 | 工业 |
|  | 02 | 全自动染片机 | 1 | 台 | 否 | 否 | 是 | 是 |  | 工业 |
|  | 03 | 全自动显微扫描仪 | 1 | 台 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 工业 |
|  | 04 | 比浊仪 | 1 | 台 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 工业 |
|  | 05 | 全自动化学发光免疫分析仪（五） | 1 | 台 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 工业 |
|  | 06 | 普通孵育箱（一） | 4 | 台 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 工业 |
|  | 07 | 普通孵育箱（二） | 1 | 台 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 工业 |
|  | 08 | CO2孵育箱 | 2 | 台 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 工业 |
|  | 09 | 光学显微镜 | 5 | 台 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 工业 |
|  | 10 | 荧光显微镜 | 2 | 台 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 工业 |

注：如采购文件在“是否属于医疗器械”和“是否属于消毒产品”处标注错误时，投标人提供相关证明材料予以说明即可。

## 技术参数：

#### 01全自动微生物质谱检测系统

（一）★整体要求：可用于微生物（细菌、丝状真菌、酵母菌、分枝杆菌等）样品的快速鉴定。

（二）★配置清单:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微生物快速鉴定系统 | 1 | 套 |  |
| 2 | 图形工作站 | 1 | 套 | 通过LIS接口，接收仪器设备主机检验数据，实现所有仪器设备图形工作站连接和数据共享 |

（三）技术参数：

1.激光器在1-60Hz范围内连续可调；激光发射次数≥3×108，检测分子量范围≥（1-500kDa），飞行管飞行距离≥1.0m

2.检测器为打拿极电子倍增器，打拿级数≥20

▲3.具备无接触式进出靶触发装置，可通过手势识别，无需在软件上操作及实体按键操作（提供照片及说明书）

4.具备快速药敏检测模块

5.具备核酸质谱模块，可提供核酸质谱引物设计，自动生成符合目标片段的引物探针

6.工作站具备仪器控制、数据采集、数据处理及微生物鉴定分析的全套功能；自动化数据采集，图谱实时刷新，可根据样品信号强度和分辨率自动调整激光能量、采集位置和采集次数来自动获得高质量蛋白质量指纹图谱；具备数据处理与统计功能，主成分分析功能；支持用户自建库；具有混合菌的提示功能，遗传聚类分析功能，可直接生成微生物样品的遗传聚类图，能确认微生物亲缘关系；能有效追踪追踪新发菌株的来源且可以鉴定特定区域内微生物种群的变化；可以与LIS/HIS系统实现无缝对接，可实现病人样品信息录入、实验数据存储及统计分析、报告审核、打印分发等功能，有效提高信息化程度

7.分枝杆菌数据库≥150种；

★8.数据库菌种数量≥5100种；丝状真菌菌种≥500种；数据库菌株应涵盖临床医学检验、疾控病原菌、环境微生物、食药微生物等相关领域,且数据库可以实时更新；提供微生物数据云，用于查询菌种的形态学、药敏、基因序列等信息

★9.提供微生物实验室管理系统，用于微生物设备相关数据传输及管理，质谱数据自动传输至鉴定药敏分析仪

#### 02全自动染片机

（一）★整体要求：可用于微生物涂片的全自动染色。

（二）★配置清单:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动染片机 | 1 | 台 |  |

（三）技术参数：

1.样品盘容量≥20张；

2.染色方法为喷雾法

▲3.具备干燥功能，染色完成后可直接镜检

▲4.一次染色玻片≥20张，单次染色时间≤600秒

★5.采用Kinyoun染色法或荧光染色法

#### 03全自动显微扫描仪

（一）★整体要求：可用于微生物涂片的全自动阅片，一次加载玻片，实现全自动操作。

（二）★配置清单:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动显微扫描仪 | 1 | 台 |  |
| 2 | 图形工作站 | 1 | 套 | 通过LIS接口，接收仪器设备主机检验数据，实现所有仪器设备图形工作站连接和数据共享 |

（三）技术参数：

▲1.载物台容量≥50片；标准扫描≤3min

2.物镜：100倍油镜；配革兰和疟原虫扫描识别功能

#### 04比浊仪

（一）★整体要求：可实现菌悬液浊度检测。

（二）★配置清单:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比浊仪 | 1 | 台 |  |

（三）技术参数：

1.可检测浊度范围为0-4.0麦氏

#### 05全自动化学发光免疫分析仪（五）

（一）★整体要求：满足血液、体液中真菌血清学检测。

（二）★配置清单:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 台 |  |
| 2 | 图形工作站 | 1 | 套 | 通过LIS接口，接收仪器设备主机检验数据，实现所有仪器设备图形工作站连接和数据共享 |

（三）技术参数：

1.样本位≥30个，支持自动稀释；孵育位≥40个，控温精度37±0.5℃；可测发光值有效线性范围：500-1000万

▲2.自动排杯，可在线添加；自动扫描样本条码，加注针具有液面检测、防撞、堵针检测、空吸报警功能，支持纯化水、洗涤液的内外壁清洗

3.加注范围5-200ul，加注精度1%；试剂针交叉污染率≤1ppm；废液针洗涤残余量＜5ul；磁珠丢失率≤2%；支持洗涤液加热功能

4.支持随时急诊检测、在线添加样本；支持双向LIS连接

5.可做真菌G试验、GM试验

★6.测试速度≥30T/h；检测方法为磁微粒化学发光法

#### 06普通孵育箱（一）

（一）★整体要求：用于真菌培养或孵育血液标本。

（二）★配置清单:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通孵育箱 | 4 | 台 |  |

（三）技术参数：

1.容积≥200L；温度控制范围：Rt+5-85℃

#### 07普通孵育箱（二）

（一）★整体要求：用于孵育血液标本。

（二）★配置清单:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通孵育箱 | 1 | 台 |  |

（三）技术参数：

1.容积≥88L；

2.温度控制范围：Rt+5-85℃

#### 08 CO2孵育箱

（一）★整体要求：用于细菌培养。

（二）★配置清单:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO2孵育箱 | 2 | 台 |  |

（三）技术参数：

1.容积≥160L；控温范围：Rt+5-60℃；

2.CO2控制方式：红外线传感器；CO2浓度：0-20VOL%

#### 09光学显微镜

（一）★整体要求：满足临床检验需求。

（二）★配置清单:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学显微镜 | 5 | 台 |  |

（三）技术参数：

1.聚光镜为通用7 孔位聚光镜；物镜配置4X、10X、40X、100X平场物镜

2.数码成像系统：五孔物镜转盘，图像像素≥1000万

#### 10荧光显微镜

（一）★整体要求：满足临床微生物真菌荧光白涂片或自身抗体谱荧光检测（ANA）检验需求。

（二）★配置清单:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光显微镜 | 2 | 台 |  |

（三）技术参数：

1.聚光镜为通用7 孔位聚光镜，具有聚光镜孔位锁，配置明场、暗场、偏光、相差、荧光

2.明场光源≥60000小时；荧光光源≥10000小时；物镜配置：10X、100X平场物镜；40X半复物镜

3.显微专用数码相机像素≥1900万，具有图像处理分析功能

注：1.“★”的条款为本项目的实质性条款，不满足将做无效投标处理，在技术、服务应答表中应答即可，自行承担相关法律责任。

2.“▲”条款为产品重要参数，均须在技术响应表中响应，有特殊要求的按须要求提供佐证材料，未做明确要求的，须提供产品注册证复印件或制造厂家公开发布的产品说明书复印件或制造厂家公开发布的产品图册予以佐证，未按要求提供相关佐证材料或虽提供但无法佐证，自行承担被评审小组视为负偏离的风险。

3.无标识条款，均须在技术响应表中响应，有特殊要求的还需按要求提供佐证材料。投标人必须如实响应，自行承担相关法律责任。

4.供应商须严格按照招标文件产品参数描述进行响应，不得曲解招标文件产品参数描述意思或以其他参数描述来响应招标文件参数，不得以“正偏离”为由偷换技术参数描述方式进行响应，否则自行承担被评标委员会视为技术参数负偏离的风险。

### 三、商务要求：

1.交货时间及地点：

1.1 交货时间：合同签订之日起40天内交货。

1.2 交货地点：泸州市人民医院。

2.付款方法：验收合格后30日内支付合同金额95%，一年后无质量问题支付合同金额5%。

3.报价要求：投标人报价为投标人为完成本项目所需的一切费用，包含但不限于中标后设备存储、运输、收发货、安装、调试、培训及设备使用前必须进行的检测或监测等，包含开放试剂刻盘费，采购人不再额外支付任何费用。

4.安装调试要求：

4.1中标人提供的所有货物为全新设备，所交货物生产日期距交货日期不超过1年。

4.2中标人负责设备运输、收发货、安装、调试及培训；国家法律法规规定设备使用前必须进行的检测或监测均由中标人完成；

4.3所有设备不得设置限制采购人正常使用或维护维修的密码。如已设置密码，中标人所投设备永久无条件提供密码，并不得影响采购人正常工作，否则由此产生的损失由中标人承担。

4.4在货物到达使用单位后，中标人应在48小时内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试。

4.5除招标文件特别标注外，中标人提供的设备需满足输入电压220V±10%，电源及附件符合国家标准，常规条件为单相电源；其它凡需特殊电源条件而招标文件未特别注明的，由中标人自行负责解决电源问题，并包含在投标价格以内。

4.6除招标文件特别标注外，中标人提供的需要接入插座的设备，采购人仅在设备安装位置提供固定电源插座一个；需要使用配电箱的设备，采购人仅提供包含一个空气开关的配电箱，有特殊要求的配电箱由中标人提供，并包含在投标价格以内。

4.7设备安装所需的专用吊架、吊柜、地轨、电缆沟、操作台以及电缆线等费用一律由中标人负责，并包含在投标价格以内。

4.8承诺非专机专用仪器设备检测通道无条件全开放。

5.验收要求：

5.1验收总则：验收事项应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关政府采购法律法规，以及四川省、泸州市的相关要求进行验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购文件及采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具书面验收记录，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应存档备查。

5.2验收主体：采购人。

5.3验收时间：中标人提供申请之日起15日内进行验收。

5.4验收标准：首先对商务条款进行履约验收，其次对中标产品进行逐条参数验证，对于可以通过现场演示的功能及技术指标，以现场演示验收结果为准，对于无法演示的，以制造厂家出具的产品说明书为准，仍存在争议的，以第三方检测机构出具的检测报告为准。当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。货物性能满足要求，同时具备相关产品合格证。验收过程中采购人按照招标文件和合同要求对中标人提供的全部产品、产品说明书、技术资料等进行验收，如产品性能和技术参数与投标响应文件不符，则视为虚假应标处理。

5.5本项目无替代方案。

5.6验收时须提供的产品资料：（1）供货发票原件、供货发票复印件三份；（2）合同复印件三份、中标通知书复印件；（3）中标人资质、产品制造厂家资质及产品资质纸质电子版各1套；（4）需提供完整的投标产品制造厂家的授权文件原件1套。（5）维修，保养，使用手册等。（6）中文电子版、纸质版说明书各一套。

5.7履约验收方案：1）验收组织方式：自行验收；2）是否邀请本项目的其他供应商：否；3）是否邀请专家：否；4）是否邀请服务对象：否；5）是否邀请第三方检测机构：否；6）履约验收程序：一次性验收；7）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起15日内组织验收；8）验收组织的其他事项：无；9）技术履约验收内容：按采购文件要求及供应商投标文件承诺；10）商务履约验收内容：按采购文件要求及供应商投标文件承诺；11）履约验收标准：按采购文件要求及供应商投标文件承诺；12）履约验收其他事项：无。

6.产品培训要求：中标人须为采购方技术人员提供技术培训（包括操作、维修、保养等技术，简单故障的排除等），负责对操作人员进行操作培训至能独立操作，保证操作人员能正常操作设备的各种功能。

7.质保期及售后服务要求：

7.1质保期：设备验收合格后不少于3年（含整机所有部件），技术参数中有特殊要求的以投标人应答为准。质保期内中标人应负责设备维修和保养，确保设备正常运行，费用包含在此次报价中。

7.2中标人所投产品须与医院LIS（北京智方科技开发有限公司）、HIS（重庆中联信息产业有限责任公司）、报告自助打印机等系统接口接通服务（若技术参数中另行要求的，以产品技术参数要求为准），所产生的相关费用包含在此次报价中。

7.3设备质保期内,中标人在采购人指定地点提供设备常用备件；设备发生故障时，接到通知后2小时内提供电话等服务响应，24小时内到达现场维修。

7.4中标人需派专业技术人员到采购人指定的地点对采购人的技术人员和使用人员进行使用操作、设备维修、保养等现场培训，直至采购人熟练使用为止。

7.5设备质保期内开机率≥95%，开机率未达到要求的，每降低一个百分点，延长质保期10天。低于90%，采购人可无条件退货，中标人应在采购人发出退货通知30日内，无条件退还采购人已支付的货款到采购人合同账户。每年按日历日计算，每天故障时间≥2小时，按一天计算，开机率=（年日历日-故障日）/年日历日。

7.6设备质保期内同一故障现象经中标人3次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权要求更换同型号全新设备。

7.7质保期内每年至少提供1次仪器校准维护，并出具校准报告，所产生的相关费用包含在此次报价中。质保期结束后，在设备使用寿命年限内提供校准服务。

7.8在设备使用寿命年限内提供软件升级服务，费用包含在此次报价中。

8.知识产权

8.1应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由成交供应商承担所有相关责任。

8.2采购人使用投标供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9.违约责任与解决争议的方法：

9.1采购人和中标人均应遵守采购合同，非因不可抗力而单方面解除合同的，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同金额10%的违约金，如因中标人原因造成的，采购人将不予退还履约保证金，并由采购人提请项目同级财政部门将其列入不良行为记录。

9.2由于中标人的原因（不可抗力除外）未能按实供货的，每拖延一天，须向采购人支付合同总额万分之一的违约金；如超过供货期30天，采购人有权解除合同，并请示项目同级财政部门（采购科）取消其中标资格，采购人将不予退还履约保证金，并向中标人收取本合同金额10%的违约金，同时按照泸州市供应商诚信管理规定进行记分；或经双方协商同意继续履行合同，采购人不予退还履约保证金，中标人需重新缴纳履约保证金，采购人视情况在延迟交货期内每天按合同金额3‰的标准向中标人收取违约金，同时按照泸州市供应商诚信管理规定进行记分。因不可抗拒力所导致的交货及付款延迟等情况按照《中华人民共和国民法典》有关条文及9.8条处理。

9.3中标人交付的货物/服务质量不符合本项目采购要求及合同规定的，中标人应向采购人支付本合同金额5%的违约金，并须在合同规定的交货/服务时间内更换合格的货物/服务给采购人，否则，视作中标人不能在合同约定时间内交付货物/服务而违约，按本章节第2款进行处理。采购人可将中标人货物/提供的服务交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测，检测费用负担原则参照9.9条进行处理。

9.4中标人保证本合同货物/服务的权利无瑕疵，包括货物/服务所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，中标人除应向采购人返还已收款项外，还应另按本合同金额10%的标准向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。

9.5中标人应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给采购人造成的经济损失。合同约定质保期内，若因中标人未按响应文件承诺的服务内容进行履约的，采购人有权部分或全部扣除合同尾款（合同金额5%）；若采购人已通知中标人，中标人未按承诺时限到场售后且超过1天未解决问题的，采购人有权动用合同尾款（合同金额5%）进行处理，并凭票扣除相应费用，同时将追究中标人服务违约的相关责任。

9.6验收合格后，采购人应在合同约定的付款期限内按政府采购相关程序及时支付相应合同金额。

9.7违约金为本项目合同金额的30%，若实际损失高于本合同约定违约金则以实际损失为准。

9.8采购人由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向中标人和见证方、项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；中标人由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向采购人和见证方、项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

9.9因货物/服务的质量问题发生争议，由具有法定资格条件的质量技术监督机构进行质量鉴定。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。

9.10合同履行期间，若双方发生争议，双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决或由有关部门调解解决，如不能协商解决，本合同争议由泸州市江阳区人民法院予以管辖。

10.其他商务条款：

10.1采购人有权在验收时聘请第三方质检机构针对技术参数中的“▲”条款和“★”条款进行检测，如发现中标人有虚假应标行为，将上报同级财政部门，相关法律风险及赔偿责任由投标人自行承担。【中标人在投标时须单独提供承诺函】

注：以上商务条款为实质性条款，均不允许负偏离，负偏离视为非实质性响应投标文件，做无效投标处理，须按招标文件要求在商务响应表中予以应答。